# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Kardiomonitor stacjonarny – 12 sztuk

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitory o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie, ekran wbudowany w monitor w celu ułatwionego przenoszenia i transportu wraz z chorym. | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe na czas transportu chorego na min. 90 minut. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez personel min. 15 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  | 12 x EKG Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń. Jednoczesna prezentacja 7 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-250 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych do każdego monitora. | TAK |  |
|  | 12 x ST Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. – 9,0 – (+) 9,0 mm | TAK |  |
|  | 12 x RESPIRACJA Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-100 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji | TAK |  |
|  | 12 x SpO2 Pomiar saturacji w zakresie od 0-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i standardowy czujnik na palec dla dorosłych do każdego monitora. | TAK |  |
|  | 12 x NIBP Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar rytmu serca: min. 30-250 ud./min W komplecie przewód interfejsowy i mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach do każdego monitora. | TAK |  |
|  | Funkcja „stazy” | TAK |  |
|  | 12 x IBP Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 2 kanały pomiarowe, w tym jeden OCŻ. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -40 do 320 mmHg. Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia ICP. W komplecie kabel główny i 2 czujniki na tor pomiarowy. | TAK |  |
|  | 12 x TEMPERATURA Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. W komplecie dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny | TAK |  |
|  | 12 x RZUT SERCA Pomiar rzutu serca metodą termodylucji – zakres pomiarowy min. 0,1 – 20 l/min. | TAK |  |
|  | 6 x KAPNOGRAFIA Pomiar kapnogafi w strumieniu głównym lub bocznym, zakres pomiarowy min. 0 – 130 mmHg | TAK |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. | TAK |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 48 godzinne | TAK |  |
|  | Min. 150 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów – zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny przyciśnięciu przycisku funkcyjnego | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez przyciski szybkiego dostępu, pokrętło nawigacyjne oraz menu w języku polskim. | TAK |  |