# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Defibrylator – 3 szt.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 3 | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 360 J w obu trybach | TAK |  |
| 4 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 | TAK |  |
| 5 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s | TAK |  |
| 6 | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 7 | Przekątna ekranu monitora min. 5,8 cala | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 10 | Ciężar kompletnego aparatu max. 5,58 kg | TAK |  |
| 11 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 12 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50 mm | TAK |  |
| 13 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia, również podczas pracy z akumulatora bez dostępu do zasilania 230 VAC | TAK |  |
| 14 | Monitorowanie EKG – przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 15 | Zakres pomiaru tętna min. 20 – 350 u/min. | TAK |  |
| 16 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv | TAK |  |
| 17 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | TAK |  |
| 18 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min. | TAK |  |
| 19 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10 – 150 mA | TAK |  |
| 20 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100% w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń. | TAK |  |
| 21 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenia są seryjnie produkowane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu urządzeń, i w określonym w SIWZ terminie będą dostarczone kompletne, fabrycznie nowe, i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................

……………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy