# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# ZESTAW DO MEGNETOSTYMULACJI – 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterownik mikroprocesorowy obsługujący magnetostymulację, magnetoledoterapię; trzy programy: P1, P2, P3; trzy sposoby aplikacji: M1, M2, M3; trzynaście stopni intensywności aplikacji od 0,5 do 12; 8 wbudowanych zestawów aplikacji; 16 zestawów aplikacji programowanych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Rodzaje aplikatorów: - pola niejednorodnego: leżanka, aplikator punktowy - pola jednorodnego: aplikator pierścieniowy średnica 65cm, aplikator pierścieniowy średnica 30cm - aplikator magnetyczno-świetlny mały (R lub IR lub RIR) | TAK |  |
|  | Zakres wartości indukcji magnetycznej pola: dla magnetostymulacji – wartości średnie: na powierzchni aplikatorów pola niejednorodnego: max 1,2 mT (aplikator punktowy) max 25 μT (aplikator mata na całe ciało) max 107 μT (aplikator magnetyczno-świetlny) w aplikatorach pola jednorodnego: max 33 μT. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy dwóch aplikatorów jednocześnie z zastosowaniem adaptera | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: wskaźnik pola magnetycznego, statyw Med., pilot zdalnego sterowania, adapter | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# ZESTAW DO ULTRADŹWIĘKÓW – 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe – wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa (1 MHz i 3 MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | TAK |  |
|  | Wizualna kontrola kontaktu ze skórą pacjenta | TAK |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | TAK |  |
|  | Współczynnik wypełnienia 6,25%; 12,5%; 25%; 50%; 100% | TAK |  |
|  | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Współpraca z aparatem do elektroterapii (możliwość stosowania terapii skojarzonej) | TAK |  |
|  | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
|  | Wbudowane gotowe programy numeryczne | TAK |  |
|  | Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim wraz z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (50) | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy 4,3” | TAK |  |
|  | 2 dodatkowe ekrany terapii typu LED odmierzające czas i podające wielkość natężenia (widoczne z dalszej odległości) | TAK |  |
|  | Rozmiary aparatu nie większe niż 160x140x350mm | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Waga do 3 kg | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Hasło dostępu w aparacie | TAK |  |
|  | Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
|  | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
|  | Specjalistyczny stolik producenta aparatu o stabilnej konstrukcji | TAK |  |
|  | Kuweta na akcesoria | TAK |  |
|  | Kółka wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | Stolik zaprojektowany i przystosowany do współpracy z umieszczonym na nim aparatem | TAK |  |
|  | Autoryzacja od producenta aparatu na sprzedaż i serwis | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Laser biostymulujący ze skanerem – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sterownik umożliwiający pracę z różnymi sondami zabiegowymi sondy punktowe, sondy powierzchniowe, sondy skanujące | TAK |  |
|  | uniwersalne gniazda umożliwiające dowolne podłączenie sond zabiegowych, min. 2 sondy | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia poszczególnych parametrów zabiegu: rodzaj światła, czas, dawka, częstotliwość, moc sondy, kształt naświetlania, powierzchnia naświetlania | TAK |  |
|  | automatyczna kalkulacja dawki całkowitej odpowiednio do ustawionej wielkości pola zabiegowego | TAK |  |
|  | zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby niepożądane - blokada elektroniczna | TAK |  |
|  | kartoteka zaprogramowanych procedur terapeutycznych dla sond punktowych i skanera ok. 90 (w tym min. 30 procedur dla skanera) | TAK |  |
|  | możliwość wprowadzania własnych procedur terapeutycznych dla sond punktowych ok. 30 | TAK |  |
|  | wyświetlane parametry podczas zabiegu: rodzaj światła, czas, dawka, moc sondy | TAK |  |
|  | niezależne źródła promieniowania laserowego w głowicy skanera | TAK |  |
|  | światło czerwone R – praca ciągła i impulsowa, moc min. 50 mW, dł. fali 620 - 660 nm | TAK |  |
|  | światło podczerwone IR – praca ciągła i impulsowa, moc min. 400 mW, dł. fali 800 - 830 nm | TAK |  |
|  | możliwość wyboru trybu pracy sondy, R, IR i R+IR | TAK |  |
|  | dowolna regulacja wielkości pola zabiegowego, funkcja „pilot” | TAK |  |
|  | kształt naświetlania powierzchni: koło, elipsa, kwadrat, prostokąt | TAK |  |
|  | regulacja położenia głowicy skanującej w trzech płaszczyznach | TAK |  |
|  | uniwersalny statyw na kółkach z półką pod aparat | TAK |  |
|  | Okulary ochronne dla terapeuty i pacjenta (2 szt.) | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# PAKIET NR 4

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# APARAT DO ELEKTROTERAPII I TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ – 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2011r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przeznaczony do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii podciśnieniem i terapii skojarzonej | TAK |  |
|  | wózek funkcjonalny | TAK |  |
|  | 12”, kolorowy, dotykowy monitor | TAK |  |
|  | możliwość konfiguracji ekranu startowego - ulubione programy - programy według działania - programy według listy - atlas anatomiczny usprawniający wybór właściwej terapii | TAK |  |
|  | ELEKTROTERAPIA | TAK |  |
|  | w pełni dwa niezależne kanały z możliwością pracy alternatywnej, równoczesnej lub samodzielnej | TAK |  |
|  | ponad 100 zdefiniowanych programów z możliwością indywidualnej modyfikacji wybranych parametrów zabiegu | TAK |  |
|  | dwukanałowy system elektrostymulacji pozwalający na prowadzenie zabiegów równoległych lub naprzemiennych | TAK |  |
|  | pełen przekrój prądów | TAK |  |
|  | możliwość łączenia programów z ultradźwiękami, terapia skojarzona | TAK |  |
|  | możliwość współpracy z Vaco, terapia skojarzona | TAK |  |
|  | parametry ustawiane indywidualnie, możliwość stosowania obwodu CC i CV | TAK |  |
|  | podstawa prądu galwanicznego 0%, 20%, 50% | TAK |  |
|  | zmiana polaryzacji manualna / automatyczna | TAK |  |
|  | trening pulsacyjny możliwość regulacji wszystkich parametrów | TAK |  |
|  | 20 wolnych miejsc dla terapii i 20 miejsc dla diagnostyki | TAK |  |
|  | 20 wolnych miejsc dla programów ulubionych | TAK |  |
|  | programy specjalne: diagnostyka i terapia porażeń, rehabilitacja mięśni, rehabilitacja sportowa | TAK |  |
|  | programy do stymulacji mięśni, poprawy ich funkcjonowania oraz wydolności | TAK |  |
|  | rehabilitacja sportowa kolejność programów z automatyczną kontrolą fazy rozgrzewki, fazy treningu i fazy relaksu | TAK |  |
|  | wybór rodzaju zabiegu według wskazań podanych alfabetycznie lub według atlasu anatomicznego ciała | TAK |  |
|  | ULTRADŹWIĘKI | TAK |  |
|  | dwie głowice o wielkości 5 cm² i 1 cm2 z opatentowanym systemem „SonoSwing” do jednoczesnego i procentowego dawkowania częstotliwości zabiegowych z zakresu 0.8 MHz i 2,4 MHz (możliwość ustalania głębokości wnikania ultradźwięków co 10%) | TAK |  |
|  | 9 programów zdefiniowanych, 1 program wolny | TAK |  |
|  | maksymalna moc wyjściowa 3W/cm² (do głowicy 5 cm²) | TAK |  |
|  | sprzężenie sygnalizowane dźwiękowo i optycznie / zmiana koloru | TAK |  |
|  | TERAPIA PODCIŚNIENIOWA | TAK |  |
|  | Moduł Vaco umieszczony w wózku | TAK |  |
|  | Praca ciągła i impulsowa | TAK |  |
|  | Podciśnienie 1 do 60 kPa | TAK |  |
|  | Elektrody 4 szt. śr. 9cm i 4szt. śr. 6cm | TAK |  |
|  | TERAPIA SKOJARZONA | TAK |  |
|  | elektroterapia i ultradźwięki | TAK |  |
|  | elektroterapia i podciśnienie | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim