EZ/ZP/98/2011														   Załącznik nr 1 do SIWZ							 							                     (Załącznik nr 1 do Umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

ZADANIE NR 1 - Ultrasonograf klasy Premium -  szt. 1

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji; 2011 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania Ogólne |
| 1 | Ultrasonograf klasy Premium z nowymi technikami obrazowania do badań: jamy brzusznej narządów powierzchownych naczyń i przepływów ortopedycznych z możliwością wykonywania zabiegów biopsyjnych u dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 2 | Aparat zbudowany na mobilnej platformie składający się z jednostki centralnej, konsoli, monitora, kompletu głowic i videoprintera | TAK |  |
| 3 | Zasilanie standardowe 230V ± 10% 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Waga kompletnego aparatu max. 130 kg | TAK |  |
| 5 | Okres gwarancji na aparat i osprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| 6 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |
| Jednostka Centralna |
| 8 | Zakres częstotliwości pracy określony jako wybierana częstotliwość pracy możliwych do podłączenia głowic w trybie 2D min. od 2 do 18 MHz. | TAK |  |
| 9 | Dynamika systemu min. 225 dB | TAK |  |
| 10 | Zakres maksymalnej głębokości penetracji min. 35 cm bez utraty rozdzielczości w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |
| Monitor |
| 11 | Monitor LCD min. 19 cali | TAK |  |
| 12 | Rozdzielczość min. 1240 x 1024 | TAK |  |
| 13 | Monitor zainstalowany na ruchomym ramieniu z możliwością wykonywania regulacji: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | TAK |  |
| 14 | Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min 4 | TAK |  |
| Tryby Pracy / Prezentacja |
| 15 | B-mode, 2D, B/B | TAK |  |
| 16 | M-mode, B/M | TAK |  |
| 17 | Obrazowanie Harmoniczne | TAK |  |
| 18 | Obrazowanie typu Compound Imaging | TAK |  |
| 19 | PWD - Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
| 20 | CD - Doppler Kolorowy | TAK |  |
| 21 | PD - Doppler Power (Tryb Angio) | TAK |  |
| 22 | PDD – Kierunkowy Power Doppler (Tryb Angio kierunkowy) | TAK |  |
| 23 | Duplex: 2D + PWD | TAK |  |
| 24 | Triplex: 2D + CD + PWD | TAK |  |
| 25 | Oprogramowanie do wygładzenia obrazu B-mode i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów uzyskiwanych na MR | TAK |  |
| 26 | Elastografia w czasie rzeczywistym z możliwością prezentacji elastyczności tkanki w skalach, kodowania kolorem i w skali liczbowej, współpracująca przynajmniej z: - min. 2 głowicami liniowymi min. 192-elementowymi: niskoczęstotliwościową i wysokoczęstotliwościową | TAK |  |
| Przetwarzanie Obrazu |
| 27 | Rewers obrazu lewy/prawy, obrót obrazu | TAK |  |
| 28 | Mapy kolorów min. 15 | TAK |  |
| 29 | Zoom min. x25 | TAK |  |
| 30 | Maksymalna ilość obrazów „Frame Rate” min. 700 obraz/sek | TAK |  |
| 31 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (CINE LOOP) co najmniej 3000 obrazów | TAK |  |
| 32 | Znaczniki ciała | TAK |  |
| 33 | Możliwość ustawienia własnych „presetów” min.350 | TAK |  |
| Doppler Pulsacyjny |
| 34 | Wielkość bramki Dopplera min. 0,5 mm – 23 mm | TAK |  |
| 35 | Maksymalna mierzona prędkość min. 20 m/s | TAK |  |
| 36 | Maksymalny PRF min. 44 kHz | TAK |  |
| 37 | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera min. ± 30° | TAK |  |
| 38 | Korekcja kata bramki Dopplerowskiej min. ± 89 stopni | TAK |  |
| 39 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PWD po przyciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| Pomiary |
| 40 | Podstawowe pomiary fizyczne: odległości (w tym możliwość wykonania na jednym obrazie pomiaru min. 20 odległości), długości, obrysy, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |
| 41 | Podstawowe pomiary parametrów Dopplera; prędkości, indeksów PI i RI, zwężeń, gradientów, czasu HR, stosunków | TAK |  |
| 42 | Automatyczny obrys i wyliczenie podstawowych parametrów przepływów | TAK |  |
| 43 | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym | TAK |  |
| Raporty / Obliczenia |
| 44 | - jamy brzusznej - tarczycy, sutka, małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - naczyniowych + raport | TAK |  |
| Głowice |
| 45 | Głowica Convex do badań jamy brzusznej Wieloczęstotliwościowa o częstotliwości pracy min. 1 ÷ 7 MHz Ilość elementów min. 192 Kąt widzenia min. 60° Wybór częstotliwości pracy w B-mode min. 5 Wybór częstotliwości harmonicznych min. 4 | TAK |  |
| 46 | Głowica Liniowa do badań narządów powierzchownych Wieloczęstotliwościowa o częstotliwości pracy min. 6 ÷ 17 MHz Ilość elementów min. 192 Pole widzenia min. 36 mm Wybór częstotliwości pracy w B-mode min. 5 Wybór częstotliwości harmonicznych min. 4 Praca w trybie trapezowym Praca z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
| 47 | Głowica liniowa do badań naczyniowych Wieloczęstotliwościowa o częstotliwości pracy min. 4 ÷ 13 MHz Ilość elementów min. 192 Pole widzenia min. 45 mm Wybór częstotliwości pracy w B-mode min. 4 Wybór częstotliwości harmonicznych min. 4 Praca w trybie trapezowym Praca z oprogramowaniem do elastografii Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 48 | Głowica Mikro-Convex pediatryczna Wieloczęstotliwościowa o częstotliwości pracy min. 4 ÷ 9 MHz Kąt widzenia min. 80° Wybór częstotliwości pracy B-mode min. 5 Wybór częstotliwości harmonicznych min. 3 | TAK |  |
| Archiwizacja |
| 49 | Twardy dysk min. 500 GB. | TAK |  |
| 50 | Video-Drukarka. Podać model | TAK |  |
| 51 | Port USB min. 2 | TAK |  |
| 52 | Zapisywanie w formatach kompatybilnych z standardowymi formatami systemu Windows, zapis w formatach min. : JPEG, BMP, MPEG, AVI | TAK |  |
| 53 | Archiwum z możliwością wyświetlania danych pacjenta, obrazów, raportów | TAK |  |
| 54 | Przesyłanie danych i obrazów w standardzie DICOM 3.0 z Worklist | TAK |  |
| Ergonomia |
| 55 | Układ jezdny z czterema niezależnymi kołami z możliwością ich blokowania | TAK |  |
| 56 | Ruchoma konsola wykonująca ruchy w pionie i w poziomie | TAK |  |
| 57 | Podświetlane przełączniki funkcyjne | TAK |  |
| 58 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami pomiarowymi i parametrami obrazowania | TAK |  |
| 59 | Miejsce na zainstalowanie dodatkowego osprzętu | TAK |  |
| 60 | Funkcja pozwalająca na kontrolę oświetlenia w pomieszczeniu w chwili badania – funkcja bezpośrednio w aparacie | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o opcje na dzień składania oferty |
| 61 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 4D | TAK |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
| 63 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych (obliczenia i raporty) | TAK |  |
| 64 | Możliwość pracy z głowicą dwupłaszczyznową urologiczną convex/linia | TAK |  |
| 65 | Możliwość pracy z głowicą endovaginalną min. 192-elementową o zakresie min. 3-9 MHz i kącie widzenia min.1900 | TAK |  |
| 66 | Możliwość pracy z głowicą liniową min. 192-elementową o szerokości czoła 100-110 mm i zakresie min. 4-13 MHz | TAK |  |
| 67 | Możliwość pracy z głowicą sektorową min. 128-elementową o zakresie min.1-4 MHz | TAK |  |
| Inne |
| 68 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |
| 69 | Bezpłatne przeglądy techniczne urządzenia w okresie gwarancji . Bezpłatna aktualizacja oprogramowania systemowego i zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego. Okres zagwarantowania dostawy części zamiennych przez okres min. 8 lat. | TAK |  |
| 70 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski). Załączyć kserokopie autoryzacji. | TAK |  |
| 71 | Aparat USG w pełni kompatybilny z pozostałymi oferowanymi aparatami USG w zakresie oferowanych głowic (wymienność głowic pomiędzy aparatami). | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.......................................................................................................

załączyć dokument potwierdzający autoryzację

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy