EZ/ZP/91/2007

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1-5                               Załącznik Nr 4siwz- parametry techniczne

| 1 | Stent wieńcowy na balonie oraz cewnik balonowy niskoprofilowy z zestawem prowadników do udrażniania naczyń wieńcowych |
| --- | --- |
| 1a | Stent wieńcowy na balonie | 300 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | wpis do rejestru wyrobów medycznych |  | podać nazwę, numer i datę ważności | – |  |
|  | stent stalowy |  | tak |  |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm | tak |  |  |
|  | Pewne i mocne mocowanie stentu na balonie zapobiegające przemieszczeniu się stentu | tak |  |  |
|  | stenty do średnicy 4,0 mm włącznie, kompatybilne z cewnikiem 5 F | tak |  |  |
|  | Minimalne wymagane RBP 16 atm. |  | tak |  |  |
|  | Maksymalne RBP - preferowane wyższe |  | podać w atm. | 16-0p,>16-1p |  |
|  | Wymagane równomierne i równoczesne rozprężanie się stentu od proksymalnej i dystalnej części stentu w kierunku jego środka | tak, ocena w Pracowni na podstawie próbek |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 8.0 mm do 26.0 mm z maksymalnymi odstępami do 5 mm dla stentów o średnicy ≥ 2,5 mm | tak, podać długości |  |  |
|  | wymagany minimalny przedział średnic stentów od 2,0 mm do 4,0 mm /w tym wymagane 2,75 mm/ z maksymalnymi odstępami do 0,5 mm | tak, podać średnice |  |
|  | wymagany minimalny przyrost średnicy stentu ≥ 0,32 mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamontowany | tak |  |  |
|  | przyrost średnicy stentu w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm, osiągalny przy doprężeniu ciśnieniem RBP balonu, na którym stent jest zamontowany | tak, podać w mm | 0,32-0p. ≥ 0,33-1p. |
|  | Maksymalna średnica stentu do jakiej można go doprężyć zapomocą dodatkowego balonu, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu | podać w mm dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | ≤3,4 -0p 3,41-3,49 -1p ≥ 3,5 -2p |  |
|  | wymagany profil stentu ≤ 0,042" dla stentu o średnicy nominalnej 3,0 mm | tak |  |  |
|  | profil stentu dla średnicy 3,0 mm |  | tak, podać w" | 0,042" -0p, 0,041-0,040” - 1p., ≤ 0,039 - 2p. |
|  | wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej | wymienić | 0,1 |  |
|  | Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12 - 16 mm. |
| 1 b | Cewnik balonowy niskoprofilowy do 800 udrożnień |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer datę ważności | – |  |
|  | Wymagany profil balonu ≤ 0.026’’ przy średnicy 2,5 mm | tak |  |  |
|  | profil balonu o średnicy 2,5 mm |  | tak, podać w " | 0,1,2 |  |
|  | ciśnienie nominalne minimum 8 atm |  | tak |  |  |
|  | Wymagane minimalne ciśnienie RBP 14 atm |  | tak |  |  |
|  | Ciśnienie RBP |  | tak, podać w atm | 14 - 0p., >14 - 1p., ≥ 16 - 2p. |
|  | profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak |  |  |
|  | shaft proksymalny ≤ 2,0 F |  | tak |  |  |
|  | shaft dystalny ≤ 2,6 F |  | tak |  |  |
|  | Udokumentowana możliwość wykonania poszerzenia naczyń techniką "kissing baloon" dla balonów o średnicy do 3,0 mm przy użyciu cewnika prowadzącego 6F | tak |  |  |
|  | Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,0 mm odstępach co 0,25 mm dla średnic powyżej 2,0 mm. | tak, podać średnice |  |
|  | oferowanie c. balonowego o średnicy 1,25 mm | tak/nie | tak - 1 p., nie - 0p. |
|  | minimalny wymagany przedział długości balonu od 10 do 20 mm z odstępami maksymalnymi do 5 mm w przedziale dla średnicy od 2,0 do 4,0 mm | tak, podać długości |  |
|  | ilość oferowanych długości balonów w przedziale średnic 2,0 - 4,0 mm | tak, podać oferowane długości | 4 - 0p., 5 - 1 p., ≥ 6 - 2p. |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej | wymienić | 0,1 |  |
|  | Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 2,5 x 20 mm. |  |
| 1 c | Prowadniki angioplastyczne do udrożnień naczyń 700 |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | wymagana konstrukcja, umożliwiająca dobrą manewrowalność i przechodzenie przez zwłókniałe i/lub zwapniałe okluzje tętnic wieńcowych | tak |  |  |
|  | wymagane minimum 2 stopnie sztywności trzonu prowadnika | tak |  |  |
|  | ilość stopni sztywności trzonu prowadnika | podać ilość i wymienić stopnie sztywności | 2-0p; 3-1p; 4-2p; |  |
|  | wymagane minimum 4 stopnie elastyczności końcówki prowadnika | tak. |  |
|  | ilość stopni elastyczności końcówek prowadnika | podać liczbę i wymienić stopnie elastyczności | 4- 0p; 5-1p; 6-2p; |
|  | Wymagane minimum 2 rodzaje pokrycia końcówki prowadnika | tak |  |  |
|  | Ilość rodzajów pokrycia końcówki prowadnika | tak, podać | 2 - 0 p., ≥ 3 - 1p., |
|  | prowadnik dobrze widoczny w skopii |  | tak |  |  |
|  | średnica max. do 0.014” na całej długości prowadnika | tak |  |  |
|  | Profil końcówki prowadnika |  | podać w " | 0,014" - 0 p., < 0,014" - 1p. |
|  | długość prowadnika min. 185 cm, |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej | wymienić | 0,1 |  |
|  | ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu po 2 szt. prowadników 0,014" min. 185 cm, o średnim stopniu sztywności trzonu oraz średnim stopniu elastyczności końcówki o dwóch różnych rodzajach pokrycia końcówki dwoma różnymi |
|  | materiałami - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu |  |  |
| 2 | Stent wieńcowy na balonie do PCI 270 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer i datę ważności | – |  |
|  | stent stalowy |  | tak |  |  |
|  | stent tubularny |  | tak |  |  |
|  | maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu 1.0 mm | tak |  |  |
|  | minimalne RBP 16 bar |  | tak |  |  |
|  | cewnik balonowy o min. długości użytkowej 135 mm, kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" | tak |  |  |
|  | pewne i mocne umieszczenie na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu | tak |  |  |
|  | minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 24.0 mm z maksymalnymi odstępami do 6 mm | tak, podać wymiary |  |
|  | minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4.5 mm / w tym 2,75 mm/ | tak, podać wymiary |  |
|  | Wymagany standard równomiernego i równoczesnego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek |
|  | profil stentu poniżej 0.045’’ przy średnicy 3,0 mm | tak |  |  |
|  | profil stentu o średnicy 3,0 mm |  | podać w” | 0,045-0p., 0,044-0,40-1p., 0,039-0,037-2p., ≤0,036-3p. |
|  | Stent kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla średnic do 4,0 mm | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej | wymienić | 0,1 |  |
|  | Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. stentów 3,0 x 12 - 16 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu |
| 3 | Strzykawka z gumowym tłokiem 10 mm i 20 ml |  |  |
| 3a | 10 ml | 10 000 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer | – |  |
|  | jednorazowego użytku |  | tak |  |  |
|  | strzykawki o pojemności 10 ml |  | tak |  |  |
|  | z końcówką centryczną nakręcaną, dająca szczelne i mocne połączenie z manifoldem - Luer Lock | tak |  |  |
|  | mocny tłok strzykawki nie ulegający złamianiu przy podawaniu kontrastu pod dużym cisnieniem | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 |  |
|  | z gumową nakładką na tłok zapewniającą szczelność strzykawki | tak |  |  |
|  | z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem tłoka z korpusu | tak |  |  |
|  | silikonowe wnętrze korpusu strzykawki |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej | podać | 0,1 |  |
|  | ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt strzykawek o pojemności 10 ml; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu |
| 3b) | 20 ml | 9000 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer | – |  |
|  | jednorazowego użytku |  | tak |  |  |
|  | strzykawki o pojemności 20 ml |  | tak |  |  |
|  | z końcówką centryczną nakręcaną, dająca szczelne i mocne połączenie z manifoldem - Luer Lock | tak |  |  |
|  | mocny tłok strzykawki nie ulegający złamianiu przy podawaniu kontrastu pod dużym cisnieniem | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1,2 |  |
|  | z gumową nakładką na tłok zapewniającą szczelność strzykawki | tak |  |  |
|  | z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem tłoka z korpusu | tak |  |  |
|  | silikonowe wnętrze korpusu strzykawki |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej | podać | 0,1 |  |
|  | ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 5 szt strzykawek o pojemności 20 ml; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu |
| 4 | drut typu "gęsia szyja" - mikropętla | 5 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości | podać nazwę, numer | – |  |
|  | urządzenie służące do usuwania ciał obcych (typu stent cewnik) z układu naczyniowego |  |
|  | wymagany minimalny przedział średnic pętli od 2 do 4 mm w tym przynajmniej 2 średnice w przedziale | tak, podać |  |  |
|  | wymagana dobrze widoczna w skopii pętla |  | tak, opisać |  |  |
|  | pętla po wysunięciu z cewnika otwiera się i ustawia pod kątem prostym w stosunku do osi cewnika | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej | wymienić | 0,1 |  |
| 5 | sterylne wkłady do strzykawki automatycznej 150 ml i osłony wkładu do strzykawki |  |  |
| 5a | sterylny wkład do strzykawki automatycznej | 600 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | wkład o pojemności 150 ml |  | tak |  |  |
|  | wytrzymujący ciśnienie 1200 psi |  | tak |  |  |
|  | kompatybilny ze strzykawką Medrad Mark V ProVis |  | tak |  |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne |  | wymienić | 0,1 |  |
|  | ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt wkładów; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu |
| 5b | osłona wkładu do strzykawki automatycznej | 4 |  |  |  |
|  | nazwa produktu |  | podać | – |  |
|  | numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | – |  |
|  | producent |  | podać | – |  |
|  | sposób sterylizacji produktu |  | podać | – |  |
|  | dopuszczenia do stosowania, certyfikaty jakości |  | podać nazwę, numer | – |  |
|  | osłona na wkład o pojemności 150 ml |  | tak | - |  |
|  | kompatybilny ze strzykawką Medrad Mark V ProVis i sterylnym wkładem opisanym powyżej |  | tak | - |  |
|  | wykonana z przeźroczystego materiału o dobrym przewodnictwie ciepła z okładziny podgrzewającej kontrast |  | tak, opisać | 1,2 |  |
|  | wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | podać | 0,1 |  |
|  | ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt ; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu |