# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# PAKIET 1                               	Respirator transportowy – 1 sztuka

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać/Potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie wyłącznie pneumatyczne łącznie ze sterowaniem wszystkimi funkcjami i alarmami | TAK |  |
|  | Niezależna regulacja minutowej objętości minutowej (min. 3-10 l/min) i częstotliwości minutowej (min. 8-30 oddechów/min) z możliwością prowadzenia pacjentów od 10 kg wagi | TAK |  |
|  | Zastawka bezpieczeństwa regulowana płynnie na min. 20-60 cm H20 | TAK |  |
|  | Wentylacja - kontrolowana, - wentylacja poprzez tzw. zastawkę ‘demand’, - wentylacja ręczna – funkcja ręcznego sterowania wentylacją umożliwiająca równoczesne prowadzenie reanimacji (masaż serca) | TAK |  |
|  | Prowadzenie wentylacji typu PEEP/CPAP wbudowana w aparat, regulacja w zakresie 0-20 cm H20 na panelu aparatu | TAK |  |
|  | Stosunek wdechu do wydechu 1:2 | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczny i wzrokowy niskiego ciśnienia zasilania O2,wysokiego i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | Wentylacja 100% O2 i mix tlenowy do 60% + manometr ciśnienia zintegrowany w respiratorze | TAK |  |
|  | Waga respiratora do 4 kg | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w torbę do przenoszenia z możliwością zawieszenia na ramie noszy, możliwość przenoszenia na ramieniu. Butla aluminiowa 2,7l z reduktorem z przepływomierzem 0-15l z szybkozłączką umieszczona w torbie. | TAK |  |
|  | Zapas 5 butli tlenu | TAK |  |

# PAKIET 2

# Aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - 2 sztuki

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać/Potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran z możliwością wielokolorowego wyświetlania danych oraz obserwacji z różnych kierunków | TAK |  |
| 2 | Minimalny czas pracy przy zasilaniu z baterii wewnętrznych - 120 minut | TAK |  |
| 3 | System alarmów: niskiego ciśnienia gazu, wysokiego ciśnienia w układzie aparatu, zaburzeń sterowania, niskiego ciśnienia tętniczego, wyczerpywania akumulatora | TAK |  |
| 4 | Pompa transportowa wyposażona w intergralnie zamontowane kółka, ciężar poniżej 50 kg | TAK |  |
| 5 | Współpraca z cewnikami balonowymi do kontrpulsacji 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr oraz z cewnikami światłowodowymi | TAK |  |
| 6 | Precyzyjna regulacja objętości napełnianego balonu z dokładnością do 0,5 ml w zakresie 0-50 ml | TAK |  |

# PAKIET 3

# Bronchofiberoskop – 1 komplet

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać/Potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bronchofiberoskop nieintubacyjny |  |  |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 3,5 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika – max 7,0 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza – 600 mm | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji - Min 120° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości 3-50mm | TAK |  |
|  | Kąty zagięcia góra/dół – 180(/130( | TAK |  |
|  | Zawór ssący i przyłącze ssaka: odłączany, rozbieralny i autoklawowalny | TAK |  |
|  | Dodatkowe urządzenia |  |  |
|  | Źródło światła min 150W halogen | TAK |  |
|  | Tester szczelności z wbudowanym manometrem | TAK |  |
|  | Wózek medyczny do zestawu: - podstawa jezdna z blokadą kół, - wieszak na dwa endoskopy, - ruchome, obrotowe ramię do mocowania monitora LCD, - możliwość zamontowania dodatkowego obrotowego ramienia do monitora - możliwość bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu video | TAK |  |