# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Respirator z wentylacją ciśnieniową – 6 sztuk

# Producent:

# Kraj pochodzenia:

# Oferowany model:

# Rok produkcji:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać/Potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10%, awaryjne zasilanie z akumulatora do podtrzymania pracy (aparatu nie alarmów) na minimum 10 minut | TAK |  |
|  | Zasilanie w powietrze i O2 z centralnej szpitalnej instalacji gazów (min. 3 - 6 bar) | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem (O2 lub powietrze) | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w kolorowy ekran LCD min. 12" z możliwością kąta odchylenia w dwóch płaszczyznach | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów oraz przed przypadkowym wyłączeniem aparatu w czasie wentylacji pacjenta | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | Wentylacja wymuszona kontrolowana objętością | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością i ograniczeniem ciśnienia | TAK |  |
|  | Wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem i gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia typu BiLevel, BIPAP DuoPAP | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV ze wspomaganiem objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę (NIV) | TAK |  |
|  | Programowane parametry wentylacji przy bezdechu | TAK |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów wentylacji bezdechu z aktywacją w czasie 10 do 60 s. | TAK |  |
|  | Oddech ręczny | TAK |  |
|  | Parametry regulowane | TAK |  |
|  | Zakres objętości pojedynczego oddechu min. 20 - 2000 ml | TAK |  |
|  | Zakres częstości oddychania w zakresie od min. 5 - 120 oddechów/min | TAK |  |
|  | I:E min. 4:1 do 1:9 | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechowe min. 1 - 90 cm H2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania min. 0 - 50 cm H2O | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP min. do 50 cm H2O | TAK |  |
|  | Stężenie O2 w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 - 100% | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu czułość przepływowa i ciśnieniowa | TAK |  |
|  | Płynna regulacja narastania dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | TAK |  |
|  | Funkcja ułatwiająca natlenienie pacjenta przed odsysaniem | TAK |  |
|  | Funkcja wziewnej podaży leków - nebulizacja | TAK |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji | TAK |  |
|  | Obrazowanie stężenia O2 | TAK |  |
|  | Obrazowanie częstości oddechów | TAK |  |
|  | Obrazowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów kontrolowanych | TAK |  |
|  | Obrazowanie objętości pojedynczego oddechu i objętości minutowej oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Obrazowanie ciśnienia minimalnego, szczytowego, średniego | TAK |  |
|  | Obrazowanie przepływu w układzie pacjenta | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość czas | TAK |  |
|  | Obrazowanie pętli oddechowych na ekranie respiratora ciśnienie/objętość, ciśnienie/przepływ, przepływ/objętość | TAK |  |
|  | Pamięć trendów min. 24 godziny | TAK |  |
|  | Pomiar oporów i podatności układu oddechowego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia okluzji P0.1 | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością uruchomienia trybu wentylacji bezdechu | TAK |  |
|  | Alarm objętości minutowej, ciśnienia w układzie oddechowym, częstości oddechowej | TAK |  |
|  | Alarm stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem informacji w j. polskim | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | TAK |  |
|  | Min. 3 stopniowy system alarmów | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
|  | Złącze RS 232 | TAK |  |
|  | Respirator posadowiony na wózku jezdnym – 4 koła – min. dwa blokowane. Ramię podtrzymujące układ oddechowy. | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora w języku polskim: menu, komunikaty ekranowe, opisu na panelu frontowym | TAK |  |
|  | Autoklawowalny układ oddechowy dla dzieci: rury oddechowe, pułapka wodna, złączka Y - 1 kpl do każdego respiratora | TAK |  |
|  | Autoklawowalny układ oddechowy dla dorosłych: rury oddechowe, pułapka wodna, złączka Y - 1 kpl do każdego respiratora | TAK |  |
|  | HMEF - 10 szt. dla dorosłych i 10 szt. dla dzieci do każdego respiratora | TAK |  |
|  | Autoklawowalny układ do nebulizacji dla każdego respiratora | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |