EZ/ZP/68/2012                                                                               Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 1

WYMAGANIA TECHNICZNE

RESPIRATORA TRANSPORTOWO-STACJONARNEGO DO DŁUGOTRWAŁEJ WENTYLACJI  / 3 SZT /

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane ogólne i parametry eksploatacyjne |  |  |
|  | Respirator do wspomagania oddechu i długotrwałej terapii niewydolności oddechowej dla dorosłych i dzieci powyżej 10 kg. | TAK |  |
|  | Wstępnie ustawione parametry wentylacji po włączeniu respiratora dla nowego pacjenta | TAK |  |
|  | Respirator na postawie jezdnej, o funkcjach stacjonarno- transportowych. Podstawa z blokadą min. 2-ch kół. | TAK |  |
|  | Podać masę całego zestawu [kg] | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe 230V, 50Hz. | TAK |  |
|  | Zasilanie rezerwowe z baterii zapewniającej min. 45 minut pracy aparatu. Bateria zintegrowana z respiratorem. Wymagane automatyczne ładowanie przy podłączeniu do sieci elektrycznej oraz wymagany wskaźnik stanu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Własne, zintegrowane zasilanie sprężonym powietrzem – turbina, pod warunkiem nie ograniczania funkcji aparatu; i w tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie min. 3,0 do 5,5 bar | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu HME (sztuczny nos). | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta. | TAK |  |
| 10 | Funkcja testowania sprawdzająca poprawność działania, szczelność układu oddechowego, uruchamiająca się po włączeniu automatycznie lub włączana na żądanie. | TAK |  |
| 11 | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego w wentylacji objętościowej | TAK |  |
| 12 | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji i typy oddechu. |  |  |
| 13 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist- IPPV. | TAK |  |
| 14 | Wentylacja SIMV. | TAK |  |
| 15 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV lub przepływem | TAK |  |
| 16 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana na dwóch poziomach ciśnienia dodatniego typu BIPAP, BiPhasic, BiLevel. | TAK |  |
| 17 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu typu PRVC, AutoFlow, lub równoważną | TAK |  |
| 18 | Westchnienia | TAK |  |
| 19 | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu, programowana przy wentylacji PCV i VCV w opcji odpowiednio PCV i VCV lub tylko VCV. | TAK |  |
| 20 | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
| 21 | Oddech ręczny | TAK |  |
| 22 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV. | TAK |  |
|  | Parametry regulowane respiratora. |  |  |
| 23 | Częstość oddechów w zakresie [liczba/min.] | TAK |  |
| 24 | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie [ml] | TAK |  |
| 25 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie [ mbar] | TAK |  |
| 26 | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie [mbar] | TAK |  |
| 27 | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie [mbar] | TAK |  |
| 28 | Czas wdechu dla wentylacji VCV regulowany w zakresie [sek] | TAK |  |
| 29 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 do 100%. Mieszalnik elektroniczny | TAK |  |
| 30 | Płynna regulacja czasu narastania przepływu wdechowego dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych. | TAK |  |
| 31 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa- czułość triggera min. 1 do 10 l/min. | TAK |  |
| 32 | Możliwość rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. | TAK |  |
|  | Parametry mierzone respiratora. |  |  |
| 33 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 34 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 35 | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
| 36 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK |  |
| 37 | Spontaniczna wentylacja minutowa. | TAK |  |
| 38 | Czas trwania fazy wdechu | TAK |  |
| 39 | Czas trwania fazy plateatu wdechowego. | TAK |  |
| 40 | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 41 | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
| 42 | Ciśnienie fazy plateatu. | TAK |  |
| 43 | Podatność dynamiczna lub statyczna płuc. | TAK |  |
| 44 | Integralny pomiar stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 45 | Brak zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 46 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
| 47 | Stężenia tlenu zbyt niskiego, zbyt wysokiego | TAK |  |
| 48 | Całkowitej objętości minutowej zbyt niskiej, zbyt wysokiej | TAK |  |
| 49 | Bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji awaryjnej przy bezdechu | TAK |  |
| 50 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ekran i prezentacje graficzne |  |  |
| 51 | Respirator wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 12” | TAK |  |
| 52 | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator. | TAK |  |
| 53 | Prezentacja jednoczasowa 3 krzywych oddechowych: -ciśnienie w funkcji czasu, -przepływ w funkcji czasu, -objętość w funkcji czasu, | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
| 54 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. Podać sposób (mechaniczny czy elektroniczny) | TAK |  |
| 55 | Szyny boczne do mocowania akcesoriów | TAK |  |
| 56 | Układ oddechowy kompletnie silikonowe wielokrotnego użytku posiadające pojemniki na skropliny w ramieniu wdechowym i wydechowym oraz złączkę Y z możliwością włączenia filtru HME. | TAK |  |
| 57 | Przetwornik przepływu wielokrotnego użytku – 1 sztuka | TAK |  |
| 58 | Płuco testowe – 1 sztuka | TAK |  |
| 59 | Nebulizator pneumatyczny synchronizowany z fazą wdechu pacjenta, z czasem pracy do minimum 30 min | TAK |  |
| 60 | Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą) | TAK 1 szt. |  |
| 61 | Gwarancja min. 24 miesiące z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancyjnym | TAK /podać/ |  |
| 62 | Dostawa, zamontowanie aparatu, przeszkolenie personelu med. potwierdzone protokołem | TAK |  |

# Text boxes

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012 r. |