EZ/ZP/67/2012                                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE DLA  KARDIOWERTERÓW

Pakiet nr 1

Parametry techniczno-funkcjonalne dla  kardiowertera-defibrylatora jednojamowego    z

elektrodą defibrylującą    (sztuk 90)

Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) |  | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów | TAK |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] | TAK |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | TAK |  |
| 7. | Programowalny biegun SVC | TAK |  |
| 8. | Programowalna obudowa urządzenia | TAK |  |
| 9 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 10 | Możliwość stymulacji antyarytmicznej przed i w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | TAK |  |
| 12 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | TAK |  |
| 13 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  |
| 14 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | TAK |  |
| 15 | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) | TAK |  |
| 16 | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | TAK |  |
| 17 | Elektrody do defibrylacji jedno- i dwukilowe do wyboru: sterydowe pasywne/aktywne do wyboru do wyboru oferowane długości | TAK |  |

…………………………….

Podpis  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 2

Parametry techniczno-funkcjonalne dla  kardiowertera-defibrylatora dwujamowego    z kompletem elektrod  (sztuk 90)

Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) |  | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2. | Czas przydatności do użycia min. 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Waga poniżej 70 gramów | TAK |  |
| 4. | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] | TAK |  |
| 5. | Algorytm wykorzystujący analizę wzajemnego położenia pobudzeń przedsionkowych i komorowych | TAK |  |
| 6. | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | TAK |  |
| 7. | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej | TAK |  |
| 8. | Programowalny biegun SVC | TAK |  |
| 9. | Programowalna obudowa urządzenia | TAK |  |
| 10 | Możliwość stymulacji antyarytmicznej przed i w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 12 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | TAK |  |
| 13 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | TAK |  |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  |
| 15 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | TAK |  |
| 16 | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu kondensatorów i przed pierwszą defibrylacją (reconfirmation) | TAK |  |
| 17 | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | TAK |  |
| 18 | Elektrody do defibrylacji jedno- i dwukilowe do wyboru: sterydowe pasywne/aktywne do wyboru oferowane długości do wyboru | TAK |  |
| 19 | Elektrody przedsionkowe sterydowe pasywne/aktywne do wyboru kształt elektrody do wyboru | TAK |  |

…………………………….

Podpis  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 3

Parametry techniczno-funkcjonalne dla  kardiowertera-defibrylatora  resynchronizującego CRT-D (sztuk 50)

Nazwa produktu:……………………………………………… …………………….

Producent:………………………………………………………… ……………………..

| Lp | PARAMETRY GRANICZNE (WYMAGANE) |  | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Czas przydatności do użycia min.12miesięcy | TAK |  |
| 3 | Waga poniżej 70 gramów | TAK |  |
| 4 | Energia defibrylacji dostępne 35 [J] | TAK |  |
| 5 | Trzy strefy wykrywania arytmii z możliwością programowania strefy FVT via VF oraz FVT via VT | TAK |  |
| 6 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów | TAK |  |
| 7 | Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału | TAK |  |
| 8 | Możliwość programowania potwierdzenia obecności arytmii po naładowaniu | TAK |  |
| 9 | Możliwość programowania V-V delay | TAK |  |
| 10 | Możliwość rozpoznawania i przerywania arytmii przedsionkowych | TAK |  |
| 11 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  |
| 12 | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem (odczyt danych z pamięci, programowanie, EKG) | TAK |  |
| 13 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | TAK |  |
| 14 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy, generowany przez wszczepione urządzenie, informujący pacjenta) | TAK |  |
| 15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | TAK |  |
| 16 | Zestawy do wprowadzania do CS – min 4 krzywizny | TAK |  |
| 17 | Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna | TAK |  |
| 18 | Niezależne kanały LV i RV o programowalnym timing-u | TAK |  |
| 19 | Co najmniej trzy różne konfiguracje impulsu stymulującego w kanale LV, w tym stymulacja bipolarna | TAK |  |
| 20 | Dyskryminator arytmii oparty o zasadę porównywania morfologii zespołu QRS z wzorcem rytmu zatokowego | TAK |  |
| 21 | Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystąpienia zakłóceń na elektrodzie RV | TAK |  |
| 22 | Algorytm wstrzymujący terapię wysokoenergetyczną w przypadku wystapienia oversensingu fali „T” bez ingerencji w programowalne parametry czułości urządzenia | TAK |  |
| 23 | Sterydowe elektrody do defibrylacji pasywne, aktywne, jedno- i dwukoilowe o różnych długościach do wyboru | TAK |  |
| 24 | Sterydowe elektrody przedsionkowe typu „J, pasywne i aktywne – różne długości | TAK |  |
| 25 | Elektrody do LV uni- i bipolarne o średnicy poniżej 5F o aktywnej i pasywnej fiksacji do wyboru | TAK |  |
| 26 | Zestaw do kontrastowania /angiografii/ CS | TAK |  |

…………………………….

Podpis  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy