# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Ssak elektryczny – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa | TAK |  |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym | TAK |  |
|  | Poziom podciśnienia maksymalny min. 82 kPa -0,082 MPa | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu. | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego - opcja | TAK |  |
|  | Posiada filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry – 1 szt. przystosowany w wkładów jednorazowych | TAK |  |
|  | Posiada przewód silikonowy pacjenta | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 32 l / min powietrza | TAK |  |
|  | Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
|  | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
|  | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 5 kg | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody – opcja | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 4 litrowe – opcja | TAK |  |
|  | Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
|  | Głośność do 45dB | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw pomp strzykawkowych (3 pompy) do TCI/TIVA – 4 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw 3 pomp strzykawkowych sterowanych elektronicznie umożliwiających współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji | TAK |  |
|  | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1 – 1800 ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | W zakresie programowanie objętości do podania (VTBD ) 0,1 – 99,99 ml (narastająco co 0,01 ml) | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 700 leków z możliwością podzielenia na min.10 grup. | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 12 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – moduły po 3 pompy | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | TAK |  |
| PARAMETRY FUNKCJI TCI W POMPACH STRZYKAWKOWYCH I OBJĘTOŚCIOWYCH |
|  | Możliwość zastosowania dowolnej pompy infuzyjnej bez względu czy jest to pompa strzykawkowa czy objętościowa | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania pożądanego stężenia Propofolu (Schneider, Marsh) oraz Remifentanylu (Minto) w osoczu i docelowym miejscu działania. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny - stężenie w plazmie i farmakodynamiczny - stężenie w narządzie docelowym | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania Propofolu w stężeniu 0,5%, 1% i 2% (+/- 0,5%) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany stężenia stosowanego Propofolu w trakcie trwania terapii TCI | TAK |  |
|  | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania pompy w trakcie badania rezonansem magnetycznym | TAK |  |
|  | Zastosowanie limitu na poziom leku w plazmie, zapobiegające przedawkowaniu | TAK |  |
|  | Elektroniczne prowadzenie rejestrów anestezjologicznych w systemie plug-and-play | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim