# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

Spirometr - 1 sztuka

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prosty w obsłudze spirometr diagnostyczny | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Spirometr wykonujący badania FVC, VC, MVV | TAK |  |
|  | Wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości min 320x240 pikseli | TAK |  |
|  | Wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie automatycznej tekstowej interpretacji badania wg min. 11 poziomów ATS | TAK |  |
|  | Wyświetlanie testu poprawności badania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min 8 wydmuchów ( wykresów) równocześnie na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze USB | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów | TAK |  |
|  | funkcja pediatryczna - graficzne ( obrazkowe ) wspomaganie oraz sygnalizowanie poprawności wydechu/wdechu | TAK |  |
|  | Wyposażony w turbinę cyfrową (przepływomierz) nie wymagający kalibracji | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania wyników badań na zintegrowanej termicznej drukarce na papierze o szerokości min 112 mm | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia badania bronchodilatacyjnego PRE-POST z porównaniem wyników | TAK |  |
|  | Pamięć pozwalająca zapisać min 6000 badań | TAK |  |
|  | Spirometr mierzący min 32 parametry wdechowe i wydechowe | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z turbinami (przepływomierzami) jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wewnętrzny, półprzewodnikowy czujnik temperatury | TAK |  |
|  | Zakres przepływu min 16l/s | TAK |  |
|  | Zakres objętość min 10l | TAK |  |
|  | Dokładność objętości max +/- 3% lub 50 mL | TAK |  |
|  | Dokładność przepływu max +/- 5% lub 200 mL/s | TAK |  |
|  | Opór dynamiczny max 0,5 cm H2O/L/s | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Wymiary max 310 x 205 x 65mm | TAK |  |
|  | Waga max 2 kg | TAK |  |
|  | Zestaw zawierający: - pokrowiec na urządzenie 1 szt. - klips na nos 3 szt. - turbinę wielokrotnego użytku 1 szt. - turbinę wielokrotnego użytku 50 szt. - płyta CD z oprogramowaniem na komputer 1 szt. - kabel USB do podłączenia do komputera 1 szt. - 100 sztuk ustników jednorazowych | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim