# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

Laparoskop - 1 sztuka

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor medyczny HDTV |  |  |
| 1 | Monitor medyczny LCD spełniający wymagania standardu HDTV z podstawką | TAK |  |
| 2 | Przekątna ekranu 26" | TAK |  |
| 3 | Proporcje boków ekranu nie mniejsze niż 16:9 | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż 1920 x 1080 | TAK |  |
| 5 | Skanowanie progresywne (wyświetlanie 50 pełnych klatek obrazu na sekundę) | TAK |  |
| 6 | Wejście / wejście cyfrowe DVI-D | TAK |  |
| 7 | Wejścia / wyjście: S-Video, RGB | TAK |  |
|  | Kamera medyczna full HD |  |  |
| 8 | Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HDTV (1080p) ) tj. rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, 16:9 | TAK |  |
| 9 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki CCD - 1 szt. | TAK |  |
| 10 | Skanowanie progresywne 50 Hz i 60 Hz | TAK |  |
| 11 | Czułość nie gorsza niż 1,2 lux | TAK |  |
| 12 | Waga głowicy kamery nie większa niż 248g | TAK |  |
| 13 | Konstrukcja głowicy kamer umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | TAK |  |
| 14 | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski | TAK |  |
| 15 | Zintegrowany w głowicy kamery dwukrotny zoom optyczny Parfocal | TAK |  |
| 16 | Sterownik kamery wyposażony w 2 wyjścia DVI przesyłające sygnał wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 ze skanowaniem progresywnym - 1 szt. | TAK |  |
| 17 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania obrazu endoskopowego( z wnętrza jamy ciała) oraz parametrów pracy insuflatora tj. ciśnienia i przepływu aktualnego oraz zadanego na ekranie monitora medycznego | TAK |  |
| 18 | Sterowanie parametrami pracy insuflatora tj. przepływem i ciśnieniem poprzez menu kamery | TAK |  |
|  | Źródło światła + optyki |  |  |
| 19 | Źródło światła do zastosowania w operacjach i zabiegach endoskopowych | TAK |  |
| 20 | Żarówka ksenonowa | TAK |  |
| 21 | Moc min. 300 W | TAK |  |
| 22 | Tryb ręcznej regulacji natężenia światła przy pomocy przycisków na panelu czołowym urządzenia | TAK |  |
| 23 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm | TAK |  |
| 24 | Optyka z systemem soczewek wałeczkowych, 0 st., śr. 10 mm, długość 31 cm, autoklawowalna | TAK |  |
| 25 | Optyka z systemem soczewek wałeczkowych, 30 st., śr. 10 mm, długość 31 cm, autoklawowalna | TAK |  |
| 26 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 446 x 90 x 45 mm | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy |  |  |
| 27 | Wózek aparaturowy z panelem zasilającym, 4 półki, szuflada; wym. 700 x 1450 x 686 mm | TAK |  |
| 28 | Ramię do monitora, zasięg 300 mm, mocowane bocznie do wózka aparaturowego | TAK |  |
|  | Insuflator |  |  |
| 29 | Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na potrzeby badania i operacji laparoskopowych z funkcją podgrzewania gazu. | TAK |  |
| 30 | Zasilanie insuflatora ze źródeł CO2 o ciśnieniu min. 5 bar | TAK |  |
| 31 | Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego 0 – 30 mmHg | TAK |  |
| 32 | Regulacja prędkość przepływ gazu insuflacyjnego 0 – 30 l/min | TAK |  |
| 33 | Temperatura podgrzewania 37°C (+10% / - 15%) | TAK |  |
| 34 | Diodowy wskaźnik ilości CO2 w butli | TAK |  |
| 35 | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości bieżącej ciśnienia po stronie pacjenta | TAK |  |
| 36 | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej ciśnienia po stronie pacjenta | TAK |  |
| 37 | Numeryczny wskaźnik wartości zadanej / bieżącej ciśnienia po stronie pacjenta | TAK |  |
| 38 | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości bieżącej przepływu gazu | TAK |  |
| 39 | Diodowy wskaźnik słupkowy wartości zadanej przepływu gazu | TAK |  |
| 40 | Numeryczny wskaźnik wartości zadanej / bieżącej przepływu gazu | TAK |  |
| 41 | Wskaźnik cyfrowy objętości zużytego gazu | TAK |  |
| 42 | Sygnalizacja sygnałem dźwiękowym przekroczenia wartości zadanej ciśnienia insuflacji | TAK |  |
| 43 | Tryb pracy: inicjalizacja odmy otrzewnowej | TAK |  |
| 44 | Tryb pracy: operacja | TAK |  |
| 45 | Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | TAK |  |
| 46 | Zintegrowany z urządzeniem chwyt na butlę CO2 | TAK |  |
| 47 | Przewód wysokociśnieniowy CO2 z przyłączami, dł. 102 cm | TAK |  |
| 48 | Filtry do gazu - 25 szt | TAK |  |
| 49 | Uchwyt butli CO2, do butli o max. śr. 155 mm, do zast. z wózkiem aparaturowym | TAK |  |
|  | Pompa ssąco - płucząca |  |  |
| 50 | Pompa ssąco - płucząca | TAK |  |
| 51 | Max. ciśnienie (nie regulowalne): 400 mmHg | TAK |  |
| 52 | Max. ciśnienie ssania (nie regulowalne): (-) 0,75 bar | TAK |  |
| 53 | Stojak na jeden 5 litrowy słój do odsysania | TAK |  |
| 54 | Uchwyt do stojaka na 5 litrowe słoje do odsysania | TAK |  |
| 55 | Wysięgnik do płynów irygacyjnych, z dwoma uchwytami montażowymi, dł. 180 cm | TAK |  |
| 56 | Pokrywa na 1,5 i 5 litrowe słoje do odsysania | TAK |  |
| 57 | Słój do odsysania, 5 litrowy | TAK |  |
| 58 | Dren ssący (dwuczęściowy), długi, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do pokrywy słoja | TAK |  |
| 59 | Filtr gazu do pompy ssąco-płuczącej, niesterylny, 10szt. | TAK |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
| 60 | Medyczne urządzenie do cyfrowej archiwizacji obrazu pochodzącego z kamery endoskopowej lub innego źródła sygnału wideo | TAK |  |
| 61 | System sygnału HDTV i PAL | TAK |  |
| 62 | Zapis na płytach DVD i CD-ROM oraz na dysku twardym | TAK |  |
| 63 | Zapis danych na zewnętrznych serwerach oraz nośnikach pamięci podłączanych do potu USB | TAK |  |
| 64 | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy do obsługi i podglądu aktualnego widoku z kamery w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 65 | Zapis pojedynczych klatek (zdjęć) w formatach .jpeg, .bmp, | TAK |  |
| 66 | Zapis zdjęć w rozdzielczości do 1920x1080 pobieranych z wejścia DVI-D. | TAK |  |
| 67 | Zapis sekwencji wideo w formacie .mpeg2 | TAK |  |
| 68 | Możliwość eksportowania zdjęć z nagranych plików wideo | TAK |  |
| 69 | Zapis sygnału HDTV z cyfrowego wejścia DVI-D w formacie 16:9, 720p | TAK |  |
| 70 | Możliwość zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo. | TAK |  |
| 71 | Możliwość ustawienia maksymalnego czasu nagrywanych sekwencji wideo. | TAK |  |
| 72 | Możliwość wyboru jakości i rozdzielczości nagrywanej sekwencji wideo | TAK |  |
| 73 | Wskaźnik pozostałego, wolnego miejsca na płycie | TAK |  |
| 74 | Funkcja zmiany nazwy wybranych plików przed zapisaniem na płytę | TAK |  |
| 75 | Wprowadzenia informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga w odpowiednich, przeznaczonych do tego polach | TAK |  |
| 76 | Funkcja zapisu kilku sesji na jednej płycie DVD, CD | TAK |  |
| 77 | Możliwość rozbudowy interfejsu do współpracy z siecią szpitalną HL7 i DICOM | TAK |  |
| 78 | Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy zewnętrznej klawiatury | TAK |  |
| 79 | Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy myszki poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie monitora | TAK |  |
| 80 | Wejścia wideo PAL: Composite Video, S-VHS, RGBs | TAK |  |
| 81 | Wejście wideo HDTV: DVI-D | TAK |  |
| 82 | Możliwość rejestracji z wybranego wejścia video. | TAK |  |
| 83 | Możliwość ukrycia przycisku „stop-klatki” | TAK |  |
| 84 | Wyjście do podłączenia drukarki | TAK |  |
| 85 | Złącze USB | TAK |  |
| 86 | Możliwość wydruku standardowych, automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi | TAK |  |
| 87 | Możliwość definiowania własnych nagłówków przez użytkownika (dwie linie) | TAK |  |
| 88 | Możliwość wydruku raportu w każdym momencie tworzenia | TAK |  |
| 89 | Możliwość automatycznego wydruku raportu w liczbie kopii określonej przez użytkownika | TAK |  |
| 90 | Funkcja „tryb nocny” poprawiająca komfort pracy w zaciemnionej sali operacyjnej | TAK |  |
| 91 | Praca w systemie operacyjnym MS Windows XP | TAK |  |
| 92 | Możliwość podłączenia ekranu dotykowego LCD 15 lub 19’’ do sterowania systemem archiwizacji; mocowanie na dedykowanym ramieniu zainstalowanym na wózku endoskopowym | TAK |  |
| 93 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 94 | Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
| 95 | Monitor z ekranem dotykowym 15 cali,medyczny, wiszący, rozdz. 1024 x 768 | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim