# ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat RTG przyłóżkowy – 1 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Moc generatora ≥ 30 kW | TAK |  |
| 3 | Generator wysokoczęstotliwościowy. | TAK |  |
| 4 | Zakres napięć 40 – 120 kV | TAK |  |
| 5 | Maksymalna wartość mAs ≥ 200 mAs | TAK |  |
| 6 | Prąd maksymalny ≥ 300 mA | TAK |  |
| 7 | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |
| 8 | Lampa dwuogniskowa | TAK |  |
| 9 | Rozmiary ognisk max 0,8/1,3 mm | TAK |  |
| 10 | Pojemność cieplna anody ≥ 100 kHU | TAK |  |
| 11 | Kolimator z podświetleniem halogenowym pola ekspozycji z wyłącznikiem czasowym. | TAK |  |
| 12 | Maksymalne pole ekspozycji przy SID 1m ≥ 35x43 cm | TAK |  |
| 13 | Obrót kolimatora ≥ ± 100° | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru kV i mAs na konsoli sterowniczej. | TAK |  |
| 15 | Wyświetlanie komunikatów o błędach aparatu. | TAK |  |
| 16 | Programy anatomiczne | TAK |  |
| 17 | Obrót kolumny względem osi pionowej ≥ ± 90° | TAK |  |
| 18 | Masa aparatu ≤ 280 kg | TAK |  |
| 19 | Szerokość aparatu ≤ 75 cm | TAK |  |
| 20 | Maksymalne położenie promienia od podłogi ≥ 200 cm | TAK |  |
| 21 | Minimalne położenie promienia od podłogi ≤ 50 cm | TAK |  |
| 22 | Zakres obrotu lampy względem osi pionowej ≥ 120° | TAK |  |
| 23 | Zakres obrotu lampy względem osi poziomej ≥ 360° | TAK |  |
| 24 | Pojemnik na kasety min. 5 sztuk | TAK |  |
| 25 | Zasilanie aparatu 230 V/ 50 Hz | TAK |  |
| 26 | Okres gwarancji wraz z lampą min. 24 miesiące | TAK |  |
| 27 | Deklaracja CE | TAK |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................