# ZAŁĄCZNIK NR 2b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Inkubator zamknięty dla noworodków – 2 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inkubator zamknięty dla noworodków – 2 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem | TAK |  |
| 3 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na stabilnej podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulec | TAK |  |
| 4 | Zasilanie dostosowane do AC 230 V, 50 Hz | TAK |  |
| 5 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca m.in. tzw. kangurowanie, tj. dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora | TAK |  |
| 6 | Materacyk o właściwościach przeciwodleżynowych | TAK |  |
| 7 | Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem, dobrą szczelnością (bez potrzeby stosowania mankietów) | TAK |  |
| 8 | Regulacja pochylenia materacyka dokonywana przy użyciu jednej ręki. Regulacja w zakresie ±12° | TAK |  |
| 9 | Otwierane ścianki boczne z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |
| 10 | Podstawa materacyka obrotowa w zakresie 360°, zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych | TAK |  |
| 11 | Podstawa materacyka wysuwana obustronnie | TAK |  |
| 12 | Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka | TAK |  |
| 13 | Konstrukcja kopuły dwuścienna | TAK |  |
| 14 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki - 8 otworów. | TAK |  |
| 15 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej, zapewniając w ten sposób minimalizację spadku temperatury wewnątrz kopuły inkubatora. Dysze wylotu powietrza w podstawie leża skierowane pionowo do góry. | TAK |  |
| 16 | Głośniki alarmów ograniczające poziom hałasu oddziałującego na pacjenta | TAK |  |
| 17 | Wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | TAK |  |
| 18 | Zakres regulacji nawilżania (30÷90)%, ze skokiem 5% | TAK |  |
| 19 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. | TAK |  |
| 20 | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje, zapobiegając w ten sposób ryzyku powstawania infekcji oraz wydłużeniu okresów między czyszczeniem inkubatora | TAK |  |
| 21 | Wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) | TAK |  |
| 22 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: (35,5÷37,5) °C | TAK |  |
| 23 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule: (26÷39) °C | TAK |  |
| 24 | Automatyczny dobór temperatury komfortu cieplnego dla przyjmowanego noworodka na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka | TAK |  |
| 25 | Panel sterujący z dużym wyświetlaczem (ekranem) do konfiguracji pracy inkubatora, prezentacji trendów mierzonych parametrów (w tym wagi pacjenta), w formie cyfrowej parametrów: temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała (w tym na skórze). | TAK |  |
| 26 | Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora. | TAK |  |
| 27 | Komunikacja z ekranem za pomocą pokrętła wyboru. | TAK |  |
| 28 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej) | TAK |  |
| 29 | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów, a w szczególności związane z kontrolą temperatury powietrza wewnątrz inkubatora, skóry pacjenta, poprawności pracy wentylatora, sond temperaturowych, wagi oraz braku wody w pojemniku nawilżacza | TAK |  |
| 30 | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia | TAK |  |
| 31 | Wbudowana waga elektroniczna dla noworodka w zakresie od 300g do 8kg | TAK |  |
| 32 | Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora | TAK |  |
| 33 | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury – 1 szt./inkubator. Nakładki odblaskowe na czujniki temp. – 50 szt./inkubator | TAK |  |
| 34 | Min. jedna szuflada na akcesoria i przybory o obciążeniu do min. 6,5kg. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................