# ZAŁĄCZNIK NR 2e do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Pulsoksymetr – 6 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulsoksymetr – 6 szt. |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr stacjonarno – transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym działający w technologii Nellcor OXI-MAX lub Masimo | TAK |  |
| 3 | Zasialanie AC 230 VAC 50 Hz +/-10% | TAK |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na minimum 4 h pracy | TAK |  |
| 5 | Waga maksymalna 3,0 kg | TAK |  |
| 6 | Uchwyt do przenoszenia zintegrowany z obudową. | TAK |  |
| 7 | Możliwość regulacji kąta ustawienia urządzenia na podłożu. | TAK |  |
| 8 | Możliwość zamontowania do obudowy urządzenia uchwytu umożliwiającego stabilne umocowanie do profili pionowych i poziomych podczas transportu. | TAK |  |
| 9 | Ekran LCD z regulacją kontrastu | TAK |  |
| 10 | Pomiar saturacji w zakresie 1 – 100% | TAK |  |
| 11 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 80% - 100% | TAK |  |
| 12 | Rozdzielczość pomiaru saturacji 1% | TAK |  |
| 13 | Zakres pomiaru pulsu minimum 25 – 240 bpm | TAK |  |
| 14 | Dokładność pomiaru częstości pulsu +/-3 bpm | TAK |  |
| 15 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych SpO2 i pulsu z opcją wydruku na zewnętrznej drukarce | TAK |  |
| 16 | Wyświetlanie wartości pulsu, saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej. | TAK |  |
| 17 | Możliwość wyboru konfiguracji ekranu: - duże cyfry z wartościami granic alarmowych SpO2 i pulsu - krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |
| 18 | Możliwość preselekcji trybu pracy wyświetlacza, tak by urządzenie uruchamiało się w żądanej konfiguracji | TAK |  |
| 19 | Wskaźnik amplitudy pulsu | TAK |  |
| 20 | Wskaźnik poszukiwania pulsu | TAK |  |
| 21 | Wskaźnik wyciszenia alarmów | TAK |  |
| 22 | Wskaźnik zasilania sieciowego | TAK |  |
| 23 | Wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 24 | Wskaźnik odłączenia czujnika | TAK |  |
| 25 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu | TAK |  |
| 26 | Regulacja dolnej i górnej granicy alarmu dla pulsu z możliwością prezentacji na wyświetlaczu | TAK |  |
| 27 | Alarm dźwiękowy i wizualny dla SpO2 | TAK |  |
| 28 | Regulacja dolnej i górnej granicy alarmu dla SpO2 z możliwością prezentacji na wyświetlaczu | TAK |  |
| 29 | Zmienna wysokość tonu sygnału dla pomiaru częstości pulsu przy zmianie saturacji pacjenta. | TAK |  |
| 30 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | TAK |  |
| 31 | Alarm dźwiękowy i wizualny rozładowania wewnętrznego akumulatora | TAK |  |
| 32 | Możliwość regulacji głośności alarmów | TAK |  |
| 33 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji | TAK |  |
| 34 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym (dla każdego urządzenia 1 szt. przewodu) | TAK |  |
| 35 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 37 | Oryginalny prospekt z listą parametrów technicznych producenta | TAK |  |
| 38 | W okresie trwania gwarancji przeglądy i konserwacje w ilości i zakresie zalecanym przez producenta w cenie kontraktu | TAK |  |
| 39 | Instalacja oraz szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego w cenie oferty | TAK |  |
| 40 | Do każdego pulsoksymetru opakowanie czujników jednopacjentowych, opakowanie zawiera 24 sztuki, dla noworodków. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................