# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Pulsoksymetr - 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie elektryczne AC 230V 50Hz +/- 10% | TAK |  |
|  | Pulsoksymetr transportowo – stacjonarny z odłączalnym panelem przednim | TAK |  |
|  | Aparat prezentujący dane: %SpO2, częstość pulsu, krzywa pletyzmograficzna, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz+/- 10%, oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów min. 6 godzin. | TAK |  |
|  | Odłączalny panel przedni pulsoksymetru umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max. 3 godziny | TAK |  |
|  | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia pulsoksymetru | TAK |  |
|  | Zacisk do panelu przedniego umożliwiający stabilne umocowanie pulsoksymetru do profili pionowych i poziomych podczas transportu. | TAK |  |
|  | Ekran LCD z regulacją podświetlenia i regulacją kontrastu | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kąta ustawienia urządzenia na podłożu oraz automatyczna zmiana sposobu wyświetlania danych z poziomej na pionową. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia pulsoksymetru w pozycji pionowej i poziomej z automatyczną zmianą formatu wyświetlania danych z pionowej na poziomą. | TAK |  |
|  | Waga pulsoksymetru z panelem poniżej 2,5 kg | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie (1-100)% | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji max. (3 cyfry w zakresie min. 70-100% | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1% | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pulsu w zakresie min. (25 – 240) ud/min. | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ( 3 ud/min. | TAK |  |
|  | Technologia ekstrakcji sygnału umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów w ruchu oraz o niskiej perfuzji | TAK |  |
|  | Ciągły tryb monitorowania parametrów oraz możliwość zapamiętywania trendów. | TAK |  |
|  | Wskaźnik perfuzji w zakresie od min. 0,02% do 20% | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłączenia | TAK |  |
|  | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej. | TAK |  |
|  | Zmiana tonu sygnału częstości pulsu i poziomu saturacji | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania procesora pulsoksymetru o detekcję methemoglobiny i hemoglobiny tlenkowęglowej. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Pulsoksymetr wyposażony w porty komunikacyjne umożliwiające połączenie do zewnętrznego monitora funkcji życiowych. | TAK |  |
|  | Możliwość rezygnacji z prezentacji krzywej pletyzmograficznej na rzecz zwiększenia formy cyfrowej prezentacji pomiaru saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | Prezentacja bezpośrednio na ekranie urządzenia trendów graficznych saturacji i częstości pulsu dotyczących pomiarów z ostatnich min. 24 godzin | TAK |  |
|  | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności alarmów dźwiękowych | TAK |  |
|  | Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego | TAK |  |
|  | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym. | TAK |  |
|  | W zestawie jednorazowe przylepce mocujące 6 szt. | TAK |  |
|  | Wielorazowy uniwersalny czujnik typu „Y” z paskiem mocującym dla pacjentów o ciężarze ciała powyżej 1kg | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim