# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

# PAKIET NR 4

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Wózek do mycia pacjenta  – 1 sztuka

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja ramy leża ze stali | TAK |  |
| Leże pokryte w całości tworzywem sztucznym z otworem odpływowym w części nożnej | TAK |  |
| Koła o średnicy min. 125 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne, z funkcją do jazdy na wprost ułatwiającą prowadzenie wózka przez jedną osobę uruchamiane dźwignią nożną | TAK |  |
| Podstawa i kolumna wózka pokryta osłonami ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| Szczyty wózka i barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej opuszczane i podnoszone z blokadą automatyczną | TAK |  |
| Materac do mycia z opuszczanymi i podnoszonymi brzegami wykonany z tworzywa sztucznego z otworem na rurę odpływową | TAK |  |
| Długość max. 2100 mm | TAK |  |
| Szerokość leża max 800mm | TAK |  |
| Szerokość zewnętrzna razem z poręczami bocznymi max. 900 mm | TAK |  |
| Hydrauliczna regulacja wysokości leża za pomocą pedału nożnego w zakresie: najniższe położenie nie wyższe niż 600 mm, a najwyższe położenie nie niższe niż 900 mm | TAK |  |
| Regulacja przechyłu wzdłużnego min. 4 stopnie za pomocą dźwigni | TAK |  |
| Rura odpływowa | TAK |  |
| Elementy do pozycjonowania pacjenta: Podkładka żelowa pod głowę – okrągła -1 szt; podkładka pod głowę – podkowa – 1 szt; podkładka żelowa pod szyję – 1 szt; Podkładka pod kolano w kształcie półwałka dł 30 cm – 1 szt; Podkładka żelowa półwałek 50 cm – 1 szt | TAK |  |
| Stojak na kroplówkę, teleskopowy z 4 haczykami | TAK |  |

Gwarancja 36 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim