# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Diatermia elektrochirurgiczna z przystawką argonową– 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| L.p | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DIATERMII |
| 1 | Urządzenie półprzewodnikowe z systemem monitorowania jakości kontaktu elektrody rozpraszającej / powrotnej, mierzony zgodnie z IEC 601-1 w częstotliwości pomiarowej 80 kHz +/- 10 kHz | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością montażu na kolumnie chirurgicznej | TAK |  |
| 3 | Waga i wymiary | podać |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYSTAWKI ARGONOWEJ |
| 4 | Urządzenie podające i regulujące przepływ argonu w zakresie 0,5 l / min do 12 l / min | TAK |  |
| 5 | System kontroli ciśnienia wewnątrzotrzewnowego z alarmem przekroczenia ciśnienia w zabiegach laparoskopowych | TAK |  |
| 6 | Dwa wskaźniki świetlne informujące o stanie napełnienia obu butli, wskaźnik ustawienia przepływu gazu w zabiegach otwartych i osobny wskaźnik dla zabiegów laparoskopowych | TAK |  |
| 7 | Wózek z częścią mocującą na 2 butle 5 litrowe, z hamulcami, przeznaczony do diatermii i przystawki argonowej | TAK |  |
| 8 | Możliwość podłączenia dwóch reduktorów i butli 5 litrowych jednocześnie z możliwością wyboru butli za pomocą przełącznika umieszczonego na panelu sterującym przystawką argonową | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY DIATERMII |
| 9 | Praca w wersji mono- i bipolarnej | TAK |  |
| 10 | Moc wyjściowa – maksymalna do cięcia monopolarnego 300 [W] | TAK |  |
| 11 | Moc wyjściowa – maksymalna do koagulacji monopolarnej 120 [W] | TAK |  |
| 12 | Moc wyjściowa – maksymalna do koagulacji bipolarnej 70 [W] | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji trybu koagulacji monopolarnej (kontaktowa oraz natrysk) | TAK |  |
| 14 | Wymagana częstotliwość obwodu wyjściowego dla wszystkich rodzajów pracy: 1. Mono czyste cięcie (pure)- 393 kHz 2. Mono cięcie mieszane (blend) – 393 kHz 3. Mono koagul. kontaktowa (desykacja) dla poziomu pierwszego 240 +/- 40 kHz, dla poziomu drugiego i trzeciego 393 kHz 4. Mono koagul. bezkontaktowa (fulguracja) – 470 kHz +/- 40 kHz 5. Bipolar koag. normal. – 470 kHz | TAK |  |
| 15 | Automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów zewnętrznych/impedancji tkanki | TAK |  |
| WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DIATERMII |
| 16 | Optyczny wskaźnik pracy | TAK |  |
| 17 | Zróżnicowany dźwiękowy sygnał pracy dla różnych rodzajów pracy | TAK |  |
| 18 | Możliwość regulacji natężenia dźwiękowego bez możliwości całkowitego wyciszenia | TAK |  |
| 19 | Uruchamianie urządzenia z uchwytu noża | TAK |  |
| 20 | Uruchamianie urządzenia z wyłącznika nożnego | TAK |  |
| 21 | Płynna regulacja mocy wyjściowej dla trybu monopolarnego cięcia w zakresie od 1W do 40W z krokiem co 1W, skok co 5W w zakresie od 40 – 100W oraz co 10W w zakresie nastawów mocy od 100-300W dla cięcia czystego, od 100 – 200W dla cięcia mieszanego i od 100 do 120W dla koagulacji monopolarnej. Dla koagulacji bipolarnej krok co 1W dla wartości mocy wyjściowej od 1W do 40W, krok co 5W dla wartości mocy od 40W – 70W | TAK |  |
| 22 | Informacja wizualna o wartości nastawionej mocy wyjściowej | TAK |  |
| 23 | Współpraca z przystawką argonową | TAK |  |
| 24 | Możliwość regulacji stopnia skoagulowania tkanki podczas procesu cięcia jednobiegunowego | TAK |  |
| 25 | Opcjonalne uruchamianie wyłącznikiem nożnym funkcji jedno i dwubiegunowej z gniazda sterownika nożnego, umieszczonego z przodu diatermii oraz możliwość podłączenia dwóch sterowników nożnych z tyłu diatermii- jeden dla pracy w trybie koagulacji bipolarnej, a drugi dla trybu pracy monopolarnej | TAK |  |
| MONITOROWANIE DIATERMII |
| 26 | Próbkowanie ciągłości obwodu aktywacja urządzenia możliwa po zamknięciu obwodu pomiędzy elektrodami | TAK |  |
| 27 | Układ kontroli czasu aktywacji, odporność na defibrylację elektryczną, kroploszczelna obudowa | TAK |  |
| 28 | Przejrzysty program serwisowy umożliwiający szybką diagnostykę ewentualnych uszkodzeń oraz historię pracy urządzenia | TAK |  |
| WYMAGANE WYPOSAŻENIE DIATERMII I PRZYSTAWKI ARGONOWEJ |
| 29 | Uchwyt jednorazowy, monopolarny z przyciskiem cięcia i koagulacji oraz z wbudowanym mechanizmem retrakcji noża (elektrody) i przełącznikiem aktywacji/wyłączenia przepływu argonu oraz z drenem i filtrem zanieczyszczeń – 2 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 30 | Jednorazowa elektroda, wyłącznie koagulacyjna, fleksybilna na całej długości aktywnej (z możliwością wygięcia w zależności od potrzeb operatora) o długości 15 cm – 2 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 31 | Jednorazowa elektroda, wyłącznie koagulacyjna, fleksybilna na całej długości aktywnej (z możliwością wygięcia w zależności od potrzeb operatora) o długości 7,6 cm – 2 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 32 | Jednorazowa elektroda do zabiegów laparoskopowych o długości 28 cm z częścią aktywną o kształcie płaskiego „L” z możliwością retrakcji części aktywnej – 5 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 33 | Uchwyt wielorazowy dwuprzyciskowy z opcją cięcia i koagulacji w rękojeści o dł. 4,6m – 2 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 34 | Kabel do el. biernej jednorazowej dł. 4,6m – 2 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 35 | Elektrody jednorazowe powrotne do diatermii – elektroda 2-dzielna przystosowana do systemu typu REM – pokryta hydrożelem w kształcie prostokątnym o wymiarach 18 x 11,5 cm – szerokość podłączenia 4cm x 2,5 cm – podłączenie kompatybilne z przewodami – nie odklejające się po kilkukrotnej aplikacji podczas zabiegu – pełna gwarancja producenta dotycząca kompatybilności i bezpieczeństwa oferowanych płytek z segmentem REM - 50 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 36 | Elektroda czynna jednorazowa z opcją cięcia i koagulacji w uchwycie z kablem o długości 4,5m i plastikową kaburą (holsterem) - 10 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 37 | Czyściki do elektrod nożowych - 10 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 38 | Plastikowe, sterylne kabury do elektrod czynnych - 10 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 39 | Sterownik nożny jednoprzyciskowy bipolarny do diatermii - 1 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 40 | Przewód do pensety bipolarnej o długości min. 4,5 m - 1 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |
| 41 | Penseta bipolarna izolowana zakrzywiona 19,1cm, aktywna końcówka 2mm - 1 szt. | TAK Podać nr katalogowy |  |

Sporządzić i dołączyć szczegółową specyfikacje cenową wraz z numerami katalogowymi.

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim