PAKIET NR 2  załącznik nr 4 siwz

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy 35 J z elektrodą ICD VR

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2006 r | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  | WYMAGANE |
| 5 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | WYMAGANE |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania z częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 11 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | WYMAGANE |
| 12 | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukoilowe -do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 13 | Automatyczny pomiar parametrów baterii i elektrody | TAK |  | WYMAGANE |
| 14 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | Podać |  | WYMAGANE |
| 15 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 16 | Żywotność przy 50% pacing quarterly charges- min. 5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./ | Podać |  | 0- do 5 lat, 1-do 7 lat, 3-powyżej 7 lat |
| 17 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak |
| 18 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak |
| 19 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 20 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 21 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Podać |  | 0-nie, 5-tak |
| 22 | Elektrody do defibrylacji o średnicy 6,6 F współpracującej z introducerem 7F | podać |  | 0 - nie, 3 - tak |
| 23 | Zapis trendu fali R | podać |  | 0-do 18 m-cy, 3-powyżej |
| 24 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np.flash back memory) | podać |  | 0-nie, 4-tak |

PAKIET NR 2  załącznik nr 4 siwz

Kardiowerter – defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodą ICD DR

| L.p. | Funkcja / Parametr | Parametr graniczny | Dane techniczne | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa, numer katalogowy, producent | Podać |  | - |
| 2 | Rok produkcji – wymagane 2006 r | TAK |  | WYMAGANE |
| 3 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK |  | WYMAGANE |
| 4 | Waga poniżej 80 gramów | TAK |  | WYMAGANE |
| 5 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] | TAK |  | WYMAGANE |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT | TAK |  | WYMAGANE |
| 7 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 1 | TAK |  | WYMAGANE |
| 8 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego | TAK |  | WYMAGANE |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 11 | Elektrody do defibrylacji sterydowe | TAK |  | WYMAGANE |
| 12 | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukoilowe -do wyboru | TAK |  | WYMAGANE |
| 13 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody | TAK |  | WYMAGANE |
| 14 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy | TAK |  | WYMAGANE |
| 15 | Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active) | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 16 | Żywotność przy 50% pacing quarterly charges- min. 5 lat /nast.: 60 [ppm]; 500 ohms; 2,5 [V]; 0,4 [ms]./ | Podać |  | 0- do 5 lat, 1-do 7 lat, 3-powyżej 7 lat |
| 17 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak |
| 18 | Możliwość różnicowania częstoskurczu komorowego od: - AT/AF - częstoskurczu zatokowego - częstoskurczu z przewodzeniem 1:1 | Podać |  | 1 pkt za każdy |
| 19 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej | Podać |  | 0 - Nie, 5 – Tak |
| 20 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF - czas AF w ciągu dnia - rytm komorowy w czasie AF | Podać |  | Po 1 dla każdego trendu |
| 21 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak |
| 22 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) | Podać |  | 0 - Nie, 5 - Tak |
| 23 | Elektrody do defibrylacji o średnicy 6,6 F współpracującej z introducerem 7F | podać |  | 0 - Nie, 3 - Tak |
| 24 | Zapis trendów fali P i R | Podać |  | 0 - do 18 miesięcy, 5 - powyżej |
| 25 | Długoczasowy zapis interwałów V-V (np. flash back memory) | Podać |  | 0 - Nie, 4 - Tak |