EZ/ZP/71/2012                                                                              	    Załącznik nr 2 do SIWZ
									  (Załącznik nr 1 do Umowy)

# Opis Przedmiotu Zamówienia

# WYMAGANIA TECHNICZNE

ZADANIE NR 2:

System elektrochirurgiczny z funkcją koagulacji argonowej oraz systemem zamykania dużych naczyń krwionośnych  - 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Numer katalogowy |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji |  |

| L.p. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Dane techniczne |  |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz systemem zamykania naczyń do 7mm. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 330kHz | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. | TAK |  |
| 18 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w 4 wyjścia: - dwa uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi - jedno monopolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi monopolarnych ze złączem europejskim (3-pin) - jedno bipolarne – umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych ze złączem 29mm | TAK |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. | TAK |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
| 23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 24 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
| 25 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 26 | Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
| 27 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l | TAK |  |
| 28 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| II. Parametry pracy urządzenia |  |
| 29 | Cięcie monopolarne z mocą 350W | TAK |  |
| 30 | Min. 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomi, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 31 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięci | TAK |  |
| 32 | Koagulacja monopolarna z mocą 200W | TAK |  |
| 33 | Min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray), | TAK |  |
| 34 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
| 35 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą 80W | TAK |  |
| 36 | Min. 3 rodzaje koagulacji argonowej w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
| 37 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
| 38 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | TAK |  |
| 39 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od 0,1 do 10l | TAK |  |
| 40 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem | TAK |  |
| 41 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK |  |
| 42 | Minimum cztery rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych. | TAK |  |
| 43 | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej miękkiej. | TAK |  |
| 44 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów. | TAK |  |
| 45 | Tryb cięcia bipolarnego | TAK |  |
| 46 | Minimum trzy rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 47 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
| 48 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |
| 49 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 50 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia. | TAK |  |
| 51 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
| III. Wyposażenie |  |
| 52 | Włącznik nożny 2-przyciskowy / wtyk 6-pinowy, 1 szt. | TAK |  |
| 53 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk EU 1 szt | TAK |  |
| 54 | Elektroda neutralna jednorazowa / TWINSAFE / dzielona 110cm2 / op. 50szt. | TAK |  |
| 55 | Jednorazowy uchwyt z nożem, dwa przyciski, kabel 3,2m, pakowany sterylnie 50 szt. | TAK |  |
| 56 | Kabel bipolarny, dł. 3m, wtyk prosty, SDS 2 szt. | TAK |  |
| 57 | Szczypce bipolarne, proste, dł. 195mm, TIP C (1mm) 2 szt. | TAK |  |
| 58 | Kabel bipolarny 2x2,6mm, do instrumentu ThermoStapler, dł. 3m, , SDS, 1 szt. | TAK |  |
| 59 | ThermoStapler® - kleszczyki bipolarne / zakrzywione / dł: 23cm / Gładkie, 1 szt. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy