Załącznik nr 2 b

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Holter EKG – 2 szt.

PAKIET NR 1

| Przedmiot: | Holter EKG – 2 szt. |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2017 |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANIA TAK/ NIE | Parametr oferowany Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie cyfrowe, fabrycznie nowe o zasilaniu bateryjnym przeznaczonym do rejestracji i zapisu na kartę SD 12-kanałowego badania EKG metodą Holtera | Tak, opisać |  |
| 2. | Możliwość rejestracji stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń | Tak, opisać |  |
| 3. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak, opisać |  |
| 4. | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej | Tak, opisać |  |
| 5. | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji | Tak, opisać |  |
| 6. | Karta SD do zapisu danych EKG(min.4GB) | Tak, opisać |  |
| 7. | Zasilanie jedną baterią alkaliczną typu AA lub LiFe lub akumulatorem Ni-MH; bateria Li-Fe przeznaczona jest do pracy rejestratora w trybie 7-dniowego zapisu sygnału EKG | Tak, opisać |  |
| 8 | Rozdzielczość wykrywania impulsów stymulacji 10 kHz | Tak, opisać |  |
| 9. | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG | Tak, opisać |  |
| 10 | Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora | Tak, opisać |  |
| 11. | Sygnalizacja uszkodzonej karty SD, wyczerpanej baterii, INOP | Tak, opisać |  |
| 12. | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach lub przez program HolCARD 24W w trybie komunikacji bezprzewodowej | Tak, opisać |  |
| 13 | Filtr izolinii 0,05 Hz oraz funkcje oszczędności energii baterii | Tak, opisać |  |
| 14. | Wyposażenie rejestrator elektrody jednorazowe 50szt karta SDHC min. 4 GB etui na rejestrator - 1 szt. kapturek przycisku zdarzeń - 6 szt. baterie alkaliczne AA (4 szt.) instrukcja użytkowania - 1 szt. | Tak, opisać |  |
| 15 | Gwarancja min 24 miesiące (kryterium oceny ofert zgodnie z SIWZ) | Tak, podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca