## PAKIET NR 8
Pakiet nr 8 - Rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka - nitrylowe
L.p. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy /Producent | Nazwa produktu | Opis | ilość opakowań | cena jednostkowa brutto | stawka podatku Vat% | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka - nitrylowe | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kolor pomarańczowy, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na palcach, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), AQL≤ 1.0, grubość na palcu min. 0,18 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 11 N. Posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane zgodnie z ASTM F1671, ASTM D 6978 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455 (1-4), EN 420, EN 388, EN 374 - 2, EN 374-3 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. | 1000 |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 2 opakowania z rozmiaru M,
potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową i protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż z 2017r.,
dostarczenia certyfikatów z jednostki notyfikowanej potwierdzających zgodność produktu z normami EN.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów | 50 pkt
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## PAKIET NR 7
Pakiet nr 7 - Rękawice foliowe jednorazowe , niejałowe
L.p. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy /Producent | Nazwa produktu | Opis | ilość opakowań | cena jednostkowa brutto | stawka podatku Vat% | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawice foliowe jednorazowe , niejałowe | Uniwersalne, pasujące na prawą i lewą dłoń w rozmiarze damskim i męskim. Zgodne z normą EN 455 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Opakowanie a'100 szt. | 20000 |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 2 opakowania z rozmiaru M,
potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową i protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż z 2017r.,
dostarczenia certyfikatów z jednostki notyfikowanej potwierdzających zgodność produktu z normami EN.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów | 50 pkt
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## PAKIET NR 6
Pakiet nr 6 - Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych.
L.p. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy /Producent | Nazwa produktu | Opis | ilość par | cena jednostkowa brutto | stawka podatku Vat% | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych, bezpudrowe, półsyntetyczne nitrylowe - lateksowe, kolorze jasny brąz, w rozmiarze od 6,0 do 9,0 | Sterylne, warstwa wewnętrzna 100% nitryl, z poziomem protein <50µg/g, sterylizowane radiacyjnie AQL 1,0, grubość na palcu 0,25mm, dłoni 0,20mm, mankiet 0,19mm, długość minimum 295 mm, siła zrywanie przed starzeniem 20N, po starzeniu 22N, mankiet obcisły, widoczne poprzeczne i podłużne prążkowania zapobiegające zsuwaniu rękawicy, zakończony równomiernie rolowanym rantem, opakowanie foliowe podciśnieniowe, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji oraz data ważności. Przebadane zgodne z ASTM F1671, ASTM D 6978 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455, EN 420, EN 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. | 30000 |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
nadesłania próbek oferowanych rękawic po 5 par z rozmiaru 7,0 i 7,5,
potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową i protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż z 2017r.,
dostarczenia certyfikatów z jednostki notyfikowanej potwierdzających zgodność produktu z normami EN.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów | 50 pkt
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## PAKIET NR 5
Pakiet nr 5 - Rękawice chirurgiczne.
L.p. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy /Producent | Nazwa produktu | Opis | ilość par | cena jednostkowa brutto | stawka podatku Vat% | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna | Kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet prosty z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą nawi;lżającą dłoń, grubość na palcu 0,215 mm, długość minimum 295 mm, poziom białek badanych metodą Lowry'ego i HPLC poniżej 30µg/g rękawicy, AQL 1,0 po zapakowaniu. Rękawica przeznaczona jako warstwa wewnętrzna do systemu podwójnego do zabiegów ortopedycznych. Zgodna z normą EN-455, EN 374 części 1-3, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Dostępne rozmiary od 5,5 do 9,0. | 38000 |  |  | 0
2 |  | Rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna | Kształt anatomiczny, kolor biały, mankiet prosty z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, sylikonowana, chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, grubość na palcu 0,220 mm, grubość na dłoni 0,200 mm, długość minimum 290 mm, poziom białek badanych metodą Lowry'iego i HPLC poniżej 30µg/g rękawicy, AQL 1,0 po zapakowaniu. Zgodna z normą EN-455, EN 374 części 1-3, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Dostępne rozmiary od 5,5 do 9,5. | 58000 |  |  | 0
3 |  | Rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, sterylna | Wykonana z neoprenu, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonem, grubość na palcu 0,185 mm, długość minimum 305 mm, AQL 0,65 po zapakowaniu. Rękawica przeznaczona jako warstwa wewnętrzna do systemu podwójnego, do zabiegów ortopedycznych. Zgodna z normą EN-455,EN 374 części 1-3, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Dostępne rozmiary od 5,5 do 9,0. | 9000 |  |  | 0
4 |  | Rękawica chirurgiczna , bezlateksowa, bezpudrowa , sterylna | Wykonane z neoprenu, kształt anatomiczny , kolor kremowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikriteksturowana, silikonowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrznqa pokryta powłoką polimerową i silikonem, grubość na palcu 0,140 mm ( =/- 0,02 mm ), grubość na dłoni 0,130 mm ( =/- 0,02 mm ), grubość na mankiecie 0,120 mm ( =/- 0,05 mm ) , AQL 0,65. Zgodna z normą EN-455 części 1-3, EN 374 części 1-3, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Dostępne rozmiary od 5,5 do 9,0. | 4000 |  |  | 0
5 |  | Rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna | Kształt anatomiczny, kolor brązowy, mankiet rolowany i opaska samoprzylepna, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, silikonowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta powłoką polimerową i silikonem, grubość na palcu 0,330 mm, grubość na dłoni 0,300 mm, grubość na mankiecie 0,260 mm, długość minimum 295 mm, AQL 1,0. Zgodna z normą EN 374 części 1-3, EN 420, EN-455 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Dostępne rozmiary od 6 do 9,0. | 5500 |  |  | 0
6 |  | Rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna | Kształt anatomiczny, kolor brązowy, mankiet prosty zaopatrzony w opaskę samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, grubość na palcu 0,170 mm, długość minimum 285 mm, poziom białek badanych metodą Lowry'iego i HPLC poniżej 30µg/g rękawicy, AQL 1,0 po zapakowaniu. Rękawica przeznaczona do zabiegów mikrichirurgicznych zapewniająca maksymalną czułość. Zgodna z normą EN - 455, EN 374 części 1-3, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Dostępne rozmiary od 5,5 do 9,0. | 10000 |  |  | 0
0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
nadesłania próbek oferowanych rękawic po 5 par z rozmiaru 6,0 i 6,5
potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową i protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż z 2017r.,
dostarczenia certyfikatów z jednostki notyfikowanej potwierdzających zgodność produktu z normami EN.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów | 50 pkt
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## PAKIET NR 4
Pakiet nr 4 - Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe.
L.p. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy /Producent | Nazwa produktu | Opis | ilość op. | cena jednostkowa brutto | stawka podatku Vat% | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe | Rękawica zabiegowo - diagnostyczna niejałowa, wykonana z nitrylu, bezpudrowa, o teksturowanych końcówkach palców, w kolorze niebieskim, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,10 mm, długość min. 240 mm, AQL=1,0, siła zrywania przed starzeniem min. 7N. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością. Rękawice przebadane zgodnie z ASTM F1671, ASTM D 6978 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455, EN 420, EN 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Opakowanie = 100 szt. | 200000 |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 2 opakowania z rozmiaru M,
potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową i protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż z 2017r.,
dostarczenia certyfikatów z jednostki notyfikowanej potwierdzających zgodność produktu z normami EN.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
| Grubość pojedynczej scianki palca |  | od 0,11 mm do 0,12 mm | 10 pkt
|  |  | od 0,09 mm do 0,10 mm | 0 pkt
| Siła zrywu przed starzeniem |  | > 8N | 10 pkt
|  |  | od 7N do 8N | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów | 70 pkt
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## PAKIET NR 3
Pakiet nr 3 - Rękawice chirurgiczne i jednorazowe winylowe
L.p. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy /Producent | Nazwa produktu | Opis | ilość par | cena jednostkowa brutto | stawka podatku Vat% | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane w rozmiarze od 6.0 do 8.5 | Sterylne, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65, poziom protein ≤ 50µg/g, grubość palca pojedyncza ścianka min. 0,20mm, długość min. 285mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, pakowane w opakowanie folia-folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z normą EN-455, EN 374 części 1-3, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. | 200000 |  |  | 0
2 |  | Rękawica chirururgiczna z naturalnego lateksu, bezpudrowe, obustronnie pokryta polimerem w rozmiarze 6.0, 6.5, 7.0, 8.0 | Sterylne, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65 grubość palca pojedyncza ścianka min0,22mm, długość min. 295mm, poziom protein ≤ 20µg/g, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, pakowane w opakowania folia - folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Zgodne z normą EN-455, EN 374 części 1-3, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. | 55000 |  |  | 0
3 |  | Rękawica chirurgiczna bez lateksu, bez pudru , pokryta obustronnie polimerem, neopronowe w rozmiarze od 6,0 do 8.0 | Rękawice chirurgiczne nie zawuierajace lateksu, nie zawierające pudru, sterylne, obustronnie pokrtyte polimerem, sterylizowane radiacyjnie , AQL 0,65, grubość palca pojedyncza ścianka min. 0,20mm, długość min. 295mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem, pakowane w opakowaniu folia - folia. Na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III . Zgodne z normą EN-455, EN 374 części 1-3, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. | 600 |  |  | 0
4 |  | Rękawice jednorazowe vinylowe, niejałowe, bezpudrowe w rozmiarze S, M, L | Syntetyczne, wykonane z polichlorku winylu, nie zawierające lateksu, mankiet rolowany, pasujące na lewą i prawą dłoń, długość min. 245 mm, grubość pojedynczej ścianki palca min. 0,11mm, AQL 1.0. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Zgodne z normą EN-455, EN 374 części 1-3, EN 420 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Opakowanie a'100 szt. | 1000 op.
[6 empty] | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 5 par w rozmiarze 7.0 i 8.0 dla poz. 1, 2, 3 oraz po 2 op. w rozmiaru M (op=100) dla poz. 4.
potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową i protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż z 2017r.,
dostarczenia certyfikatów z jednostki notyfikowanej potwierdzających zgodność produktu z normami EN.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów | 50 pkt
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## PAKIET NR 2
Pakiet nr 2 - Rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka - lateksowe
L.p. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy /Producent | Nazwa produktu | Opis | ilość opakowań | cena jednostkowa brutto | stawka podatku Vat% | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka - lateksowe | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,40mm, dłoni 0,30mm, mankiecie 0,20mm, długość 290-300 mm, siła zrywająca przed starzeniem min. 28N. Rękawica podwójnie zarejestrowana jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3, zgodne z normą EN 420, EN 455 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Opakowanie a'50 sztuk. Rozmiar S,M,L,XL. | 600 |  |  | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 2 opakowania z rozmiaru M,
potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową i protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż z 2017r.,
dostarczenia certyfikatów z jednostki notyfikowanej potwierdzających zgodność produktu z normami EN.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów | 50 pkt
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## PAKIET NR 1
Pakiet nr 1 - Rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych i transportowych
L.p. | Nazwa hndlowa/nr katalogowy /Producent | Nazwa produktu | Opis | ilość opakowań | cena jednostkowa brutto | stawka podatku Vat% | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 |  | Rękawice nitrylowe do uchwytów transportowych (izolatki) | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane i pokryte polimerem, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki min: dłoń 0,08mm, mankiet 0,06mm. AQL 1.0. Siła zrywu przed starzeniem min. 6N. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od góry. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 10 uchwytów transportowych zawieszanych nałóżku lub wózku zabiegowym. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone badaniami. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone raportem badania, wykonanym w niezależnym laboratorium. Zgodne z normą EN 455, 374 potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Rozmiar rękawic S, M, L pakowane po 50 szt. | 500 |  |  | 0
2 |  | Rękawice nitrylowe do uchwytów naściennych | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości, teksturowana powierzchnia na palcach, chlorowane od strony wewnętrznej, pokryte polimerem na stronie roboczej, mankiet rolowany, kształt uniwersalny. Długość minimalna 240mm. Grubości pojedynczej ścianki min: dłoń 0,07mm, mankiet 0,06mm. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 10 uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Pozbawione tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami HPLC z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta. Zgodne z normą EN 455, 420, 388, 374 - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Rozmiar rękawic S,M,L. Opakowanie 200 szt. lub 250 szt. | dla opakowania 200 szt. = 6250 dla opakowania 250 szt. = 5000
[6 empty] | RAZEM: | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2017.211) stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do:
nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości 2 opakowania z rozmiaru M,
potwierdzenia spełnienia wymagań kartą katalogową i protokołami badań producenta z kraju pochodzenia nie starszymi niż z 2017r.,
dostarczenia certyfikatów z jednostki notyfikowanej potwierdzających zgodność produktu z normami EN.
Kryterium jakość/ ocena techniczna
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie |  | Wytrzymałość na rozerwanie | 10 pkt
|  |  | Brak wytrzymałość na rozerwanie | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 10 pkt
|  |  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie |  | Łatwość ubierania na dłonie | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości ubierania na dłonie | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania |  | Łatwość wyciągania z opakowania | 10 pkt
|  |  | Brak łatwości wyciągania z opakowania | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | 10 pkt
|  |  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni | 0 pkt
| Grubość pojedynczej scianki palca |  | od 0,10 mm do 0,13 mm | 10 pkt
|  |  | od 0,07 mm do 0,09 mm | 0 pkt
| Siła zrywu przed starzeniem |  | > 7N | 10 pkt
|  |  | od 6N do 7N | 0 pkt
|  |  | max. Ilość punktów | 70 pkt
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)