EZ/ZP/41/2018/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Analizator koagulologiczny – 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………………………...……………

Producent: …………………………………………………………………………………...……………………………….

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK Podać |  |
|  | Analizator w pełni automatyczny pracujący metodami: - krzepnięciowymi na zasadzie optycznej - chromogennymi - immunologicznymi | TAK Podać |  |
|  | Analizator z możliwością wykonania i dostępnością odczynników do: PT, APTT, TT, Fibrynogen, FDP w osoczu, dimer-D, antytrombina III, białko c, białko s, homocysteina, czynniki krzepnięcia – II,V,VII, X, VIII, IX, XI, XII, XIII, APCRV, vWillebrandta ( aktywność, antygen), plazminogen, inhibitor plazminy, LA – test przesiewowy i test potwierdzenia, HIT, dabigatran,, rivaroksaban. Oznaczenia wykonywane w osoczu. | TAK Podać |  |
|  | Wykonujący minimum 200 ozn. PT/godz. | TAK Podać |  |
|  | Z możliwością pomiaru długości czasów PT i APTT co najmniej do 300 sek. | TAK Podać |  |
|  | Wykonujący automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu zakresu pomiarowego metody | TAK podać |  |
|  | Z możliwością zmiany statusu próbki z „rutyna „ na „pilną” w dowolnej pozycji próbkowej | TAK podać |  |
|  | Wymaga się ciągłej pracy aparatu – załadunek próbek, odczynników, kuwet bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w czujnik poziomu próbki i odczynników. | TAK |  |
|  | Analizator monitorujący zużycie odczynników - obliczanie objętości i ilości testów do wykonania | TAK |  |
|  | Analizator zapewniający chłodzenie odczynników na pokładzie (min. 30 pozycji) | TAK Podać |  |
|  | Wyposażenie analizatora w automatyczny przebijak korków do probówek systemu zamkniętego. | TAK |  |
|  | Analizator z opcją sprawdzania prawidłowego poziomu próbki | TAK |  |
|  | Minimum 500 kuwet na pokładzie analizatora | TAK podać |  |
|  | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych jak i naczynek typu „cup” | TAK |  |
|  | Przedanalityczne skanowanie próbki celem wykrycia interferencji | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu w dwie oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych | Tak |  |
|  | Analizator umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich umieszczanych w danym statywie materiałów bez konieczności manualnego skanowania | Tak |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym | Tak |  |
|  | Pakiet startowy odczynników na min. 2000 ozn. PT i 1000 ozn. APTT, 500 ozn. TT, 500 ozn. fibrynogenu. | Tak podać |  |
|  | Materiały zużywalne do wyk. ozn. z pkt. 20 | Tak podać |  |
|  | Kalibratory do wyk. ozn z pkt. 20 | Tak |  |
|  | Materiały kontrolne do wyk ozn. z pkt. 20 | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - komputer zewnętrzny z dwoma złączami COM - monitor LCD - drukarka sieciowa | Tak podać |  |
|  | Podłączenie analizatora do funkcjonującego w Laboratorium systemu informatycznego + zdalna obsługa serwisowa w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
|  | Przekazanie na własność Zamawiającego licencji stanowiskowej wraz z roczną asystą. | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca