EZ/ZP/41/2018/EK

Załącznik nr 2h do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 7

Analizator tlenku azotu uwzględniający badanie u noworodków i niemowląt – 1 szt.

| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | Minimalne wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Model / typ aparatu | Podać |  |
| 2 | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3 | Aparat fabrycznie nowy (ROK PRODUKCJI 2018) | Tak, PODAĆ |  |
| 4 | Aparat diagnostyczny do oznaczenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym przez pacjenta. System umożliwia szybki i ciągły pomiar stężenia tlenku azotu (NO) w połączeniu z pomiarem natężenia przepływu i objętością wydychanego powietrza u dorosłych, dzieci oraz niemowląt z nie natężonego spontanicznego oddechu. Analizator tlenku azotu umożliwiający pomiar, frakcja tlenku azotu (FENO) w wydychanym powietrzu pacjenta zgodnie z zaleceniami ATS / ERS. | Tak |  |
| Parametry szczegółowe |
| 5 | Zestaw diagnostyczny wyposażony w moduły: Pomiar tlenku azotu metodą pojedynczego oddechu Testy wielu oddechów dla pacjentów niewspółpracujących w tym noworodków powyżej 3 kg wagi Możliwość analizy z pobranych próbek Analiza FeNO pęcherzykowego (alveolar NO) Analiza FeNO nosowego | Tak |  |
| 6 | Typ analizatora: CHEMILUMINESCENCYJNY | Tak |  |
| 7 | Różne zakresy przepływu dla obliczeń NOalv (JNO, Calv, Daw, Caw, FeNO50) | Tak, Podać |  |
| 8 | Temperatura pracy: 10–40 °C | Tak |  |
| 9 | Tolerowana wilgotność: 5–95 % wilgotności względnej | Tak |  |
| 10 | Zakres pomiaru NO: 0.1 ppb do 5000 ppb. | Tak |  |
| 11 | Zakłócenia punktu zero, 1σ < 0.05 ppb | Tak |  |
| 12 | Liniowość: < 1% dla pełnej skali | Tak |  |
| 13 | Granica wykrywalności NO: < 0.1 ppb | Tak |  |
| 14 | Odchylenia punktu zero w czasie: < 0.5 ppb / 6 h | Tak |  |
| 15 | Wewnętrzna częstotliwość próbkowania 40 Hz | Tak |  |
| 16 | Szybkość wyjściowa danych 15 Hz | Tak |  |
| 17 | Czas opóźnienia < 0.6 s | Tak |  |
| 18 | Pomiar przepływu: Przepływomierz ultradźwiękowy, częstotliwość próbkowania min 200 Hz | Tak |  |
| 19 | Wyposażony w zewnętrzne bezazotowe zasilanie powietrzem i zaawansowaną adaptacyjną kontrolę przepływu w celu obsługi pomiarów FENO zgodnie z wytycznymi ATS / ERS. Niezależny od dostaw gazu. | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca