# Załącznik nr 1 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Termocykler  - 1  szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2009r./2010r. |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2009/2010 | Tak |  |
|  | Termocykler z pokrywą grzaną ze srebrnym blokiem w formacie min. 96 x 0,2 ml | Tak |  |
|  | Zakres zmian temperatury: - blok: od 4o do 99ºC - pokrywa: od 37ºC do 110ºC | Tak |  |
|  | Szybkość zmian temperatury: - grzanie 6ºC/s - chłodzenie 4,5ºC/s Z zastosowaniem techniki impulse PCR | Tak |  |
|  | Homogeniczność bloku (w zakresie 20ºC do 70ºC) >0,3ºC, powyżej 95ºC > 0,4ºC | Tak |  |
|  | Zakres gradientu temperaturowego: 1oC – 24oC | Tak |  |
|  | Możliwość programowania min. 700 cykli PCR | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania do 5 termocyklerów przy pomocy 1 panela sterującego | Tak |  |
|  | Dodatkowa pamięć: wbudowany czytnik MultiMediaCard i wyjście USB | Tak |  |
|  | Pipety automatyczne nastawcze w zakresie: 0,1 – 2,5 l - 2 szt. 0 – 10 l - 3 szt. 10 – 100 l - 3 szt. 100 – 1000 l - 3 szt. | Tak |  |
|  | Końcówki jałowe dedykowane do pipet automatycznych o poj. 0 – 200 l - 3000 szt. 00 – 1000 l – 3000 szt. | Tak |  |
|  | Probówki typu Eppendorf jałowe – 6000 szt. | Tak |  |
|  | Statywy do probówek - 5 szt. | Tak |  |

Gwarancja 36 miesięcy

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim