# Kielce dnia 09.03.2010r.

#### EZ/ZP/10/2010

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sukcesywne systemów do reperacji przepony moczowo-płciowej (przedniej, tylnej, całkowitej) i chirurgicznego leczenia nietrzymania moczu.

W ślad za ogłoszonym postępowaniem, Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych zawiadamia o wyborze ofert:

Pakiet nr 1

INTER CONSULT Sp. J

Monika Sitek, Dariusz Sitek

ul. Limanowskiego 6

90-059 Łódź

Wartość oferty brutto:  51.000,48 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów: 100.

Na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 odrzuca ofertę firmy Covidien Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa złożoną w Pakiecie nr 1 jako niezgodną z SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał systemu składającego się z narzędzia do przeprowadzenia siatki metodą przez otwory zasłonowe oraz siatki o anatomicznym kształcie jednorodna niewchłanialna z czterema ramionami, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu oraz oznaczeniem góra-dół pozwalającym na bezbłędne zorientowanie implantu. Materiał: monofilament-polipropylen: struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 70%; grubość: nie większa niż 0,35mm;  gramatura nie większa niż 28 g/m2

Wykonawca zaoferował siatkę o grubości 0,37mm, oraz gramaturze 35g/m2. Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Pakiet nr 2

INTER CONSULT Sp. J

Monika Sitek, Dariusz Sitek

ul. Limanowskiego 6

90-059 Łódź

Wartość oferty brutto:  30.600,29 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów: 100.

Na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 odrzuca ofertę firmy Covidien Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa złożoną w Pakiecie nr 2 jako niezgodną z SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał systemu składającego się z narzędzia do przeprowadzenia siatki oraz siatki o anatomicznym kształcie z dwoma ramionami jednorodna niewchłanialna z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu. Materiał: monofilament-polipropylen:  struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 70%,  grubość nie większa niż 0,35mm., gramatura nie większa niż 28 g/m2.

Wykonawca zaoferował siatkę o grubości 0,37mm, oraz gramaturze 35g/m2. Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Pakiet nr 3

INTER CONSULT Sp. J

Monika Sitek, Dariusz Sitek

ul. Limanowskiego 6

90-059 Łódź

Wartość oferty brutto:  29.950,37 zł.

Uzasadnienie: Liczba otrzymanych punktów: 100.

Na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 odrzuca ofertę firmy Covidien Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa złożoną w Pakiecie nr 3 jako niezgodną z SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał zestawu składającego się z prowadnicy do przejścia przez otwory zasłonowe metodą zapewniającą komfort zabiegu, pewnie przechodzącą przez tkankę, gwarantująca minimalną urazowość tkanki oraz taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o następujących cechach:  taśma o szerokości min. 1 cm; taśma o długości min. 40 cm., taśma o niewielkiej elastyczności, wielkość porów powyżej 100 mikronów; plastikowe osłonki na taśmie; brzegi taśmy zakończone pętelkami, co umożliwia prawidłowe kotwiczenie się taśmy w tkankach po zdjęciu osłonek.

Wykonawca zaoferował taśmę o szerokości 8mm, bez osłonek i pętelek. Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Pakiet nr 4

Na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 odrzuca ofertę firmy Covidien Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa złożoną w Pakiecie nr 4 jako niezgodną z SIWZ.

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał systemu składającego się z narzędzia do przeprowadzenia siatki oraz siatki o anatomicznym kształcie z czterema  ramionami jednorodna niewchłanialna z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu. Materiał: monofilament-polipropylen:  struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 70%, grubość nie większa niż 0,35mm, gramatura nie większa niż 28 g/m2. Wykonawca zaoferował siatkę o grubości 0,37mm, oraz gramaturze 35g/m2. Wobec powyższego Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 4. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański