| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oksygenator ze zbiornikiem kardiotomijnym | Zadanie nr 1 | Ilość sztuk | 1600 |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Gwarantowany przez producenta czas pracy oferowanych oksygenatorów – zgodnie z załączonym do oferty prospektem oferowanego oksygenatora (minimum 6 godzin) | podać <6 h = 1 punkt 6 h = 2 punkty >6 h= 3 punkty | 1,2,3 |  |
| 6 | Minimalny zakres rzutu minutowego w litrach /min nie wyższy niż 0,5 l/min . | podać 0.5 l/min = 1 p <0.5 l/min = 2p | 1,2 |  |
| 7 | Maksymalny zakres rzutu minutowego w litrach /min. | podać 7 l/min = 1p >7 l/min = 2p | 1,2 |  |
| 8 | Kapilary oksygenatora zabezpieczone powłoką – jaką? | opisać – załączyć opis powłoki | 1,2,3,4,5 |  |
| 9 | Powierzchnia wymiany gazowej w m2 | podać >2 m2 = 3p 2 m2 = 2p <2 m2 = 1p | 1,2,3 |  |
| 10 | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora w m2 | podać >250 ml = 1p 250 ml = 2 p <250 ml = 3 p | 1,2,3 |  |
| 11 | Łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania | opisać | 1,2,3 |  |
| 12 | Transfer O2 przy przepływie 4,5 l/min (nie mniejszy niż 250 ml/min) | podać <300 ml/min = 1p 300 ml/min = 2p >300 ml/min = 3p | 1,2,3 |  |
| 13 | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 l/min (nie mniejszy niż 200 ml/min) | podać <250 ml/min = 1p 250 ml/min = 2p 250 ml/min = 3p | 1,2,3 |  |
| 14 | Sprawność wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4l / 10 l wody, podać w % (nie mniejszy niż 60%) | podać < 70% = 1 p 70% = 2 p >70% = 3 p | 1,2,3 |  |
| 15 | Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegii krwistej | tak/nie | 1/0 |  |
| 16 | Możliwość podłączenia linii do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej | tak/nie | 1/0 |  |
| 17 | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | tak/nie | 1/0 |  |
| 18 | Wymiennik ciepła – metalowy lub z tworzywa sztucznego | opisać | 1,2,3 |  |
| 19 | Wylot gazów z oksygenatora usytuowany w pionie | tak/nie | 1/0 |  |
| 20 | Filtr do mikrozatorów w linii ssaków zbiornika kardiotomijnego – podać wielkość otworów filtra w mikronach ( nie większy niż 50 mikronów ) | podać <40 mikr = 3p 40 mikr = 2p >40 mikr = 1p | 1,2,3 |  |
| 21 | Filtr do mikrozatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego - podać wielkość otworów filtra w mikronach ( nie większy niż 150 mikronów ) | podać <100 mikr = 3p 100 mikr = 2p >100 mikr = 1p | 1,2,3 |  |
| 22 | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego oraz przy wylocie z oksygenatora | podać Brak możliwości pomiaru – 0 p Jeden pomiar (żylny lub tętniczy) – 1 p Możliwość pomiaru na obu liniach – 2 p | 0,1,2 |  |
| 23 | Bezpłatne dostarczenie czujników do pomiaru temperatury na linii żylnej oraz tętniczej ( 2 sztuki na linie żylną i 2 na linie tętniczą) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5 | tak/nie | 1/0 |  |
| 24 | Bezpłatne dostarczenie czujników poziomu (spływu) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5 | tak/nie | 1/0 |  |
| 25 | Wlot linii żylnej – ruchomy (możliwość dokonania obrotu konektora), bądź stały | podać Obrót o 90 stopni = 1p Obrót o 180 stopni = 2p Obrót o 360 stopni = 3p | 1,2,3 |  |
| 26 | Łatwość montażu, przygotowania do pracy i odpowietrzania oksygenatora | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| 27 | Łatwość ponownego wypełnienia i odpowietrzenia oksygenatora | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| 28 | Bezpłatne dostarczenie 2 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego oraz stabilizatorów podtrzymujących filtr tętniczy | tak/nie | 2/0 |  |
| 29 | Kopia posiadanych atestów | tak | 1 |  |
| 30 | Maksymalny termin dostawy 7 dni. Wykonawca oświadcza, że będzie miał gotową partię 100 zestawów oksygenatorów. | tak | 1,2 |  |

|  | Zestaw drenów do oksygenatora ze zbiornikiem | Zadanie nr 2 | Ilość sztuk | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Zestaw drenów do oksygenatora według załączonych schematów nr 1 i 2. - część na aparat ECC schemat nr 1 - część na stół operacyjny schemat nr 2 | tak | - |  |
| 6 | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet z wprowadzonym filtrem w linii tętniczej wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie do żył) poz. 4 sch. 2, poz. 7 sch. 1. | podać Schemat = 1 p | 1,2 |  |
| 7 | Możliwość dostarczenia filtra tętniczego Quart firmy Maqet poz. 7 sch. 1 | tak/nie | 3,0 |  |
| 8 | Zestaw drenów na stół: a) dwie linie ssaków z PCV: średnica ¼ cala, grubość ściany min. 1/16 cala, długość min. 2 m (oznaczenia żółte, zielone bądź inny kolor) poz. 1 i 2 sch. 2 b) linia do podawania kardioplegii z PCV – ¼ cala, o grubości min. 1/16 cala i długości 1,5 m, kolor oznaczeń – biały, pakowany w „kopertę” z liniami ssaków poz. 3 sch. 2 c) linia tętnicza z PCV: średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 1/16 cala, długość min. 1,5 m poz. 4 sch. 2 d) linia żylna z PCV: średnica ½ cala, grubość ściany min. 1/16 cala, długość min. 1,5 m poz. 4 sch. 2 e) do zestawu musi być dołączona „płytka do umocowania drenów” poz. 5 sch. 2 w kolejności: - linia tętnicza – 3/8 cala - linia żylna ½ cala - linie ssakowe (dwie) – ¼ cala - linia do podawania kardioplegii – ¼ cala | podać Schemat = 1 p | 1,2 |  |
| 9 | Linia na pompę tętniczą z silikonu medycznego: średnica ½ cala, grubość 3/32 cala, długość min. 60cm, poz. 1 sch. 1 | podać Schemat = 1 p | 1,2 |  |
| 10 | Dwie linie na pompy ssaków z silikonu medycznego: średnica 3/8 cala, grubość min. 1/16 cala, długość min. 60 cm, poz. 2 i 3 sch. 1 | podać Schemat = 1 p | 1,2 |  |
| 11 | Linia do odpowietrzania oksygenatora z zastawką jednokierunkową i kranikiem trójdrożnym poz. 4 sch. 1 | podać Schemat = 1 p | 1,2,3 |  |
| 12 | Linia do szybkiego wypełnienia układu: średnica ¼ cala, grubość min. 1/16 cala, długość min. 100 cm poz. 5 sch. 1 | podać Schemat = 1 p | 1,2 |  |
| 13 | Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym, poz. 6 sch. 1 | podać Schemat = 1 p | 1,2 |  |
| 14 | Układ recyrkulacji kardiotomu i oksygenatora, poz. 8 sch. 1 | podać Schemat = 1 p | 1,2 |  |
| 15 | Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom | tak/nie Schemat = 1 p Brak stałych łączeń = 0 p | 0,1,2 |  |
| 16 | Sposób pakowania drenów ze schematu 1 – karton, zawierający wewnątrz sterylny pojemnik plastykowy a w nim: układ recyrkulacji kardiotomu i oksygenatora (8) zapakowany w kopertę papierowo-foliową oraz luźno pozostałe odcinki drenów (1)-(7). | podać Schemat = 1 p | 1,2,3 |  |
| 17 | Sposób pakowania drenów ze schematu 2 – karton zawierający wewnątrz sterylny pojemnik plastykowy a w nim: opakowanie drenów „do podania na stół operacyjny” – dreny zabezpieczone przez specjalne „koperty” z papier-folii (opakowanie sterylnej części drenów do podania na stół operacyjny, oraz pozostałe odcinki drenów do zamontowania na aparacie do krążenia pozaustrojowego | podać Schemat = 1 p | 1,2,3 |  |
| 18 | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | tak | 1 |  |
| 19 | Kopia posiadanych atestów | tak | 1 |  |
| 20 | Maksymalny termin dostawy 7 dni. | tak | 1,2 |  |
| 21 | Możliwość dostosowania konfiguracji drenów do potrzeb zamawiającego | tak | 1 |  |
| 22 | Wykonawca oświadcza, że będzie miał gotową partię 100 zestawów drenów. | tak | 1 |  |

|  | Hemofiltr z zestawem drenów | Zadanie nr 3 | Ilość sztuk | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa | podać | – |  |
| 2 | Numer katalogowy | podać | – |  |
| 3 | Producent | podać | – |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji | podać | – |  |
| 5 | Sposób sterylizacji produktu | podać | - |  |
| 6 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | - |  |
| 8 | Powierzchnia czynna membrany hemofiltra 0,6 [m2] (+/- 10%) | tak | - |  |
| 9 | Objętość wypełnienia hemofiltra max. 60 [ml] | tak | - |  |
| 10 | Maksymalna objętość wypełnienia drenów | opisać | 1,2,3 |  |
| 11 | Materiał membrany | opisać | - |  |
| 12 | Wydajność pracy hemofiltra dla różnicy ciśnień 100 [mmHg] i przepływu 200 [ml/min] | podać | 1,2,3 |  |
| 13 | Końcówki doprowadzające i odprowadzające typu Luer | tak | - |  |
| 14 | zestaw drenów do hemofiltra zawierający linię tętniczą, linię żylną oraz linię filtratu | tak, opisać, schemat drenów | - |  |
|  | Zestaw do drenażu jamy opłucnej | Zadanie nr 4 | Ilość sztuk | 1800 |
| 1 | Nazwa produktu | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Sterylny zestaw wielofunkcyjny do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego). W zestawie: - komora kolekcyjna o pojemności minimum 2200 ml, wyskalowana (do 500 ml co 5 ml, powyżej 500 ml co 10 ml), - komora zastawki wodnej barwiona na niebiesko, oraz wskaźniki umożliwiające ciągły pomiar ciśnienia śródopłucnowego, - komora zastawki wodnej wypełniana przez port z jednokierunkowym zaworem, - komora regulacji siły ssania, wyposażona w pokrętło z możliwością mechanicznego i automatycznego wyciszenia, - komora regulacji siły ssania umożliwiająca dodatkowo obserwację prawidłowego działania drenażu dzięki „bąbelkowaniu”, oraz posiadająca błękitny wskaźnik ułatwiający obserwację siły ssania, - port igłowy do korekty poziomu płynu ssania, - automatyczny zawór zabezpieczający przed dodatnim ciśnieniem, - regulacja poziomu ciśnień, - automatyczny zawór zabezpieczający przed wysokim podciśnieniem, - samouszczelniający port przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, - dren łączący, półprzeźroczysty, elastyczny, nielateksowy, zabezpieczony przed zagięciem, - zestaw stabilny – do postawienia na podłodze, posiadający uchwyt do powieszenie przy łóżku i przenoszenia w ręce, - pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze max 5 szt. | tak | - |  |

|  | Wenty komorowe dla dorosłych | Zadanie nr 5 | Ilość sztuk | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Went wykonany z miękkiego materiału nietrombogennego i apyrogennego z prowadnicą w środku łatwo kształtującą się w celu wprowadzenia do serca (sylikon) | Tak | - |  |
| 6 | Znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | Tak | - |  |
| 7 | Boczne otwory na końcu wentu | Tak | - |  |
| 8 | Dostępny rozmiar 16, 20 Fr | Tak | - |  |
| 9 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak | - |  |
| 10 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |
| 11 | Otwory boczne na długości od 45mm do 60 mm | Tak | - |  |

|  | Kaniule zagięte aortalne dla dorosłych | Zadanie nr 6 | Ilość sztuk | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Dostępne kąty zakrzywienia od 45º do 90º | Tak | - |  |
| 6 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 3/8'' x 3/8'' LL zamontowanym po przeciwnej stronie od wlotu kaniuli lub dołączony do kaniuli jako osobny konektor wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | Tak | - |  |
| 7 | Rozmiar 20, 22, 24 Fr | Tak | - |  |
| 8 | Kaniula charakteryzująca się konstrukcją powodującą, że medium przepływa przez nią w sposób laminarny | Tak | - |  |
| 9 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula | opisać | - |  |
| 10 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak | - |  |
| 11 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |
| 12 | Wymienić inne istotne informacje techniczne | wymienić | - |  |

|  | Kaniule wieńcowe zagięte i proste dla dorosłych | Zadanie nr 7 | Ilość sztuk | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Kaniula zakończona miękkim balonem samouszczelniającym się podczas podawania pleginy | Tak | - |  |
| 6 | Kaniula wykonana z elastycznego materiału nietrombogennego i apyrogennego, bez możliwości zagięcia | Tak | - |  |
| 7 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | Tak | - |  |
| 8 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany balon (sylikon) | Tak | - |  |
| 9 | Wejście kaniuli 1/4" lub LL | Tak | - |  |
| 10 | Dostępne średnice kaniuli 4[mm], 6 [mm], 8 [mm] | Tak | - |  |
| 11 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak | - |  |
| 12 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |

|  | Kaniule TWO STAGE dla dorosłych | Zadanie nr 8 | Ilość sztuk | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia z konektorem 1/2'' x 1/2'' wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | Tak | - |  |
| 6 | Znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | Tak | - |  |
| 7 | Prowadnica | Tak | - |  |
| 8 | Rozmiar 34/39, 36/51 Fr | Tak | - |  |
| 9 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | Tak | - |  |
| 10 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak | - |  |

|  | Zestawy do podawania kardiopleginy krwistej | Zadanie nr 9 | Ilość sztuk | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich został wykonany zestaw (PCV, sylikon) | Tak | - |  |
| 6 | Zestaw zgodny z załączonym schematem – Rysunek techniczny do załącznika nr 2 do SIWZ Zadanie nr 9 | Tak | - |  |
| 7 | Termin przydatności do użycia minimum 1 rok | Tak | - |  |
| 8 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |

|  | Kaniule do wstecznego podawania kardiopleginy | Zadanie nr 10 | Ilość sztuk | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Linia zakończona LL wraz z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia w zatoce wieńcowej | Tak | - |  |
| 6 | Bezpieczne usunięcie prowadnicy z kaniuli | Tak | - |  |
| 7 | Balon samouszczelniający | Tak | - |  |
| 8 | Ogranicznik głębokości wprowadzenia | Tak |  |  |
| 9 | Dostępny rozmiar 15 Fr | Tak |  |  |
| 10 | Wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych, długość kaniuli od 27 [cm] do 29 [cm] | Tak |  |  |
| 11 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak |  |  |
| 12 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu |  |  |

|  | Konektory do drenów do ECC | Zadanie nr 11 | Ilość sztuk | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |
| 5 | Łącznik 3/8 x 3/8 z zakrętką LL | Tak | - |  |
| 6 | Łącznik 1/4 x 3/16 | Tak | - |  |
| 7 | Łącznik 1/4 x 1/4 z zakrętką LL | Tak | - |  |
| 8 | Łącznik 3/8 x 3/8 x 3/8 | Tak | - |  |
| 9 | Łącznik bez zakrętki 3/8 x 3/8 x 1/4 | Tak | - |  |
| 10 | Łącznik 1/2 x 3/8 | Tak | - |  |
| 11 | Łącznik 1/4x3/8x3/8 | Tak | - |  |
| 12 | Łącznik 1/2 x 1/2 | Tak | - |  |
| 13 | Łącznik 3/8 x 3/8 x 1/2 | Tak | - |  |
| 14 | Łącznik 3/8 x 1/2 x 1/2 | Tak | - |  |

|  | Kaniule żylne pojedyncze dla dorosłych | Zadanie nr 12 | Ilość sztuk | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | Tak | - |  |
| 6 | Znaczniki poziomu wprowadzenia do serca (trzy stopnie) | Tak | - |  |
| 7 | Rozmiar 28, 32, 36, 40 Fr | Tak | - |  |
| 8 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | Tak |  |  |
| 9 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak |  |  |
| 10 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu |  |  |

|  | Kaniule żylne pojedyncze zagięte dla dorosłych | Zadanie nr 13 | Ilość sztuk | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wygięta fabrycznie pod kątem od 60 stopni do 90 stopni wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | Tak | - |  |
| 6 | Rozmiar 28, 32, 36, 40 Fr | Tak | - |  |
| 7 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | Tak | - |  |
| 8 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak |  |  |
| 9 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu |  |  |

|  | Kaniule tętnicze udowe | Zadanie nr 14 | Ilość sztuk | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Ujście kaniuli ścięte pod kątem pomiędzy 45 a 60 stopni | Tak | - |  |
| 6 | Kaniula z stabilizatorem pomocnym w ustabilizowaniu kaniuli zapobiegającym wypadnięciu z naczynia w odległości nie dłuższej niż 4 cm od wylotu kaniuli | Tak | - |  |
| 7 | Kaniula sztywna dł pomiędzy 16 a 17 cm wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | Tak | - |  |
| 8 | Rozmiar 18, 20, 22, 24 Fr | Tak | - |  |
| 9 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | Tak | - |  |
| 10 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak | - |  |
| 11 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |

|  | Kaniule żylne dwuświatłowe do ECMO | Zadanie nr 15 | Ilość sztuk | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Ujście kaniuli podzielone na dwie części: bliższą wylotowa (krew natleniona) oraz część dasza wlotowa (krew nie natleniona) | Tak | - |  |
| 6 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV), do stosowania techniką żylno-żylną z jednostronnego dostępu poprzez żyłę szyjną wewnętrzną | Tak | - |  |
| 7 | Kaniula z podwójnym wejściem o śr. 3/8 cala zakończone łącznikiem, znaczniki poziomu wprowadzenia do żyły na kaniuli oraz prowadnica do kaniuli | Tak | - |  |
| 8 | Rozmiar 20, 23, 27, 30 Fr | Tak | - |  |
| 9 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | Tak | - |  |
| 10 | Posiada zestaw rozszerzaczy: 10 Fr., 12 Fr., 16 Fr., 20 Fr., 24 Fr., 26 Fr., 30 Fr | Tak | - |  |
| 11 | Igła wprowadzająca 18Ga.,mini skalpel #11, strzykawka 100cc | Tak | - |  |
| 12 | Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej o końcu w kształcie litery "J" nie pokrywany o długości od 100 cm do 210 cm posiadający markery rozmieszczone co 10 cm | Tak | - |  |
| 13 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak | - |  |
| 14 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |

|  | Kaniule żylne biodrowe | Zadanie nr 16 | Ilość sztuk | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Przy ujściu kaniuli otwory na długości od 15 do 25 cm | Tak | - |  |
| 6 | Kaniula zbrojona na całej długości bez możliwości zagięcia wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych (PCV) | Tak | - |  |
| 7 | Kaniula z wejściem o śr. 3/8 cala zakończone łącznikiem, długość kaniuli od 70 cm do 90 cm, znaczniki poziomu wprowadzenia do żyły na kaniuli oraz prowadnica do kaniuli | Tak | - |  |
| 8 | Rozmiar 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30 Fr | Tak | - |  |
| 9 | Wyszczególnić rodzaje materiałów z jakich została wykonana kaniula (PCV) | Tak | - |  |
| 10 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak | - |  |
| 11 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |

|  | Kaniule do podawania kardiopleginy dla dorosłych | Zadanie nr 17 | Ilość sztuk | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | - |  |
| 2 | Nazwa | podać | - |  |
| 3 | Numer katalogowy | podać | - |  |
| 4 | Sposób sterylizacji | podać | - |  |
| 5 | Linia zakończona LL wraz z odnogą główną do podawania kardiopleginy, odnogą boczną do pomiaru ciśnienia kardiopleginy (V,VV) | Tak | - |  |
| 6 | Bezpieczne usunięcie igły z kaniuli | Tak | - |  |
| 7 | Rozmiar 8, 9, 10 Fr | Tak | - |  |
| 8 | Ogranicznik głębokości wprowadzenia | Tak |  |  |
| 9 | Wykonana z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | Opisać |  |  |
| 10 | Termin przydatności do użycia minimum 2 lata | Tak |  |  |
| 11 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz.U.04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu |  |  |
| 12 | Wymienić inne istotne informacje techniczne | Wymienić |  |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.).

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

WYKONAWCA

.........................................................