# Kielce, dn. 24.02.2017 r.

# Znak sprawy: EZ/ZP/18/2017

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zaproszenia na  Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hemoglobiny glikowanej dla potrzeb III Oddziału Chorób Dziecięcych Endokrynologiczno- Diabetologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach EZ/ZP/18/2017

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii jonowymiennej wysokociśnieniowej (HPLC) wydającego wynik z jednym miejscem po przecinku? Oferowany analizator wykonuje pomiary z dokładnością <1% Cv czyli z lepszą precyzją od wymaganej (wymagana precyzja  Zamawiającego <2%).  Bowiem o dokładności wyniku pomiaru nie świadczy ilość miejsc po przecinku w otrzymanym wyniku a wartość CV.   Im niższa wartość CV w zastosowanej metodzie tym mniejsze ryzyko otrzymania wyników fałszywie negatywnych co odgrywa niezmiernie ważną rolę w procesie postawienia właściwej diagnozy pacjenta ?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1. „Odczynniki do analizatora do hemoglobiny glikowanej” odczynników równoważnych tzn. o innych nazwach własnych oraz pojemnościach niż przedstawione w tabeli oraz w rzeczywistych ilościach potrzebnych na wykonanie zadeklarowanej ilości oznaczeń?

Pytanie nr  3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie analizatora wydającego wynik z jednym miejscem po przecinku gdyż o jakości wyniku nie świadczy ilość miejsc po przecinku a wartość CV?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę modyfikację tabeli Pak.1. „Odczynniki do analizatora hemoglobiny glikowanej” w sposób umożliwiający udział w postępowaniu innych wykonawcom, mającym możliwość zaoferowania odpowiedniej ilości odczynników z wyliczeniem ich rzeczywistego zużycia?

Pytanie nr 4

Ilości testów pacjentów jaką Zamawiający zamierza wykonać w ciągu 24 miesięcy trwania umowy. Prosimy o podanie harmonogramu wykonywania oznaczeń kontroli jakości oraz ilości kontrolowanych poziomów?

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana ilość testów była sumą ilości testów pacjentów + oznaczenia kontrolne według harmonogramu Zamawiającego + kalibracje aparatu według zaleceń producenta?

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby w ofercie kalkulacje  odczynników i kolumn chromatograficznych (tzn. ilość testów wykonana z odczynnika i kolumny)  zostały wykonane według zaleceń producenta odczynników i analizatora oraz potwierdzone instrukcją odczynnika i analizatora?

Pytanie nr 7

Ilości oznaczeń pacjentów jaką Zamawiający zamierza wykonać z hemolizatu?

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w zestawach zawierających 400 testów. W skład zestawu wchodzą wszystkie niezbędne odczynniki niezbędne do wykonania  400 testów.
 Jest to wygodne rozwiązanie ze względów logistycznych (brak konieczności zamawiania wielu numerów katalogowych) oraz ułatwia kalkulację rzeczywistego kosztu badań – brak kosztów ukrytych.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników o stabilności 8 tygodni po otwarciu?

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykonującego oznaczenie hemoglobiny glikowanej w 3 minuty?

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie wymagającego codziennej konserwacji?

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z pojemnikami na bufory w formie przezroczystych butelek, umożliwiających wizualną ocenę buforów? Bufory firmy Bio-Rad Laboratories zawierają substancje stabilizujące eliminujące wpływ światła.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora korzystającego z alarmów zdefiniowanych przez producenta analizatora?

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora dla którego procedurę kalibracji wykonuje się na dwóch poziomach jeden raz na zestaw odczynnikowy? 
Kalibracja aparatu jest jednym z podstawowych zadań osoby obsługującej analizator. 
Również firma Tosoh producent analizatora G8 zaleca kalibrację aparatu raz w tygodniu. Dodatkowo według firmy Tosh kalibracja jest wymagana gdy: wartości kontroli są poza zakresem, po wymianie kolumny, po czynnościach konserwacyjnych oraz parametry metody uległy zmianie.

Pytanie nr 15

Czy w zapisie „Dokładność pomiaru <2% CV wg NGSP i IFCC” Zamawiający miał na myśli precyzję pomiaru?

Pytanie nr 16
Czy precyzja pomiaru ma być potwierdzona oficjalną instrukcja zestawu odczynnikowego / analizatora pochodzącą od producenta?

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści analizator gdzie wymiana kolumny odbywa się przy każdej zmianie zestawu odczynnikowego przez osobę obsługującą analizator?

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści analizator monitorujący zużycie odczynników, posiadający licznik wykonanych analiz bez możliwości uruchomienia powiadomienia dźwiękowego?

Pytanie nr 19

Prosimy o zmianę zapisu „Możliwość wykonania badania z próbek pobranych na różne antykoagulanty – EDTA, heparyna, cytrynian, NaF” na „Możliwość wykonania badania z próbek pobranych na EDTA”. Oznaczenia hemoglobiny wykonuje się z próbówek pobranych na EDTA, np. w celu wykonania morfologii krwi.

Pytanie nr 20

Prosimy o wykreślenie zapisu „ Dokładność wyniku pomiaru – do dwóch miejsc po przecinku”. Zapis ten jest bezzasadny ponieważ wyniki hemoglobiny glikowanej wydaje się w dwóch jednostkach: „%” – standaryzacja NGSP oraz „mmol/mol” – standaryzacja IFCC. Organizacja NGSP w swoich rekomendacjach zaleca wydawanie wyników pacjentów w % z jednym miejscem po przecinku, natomiast organizacja IFCC zaleca wydawanie wyników w mmol/mol po zaokrągleniu do liczb całkowitych, bez żadnego miejsca po przecinku.

Pytanie nr 21

Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „ Zakres metody (liniowość pomiaru) – min 15 %”. Czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał liniowość metody do 15 % według NGSP?

Pytanie nr 22

Dotyczy umowy dzierżawy zal 3a,  par 3 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas dostawy aparatu do 14 dni od dnia podpisania umowy?

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach informuje, iż wprowadza modyfikację zapisów w następującym zakresie:

- Zaproszenie do składania ofert pkt I ppkt 1:

Było:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hemoglobiny glikowanej dla potrzeb III Oddziału Chorób Dziecięcych Endokrynologiczno- Diabetologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Pakiet nr 1 – Odczynniki do analizatora hemoglobiny glikowanej

Pakiet nr 2 – Dzierżawa aparatu do pomiaru hemoglobiny glikowanej

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określają formularz asortymentowo - cenowy, stanowiący załączniki nr 2 do zaproszenia do składania ofert oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

Jest:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hemoglobiny glikowanej dla potrzeb III Oddziału Chorób Dziecięcych Endokrynologiczno- Diabetologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Pakiet nr 1 – Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do wykonania HbA1c metodą HPLC na okres 24 miesięcy

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określają formularz asortymentowo - cenowy, stanowiący załączniki nr 2 do zaproszenia do składania ofert oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

- Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert Formularz ofertowy w pkt 2:

Było:

Pakiet nr 1 – Odczynniki do analizatora hemoglobiny glikowanej

Pakiet nr 2 – Dzierżawa aparatu do pomiaru hemoglobiny glikowanej

Jest:

Pakiet nr 1- Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do wykonania HbA1c metodą HPLC na okres 24 miesięcy

- W załączeniu zmodyfikowany Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert Formularz asortymentowo – cenowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania ofert:

Było:

- Ofertę należy złożyć do dnia 01.03.2017 r. do godz. 11.00

Jest:

- Ofertę należy złożyć do dnia 03.03.2017 r. do godz. 11.00

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Andrzej Domański