EZ/ZP/ 78 /2017/ES
        załącznik nr 2 do SIWZ

        załącznik nr do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 24 - Oksygenator bez filtra
Lp.	Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent	Nazwa produktu	Opis	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			Oksygenator ze zbiornikiem kardiotomijnym	300	szt
					Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnoąci oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2017. poz. 2110 stosowne oświadczenie.

Zestawienie parametrów wymaganych
Oksygenator ze zbiornikiem kardiotomijnym

Lp.	OPIS PARAMETRÓW	Punktacja	Warunki wymagane/ punktowane	Dokładny opis	Przyznane punkty
1.	Gwarantowany przez producenta czas pracy oferowanych oksygenatorów – zgodnie z załączonym do oferty prospektem oferowanego oksygenatora (minimum 6 godzin)	1,2,3	<6 h = 1 punkt / 6 h = 2 punkty / >6 h= 3 punkty / podać
2.	Minimalny zakres rzutu minutowego w litrach (min nie wyższy niż 1 l/min ).	1,2,4,5,10,15	0.5 l/min = 15 p / 0.6 l/min = 10 p / 0.7 l/min = 5 p / 0.8 l/min = 4 p / 0.9 l/min = 2 p / 1 l/min = 1 p
3.	Maksymalny zakres rzutu minutowego w litrach /min. (powyżej 7 l/min)	5, 10	Od 7 do 7,9 l/min = 5p / 8 l/min i więcej = 10p / podać
4.	Kapilary oksygenatora zabezpieczone powłoką – jaką?	-	Załączyć opis powłoki
5.	Powierzchnia wymiany gazowej w m2 (nie większa niż 2 m2)	1,5,10	Od 1,8 m2 do 2 m2 = 1 p / Od 1,50 do 1,79 m2 = 5 p / <1,50 m2 = 10 p / podać
6.	Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora w ml(nie większa niż 250 ml)	1,5,10,15	Od 230 do 250 ml = 1 p / Od 210 ml do 229 ml = 5 p / Od 190 ml do 209 ml = 10 p / >190 ml = 15 p / Podać
7.	Opisać sposób odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania.	-	opisać
8.	Transfer O2 przy przepływie 4,5 l/min (nie mniejszy niż 250 ml/min)	1,5,10	<300 ml/min = 1p / 300 ml/min = 5p / >300 ml/min = 10p
9.	Transfer CO2 przy przepływie 4,5 l/min (nie mniejszy niż 200 ml/min)	1,5,10	<250 ml/min = 1p / 250 ml/min = 5p / >250 ml/min = 10p
10.	Sprawność wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4l / 10 l wody, podać w % (nie mniejszy niż 65%)	1,5,10	< 70% = 1 p / 70% = 5 p / >70% = 10 p
11.	Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegii krwistej	0,1	Tak = 1 p / Nie = 0 p
12.	Możliwość podłączenia linii do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej	0,1	Tak = 1p / Nie = 0p
13.	Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator	-	Tak
14.	Wymienić materiał z jakiego został wykonany wymiennik ciepła	-	Opisać
15.	Wylot gazów z oksygenatora usytuowany w pozycji	1 , 10	Pionowo = 10 p / Poziomo = 1p
16.	Osobny filtr do mikrozatorów w linii ssaków zbiornika kardiotomijnego podać wielkość otworów filtra w mikronach ( nie większy niż 50 mikronów )	1 ,5	>40 mikr = 1p / 40 mikr = 5p
17.	Filtr do mikrozatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego - podać wielkość otworów filtra w mikronach	1 , 5	120 mikr = 5p / >120 mikr = 1p
18.	Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego oraz przy wylocie z oksygenatora	0 , 5, 10	Brak możliwości pomiaru – 0 p / Jeden pomiar (żylny lub tętniczy) – 5 p / Możliwość pomiaru na obu liniach – 10 p
19.	Bezpłatne dostarczenie czujników do pomiaru temperatury na linii żylnej oraz tętniczej ( 2 sztuki na linie żylną i 2 na linie tętniczą) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5	0 , 5	Tak = 5p / Nie = 0p
20.	Bezpłatne dostarczenie czujników poziomu (spływu) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5	0 , 5	Tak = 5p / Nie = 0p
21.	Wlot linii żylnej – ruchomy (możliwość dokonania obrotu konektora),	1, 5, 10	Obrót o 180 stopni = 1p / Obrót o 240 stopni = 5p / Obrót o 360 stopni = 10p
22.	Wlot linii żylnej umożliwiający monitorowanie linii w widocznym miejscu z dostępem do linii w każdej płaszczyźnie, umożliwiający prace bez żadnych przeszkód ( na szczycie zbiornika kardiotomijnego)	-	TAK
23.	Opisać sposób montażu, przygotowania do pracy i odpowietrzania oksygenatora	-	Opisać
24.	Minimalny poziom bezpieczny (roboczy) w zbiorniku przy przepływie 7 l/min (nie wyższy niż 300ml)	1 ,5 , 10	< 200ml = 10 p / 200 ml = 5 p / >200 ml = 1 p
25.	Bezpłatne dostarczenie 2 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego oraz stabilizatorów podtrzymujących filtr tętniczy	0,5	Tak = 5 p / Nie = 0 p
26.	Wykonawca oświadcza, że będzie miał gotową partię 100 zestawów oksygenatorów.	-	tak
27.	Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata	-	tak

Maksymalna ilość punktów -
Przyznana ilość punktów : ...........................…