EZ/ZP/78 /2017/ES
        załącznik nr 2 do SIWZ

        załącznik nr do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 26 -Zestaw do wspomagania krążeniowo-oddechowego
Lp.	Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent	Nazwa produktu	Opis	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			Zestaw do wspomagania krążeniowo-odechowego wraz z oksygenetorem ECMO	60	szt
					Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnoąci oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2017. poz. 2110 stosowne oświadczenie.

Zestawienie parametrów wymaganych zestawu drenów do oksygenatora ECMO – część A

Lp.	OPIS PARAMETRÓW	Punktacja	Warunki wymagane/ punktowane	Dokładny opis	Przyznane punkyt
1.	Zestaw drenów do oksygenatora według schematu nr 7
2.	Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone 2 konektorami poz. 4 sch. 7, częściowo zapakowane w jałową kopertę.	0,1	Zgodnie ze schematem = 1 p / niezgodnie = 0 p / podać
3.	Zestaw drenów: Linia z PCV tętniczo ( znacznik kolor czerwony) żylna (znacznik kolor niebieski) połączona pięcioma konektorami 3/8 x 3/8 z czego 3 konektory z LL : średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 3/32 cala, długość ok. 6700 mm. linia ta dodatkowo wyposażona w trzy kraniki trójdrożne, jeden konektor Y (trójdzielny) o średnicy 3/16 x3/16 x 3/16 oraz 5 klipsów i trzy linie zakończone plastikowymi igłami poz. 4 sch. 7	0,1	Zgodnie ze schematem = 1 p / niezgodnie = 0 p / podać
4.	Linia tętnicza średnica 3/8 cala, grubość 3/32 cala, długość min. 600 mm, poz. 2 sch. 7	0,1	Zgodnie ze schematem = 1 p / niezgodnie = 0 p / podać
5.	Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym, poz. 1 sch. 7	0,1	Zgodnie ze schematem = 1 p / niezgodnie = 0 p / podać
6.	Linia do pomiaru ciśnienia z pęcherzykiem i dwoma fazami przedzielona elastyczną przegrodą pozwalającą na pomiar ciśnienia o długości 600mm . 3 sch. 7	0,1	Zgodnie ze schematem = 1 p / niezgodnie = 0 p / podać
7.	Układ recyrkulacji oksygenatora zaopatrzony w zastawkę jednokierunkową oraz dwa kraniki długości 1600mm, poz. 5 sch. 7	0,1	Zgodnie ze schematem = 1 p / niezgodnie = 0 p / podać
8,	Pojemnik lub worek do wstępnego wypełnienia układu drenów wraz z oksygenatorem zaopatrzony z jednej strony w trzy porty do wkucia igieł a z drugiej port do podłączenia kranika oraz port do wkucia igły.	0,1	Zgodnie ze schematem = 1 p / niezgodnie = 0 p / podać
9.	Dodatkowo pojemnik zaopatrzony w podziałkę ml oraz możliwość podwieszenia poz 6 sch 7	-	Tak
10.	Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom	-	Tak
11.	Sposób pakowania drenów ze schematu 7 – karton, zawierający wewnątrz sterylny pojemnik plastykowy a w nim: układ recyrkulacji z oksygenatorem zapakowany w kopertę papierowo-foliową oraz luźno pozostałe odcinki drenów (1)-(6).	0,1	Zgodnie ze schematem = 1 p / niezgodnie = 0 p / podać
12.	Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym	-	Tak
13.	Możliwość dostosowania konfiguracji drenów do potrzeb zamawiającego	-	Tak
14.	Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata	-	Tak

Zestawienie parametrów wymaganych Oksygenator do ECMO – część B

Lp.	OPIS PARAMETRÓW	Punktacja	Warunki wymagane/punktowane	Dokładny opis	Przyznane punkty
1.	Gwarantowany przez producenta czas pracy oferowanych oksygenatorów – zgodnie z załączonym do oferty prospektem oferowanego oksygenatora (minimum 14 dni)	5,10	14 dni = 5 p / >15 dni = 10 p / podać
2.	Minimalny zakres rzutu minutowego w litrach .	1,2	0.5 l/min = 2 p / >0.5 l/min = 1p
3.	Maksymalny zakres rzutu minutowego w litrach /min.(nie mniejszy niż 5 l/min)	1,5,10	5 l/min = 1p / 6 l/min = 5p / >6 l/min = 10p
4.	Kapilary oksygenatora zabezpieczone powłoką – jaką?	-	Załączyć opis powłoki
5.	Powierzchnia wymiany gazowej w m2	1,2,3	>2 m2 = 1p / 2 m2 = 2p / <2 m2 = 3p / podać
6.	Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora w ml	1,2,3	>250 ml = 1p / 250 ml = 2 p / <250 ml = 3 p / Podać
7.	Transfer O2 przy przepływie 2,5 l/min (nie mniejszy niż 150 ml/min)	5,10	150 ml/min = 5p / >150 ml/min = 10p
8.	Transfer CO2 przy przepływie 2,5 l/min (nie mniejszy niż 120 ml/min)	1,2	120 ml/min = 1p / >120 ml/min = 2p
9.	Sprawność wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4l / 10 l wody, podać w %	5,10,15	< 70% = 5 p / 70% =10 p / >70% = 15 p
10.	Możliwość podłączenia linii do pobierania próbek krwi tętniczej	-	Tak/nie

11.	Wymiennik ciepła – metalowy lub z tworzywa sztucznego	-	Tak/Podać
12.	Wylot gazów z oksygenatora usytuowany w pozycji	-	Tak/Podać
13.	Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta przy wylocie z oksygenatora	-	Tak/Podać
14.	Łatwość montażu, przygotowania do pracy i odpowietrzania oksygenatora	-	Tak/Opisać lub załączyć instrukcję
15.	Bezpłatne dostarczenie uchwytu montażowego do oksygenatora	0,5	Tak = 5 p / Nie = 0 p
16.	Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata	-	Tak

Maksymalna ilość punktów -
Przyznana ilość punktów : ...........................