EZ/ZP/ 78 / 2017/ES
        załącznik nr 2 do SIWZ

        załącznik nr do umowy

Formularz asortymentowo – cenowy

Pakiet nr 29 – Oksygenatory z filtrem z przepływem powyżej 7L/min
Lp.	Nazwa handlowa/nr katalogowy/producent	Nazwa produktu	Opis	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.			Oksygenator z filtrem z przepływem powyżej 7L/min	800	szt
					Razem
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz.U. z 2017. poz. 2110 stosowne oświadczenie.

Zestawienie parametrów wymaganych
 Oksygenator ze zbiornikiem kardiotomijnym wbudowany filtr tętniczy

Lp.	OPIS PARAMETRÓW	Punkty	Warunki wymagane/punktowane	Dokładny opis	Przyznane punkty
1.	Gwarantowany przez producenta czas pracy oferowanych oksygenatorów – zgodnie z załączonym do oferty prospektem oferowanego oksygenatora (minimum 6 godzin)	1,2,3	<6 h = 1 punkt / 6 h = 2 punkty / >6 h= 3 punkty / podać
2.	Minimalny zakres rzutu minutowego w litrach na minutę (nie wyższy niż 1 l/min) .	1,2,4,5,10,15	0.5 l/min = 15 p / 0.6 l/min = 10 p / 0.7 l/min = 5 p / 0.8 l/min = 4 p / 0.9 l/min = 2 p / 1 l/min = 1 p
3.	Maksymalny zakres rzutu minutowego w litrach /min.	1,5,10	7 l/min = 1p / >7 l/min = 5p / 8 l/min = 10p / podać
4.	Kapilary oksygenatora zabezpieczone powłoką – jaką?	-	Załączyć opis powłoki
5.	Powierzchnia wymiany gazowej w m2 (nie większa niż 2,5 m2)	1,5,10,15	Od 2,1 m2 do 2,5 m2 = 1 p / Od 1,8 m2 do 2 m2 = 5 p / Od 1,50 do 1,79 m2 = 10 p / <1,50 m2 = 15 p / podać
6.	Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora wraz z wbudowanym filtrem tętniczym w ml ( nie więcej niż 450 ml)	1,5,10,15	>400 = 1 p / Od 351 do 400 ml = 5 p / Od 250 ml do 350 ml = 10 p / >249 ml = 15 p podać
7.	Opisać sposób odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania.	-	opisać
8.	Transfer O2 przy przepływie 4,5 l/min (nie mniejszy niż 250 ml/min)	1,5,10	<300 ml/min = 1p / 300 ml/min = 5p / >300 ml/min = 10p
9.	Transfer CO2 przy przepływie 4,5 l/min (nie mniejszy niż 200 ml/min)	1,5,10	<250 ml/min = 1 p / 250 ml/min = 5 p / 250 ml/min = 10 p
10.	Sprawność wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4l / 10 l wody, podać w % (nie mniejszy niż 65%)	1,5,10	< 70% = 1 p / 70% = 5 p / >70% = 10 p
11.	Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegii krwistej	0,1	Tak = 1p / Nie = 0p
12.	Możliwość podłączenia linii do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej	0,1	Tak = 1p / Nie = 0p
13.	Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator	-	Tak
14.	Wymienić materiał z jakiego został wykonany wymiennik ciepła	-	Opisać
15.	Wylot gazów z oksygenatora usytuowany w pozycji poziomej/pionowej	1,10	Pionowo = 10 p / Poziomo = 1p
16.	Filtr do mikro zatorów w linii ssaków zbiornika kardiotomijnego podać wielkość otworów filtra w mikronach ( nie większy niż 50 mikronów oraz nie mniejszy niż 30 mikronów )	1, 5	>40 mikr = 1p / 40 mikr i więcej = 5p
17.	Filtr do mikro zatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego o otworach filtra mieszczący sie w przedziale od 40 mikr. do 130 mikronów	-	TAK
18	Osobny filtr do mikro zatorów w linii ssaków nie połączony z filtrem do mikro zatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego	1 ,10	TAK – 10 p. / NIE – 1 p
19.	Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego oraz przy wylocie z oksygenatora	0,5,10	Brak możliwości pomiaru – 0 p / Jeden pomiar (żylny lub tętniczy) – 5 p / Możliwość pomiaru na obu liniach – 10 p
20.	Bezpłatne dostarczenie czujników do pomiaru temperatury na linii żylnej oraz tętniczej ( 2 sztuki na linie żylną i 2 na linie tętniczą) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5	0 , 5	Tak = 5p / Nie = 0p
21.	Bezpłatne dostarczenie czujników poziomu (spływu) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5	0,5	Tak = 5p / Nie = 0p
22.	Wlot linii żylnej – ruchomy (możliwość dokonania obrotu konektora),	1,5,10	Obrót o 180 stopni = 1p / Obrót o 240 stopni = 5p / Obrót o 360 stopni = 10p
23.	Wlot linii żylnej umożliwiający monitorowanie linii w widocznym miejscu z dostępem do linii w każdej płaszczyźnie, umożliwiający prace bez żadnych przeszkód ( na szczycie zbiornika kardiotomijnego)	-	TAK
24.	Opisać sposób ponownego wypełnienia i odpowietrzenia oksygenatora	-	Opisać
25.	Minimalny poziom bezpieczny (roboczy) w zbiorniku przy przepływie 5 l/min (nie wyższy niż 300ml)	1,5,10	< 200ml = 10 p / 200 ml = 5 p / >200 ml = 1 p
26.	Bezpłatne dostarczenie 2 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego oraz stabilizatorów podtrzymujących filtr tętniczy	0 , 5	Tak = 5p / Nie = 0p
27.	Wykonawca oświadcza, że będzie miał gotową partię 100 zestawów oksygenatorów.	-	Tak
28.	Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata	-	Tak

Maksymalna ilość punktów -
Przyznana ilość punktów : ...........................