Kielce 16.11.2017 r.

EZ/ZP/96/2017/EK

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy : postępowania na zakup i dostawę urządzeń medycznych w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w zakresie interwencji: Utworzenie sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, dotyczącego wyboru i doposażenia nowych referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności”  dla potrzeb Kliniki Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

znak sprawy: EZ/ZP/96/2017/EK

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 do pakietu 7, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści diatermię posiadającą wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 9”?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 2 do pakietu 7, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system gniazd mono i bipolarnych umożliwiających jednoczesne podłączenie 5 narzędzi (2 monopolarne i 3 bipolarne), w tym narzędzia do zamykania „dużych naczyń”
- monopolarne             – 2szt.
- bipolarne                   - 2szt.
- elektrody neutralnej   - 1szt.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 3 do pakietu 7, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system gniazd mono i bipolarnych umożliwiających przyłączenie instrumentów monopolarnych  i bipolarnych także w standardzie ERBE oraz płaskie dwupinowe  gniazdo elektrody neutralnej ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 4 do pakietu 7, poz. 12
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermią , w której moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana jest do 250W ?
Wykonawca uważa, że wartość oferowanego przez niego parametru jest lepsza od opisanego przez Zmawiającego ponieważ nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w diatermii, którą ma zamiar zaoferować Wykonawca pozwalają na skuteczne realizowanie procedur chirurgicznych z zastosowaniem cięcia bipolarnego także realizowanego w środowisku płynnym przy niższej mocy niż niektóre diatermie konkurencji.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 do pakietu 7, poz. 19
Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody  z tkanką) dla koagulacji bipolarnej ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 6 do pakietu 7, poz. 23
Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny lub przycisk aktywacyjny na instrumencie. Wykonawca uważa, że stosowanie funkcji „Auto Start” w aktywacji procedury zamykania dużych naczyń stwarza ryzyko przedwczesnej ( jeszcze przed dokładnym spozycjonowaniem i zamknięciem narzędzia w szczególności laparoskopowego) aktywacji , tym samym stwarza ryzyko niekontrolowanej koagulacji.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 do pakietu 7, poz. 24
Czy Zamawiający dopuści diatermię w której program do urologicznej elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do: 
- resekcja bipolarna cięcie regulowana automatycznie  do 350W z funkcją nacinania 860W
- resekcja bipolarna koagulacja regulowana automatycznie do 350W
- waporyzacja bipolarna koagulacja regulowana automatycznie do 250W
- waporyzacja bipolarna cięcie regulowana automatycznie do 400W

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 8 do pakietu 7, poz. 25
Czy Zamawiający dopuści diatermię w której komunikacja z aparatem np. do celów serwisowych lub w systemie zintegrowanej sali operacyjnej odbywa się poprzez gniazda USB lub LAN  na tylnym panelu aparatu?
Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 9 do pakietu 7, poz. 36 wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wielorazowych nożyczek laparoskopowych do koagulacji i cięcia biopolarnego, Ø5mm,dł.340mm,autokolawowalne-1szt

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 10 do pakietu 7, poz. 37 wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla do instrumentów bipolarnych dł. 4,5m?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 11 do pakietu 7, poz. 38 wyposażenie ( w tabeli opublikowanej przez Zamawiającego  zapewne wystąpił błąd w numeracji – jest 33 użyty już wcześniej w tej tabeli )

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody neutralnej do urządzeń elektrochirurgicznych, jednorazowej, okrągłej, niekierunkowej, dzielonej o powierzchni  90 cm² z  warstwą hydrożelu zapewniającą minimalne gromadzenie ciepła, optymalny kontakt ze skórą i absorpcję wilgoci,  posiadająca  pierścień wyrównujący potencjał (ekwipotencjalny) zapewniający optymalną symetrię prądu, podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, z etykietami do wklejania do protokołu operacyjnego, pakowana w opakowaniach handlowych po 100 szt. ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 12 do pakietu 7, poz. 39 wyposażenie ( w tabeli opublikowanej przez Zamawiającego  zapewne wystąpił błąd w numeracji – jest 34 użyty już wcześniej w tej tabeli ) 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. 4,5m?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie 13 do pakietu 4 – defibrylator

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator LIFEPAK 20e renomowanego producenta o następujących parametrach technicznych:

- Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa

- Defibrylacja ręczna i tryb AED

- Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.

- Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta.

- Zakres wyboru energii w J od 2-360 J w trybie manualnym.

- Zakres wyboru energii w J od 150J-360J w trybie AED z możliwością ustawienia protokołu wyładowań

- Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej 25

- Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s

- Ekran monitora kolorowy TFT LCD

- Przekątna ekranu monitora 5,7 cali, prezentacja dwóch kanałów dynamicznych.

- Zasilanie sieciowo – akumulatorowe,  jeden akumulator wewnętrzny.

- Możliwość wykonania kardiowersji

- Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem 5,58 kg

- Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci

- Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm

- Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V

- Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń

- Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min

- Zakres wzmocnienia sygnału EKG: 8 poziomów wzmocnienia od 0,25;  do 4 cm/Mv

- Możliwość wykonania stymulacji przezskórnej w trybach  „na żądanie” i asynchronicznym

- Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-200 imp./min

- Natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0-200 mA

- Możliwość rozbudowy o moduł SpO2.

- Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się wszystkie parametry.

Pytanie nr 14 dot. wzoru umowy  – zał. nr  3 §8 ust.1 pkt. 2) ppkt. b)

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej na procentową do wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie lub obniżenie kary umownej do wysokości 500,00 zł brutto licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Wysokość kary zaproponowana przez Zamawiającego jest zbyt wygórowana i nie adekwatna do czynu wskazanego w w/w. ustępie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15 dot. wzoru umowy  – zał. nr  3 §8 ust.1 pkt. 2) ppkt. c)

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej na procentową do wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu zamówienia licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie lub obniżenie kary umownej do wysokości 100,00 zł brutto licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Wysokość kary zaproponowana przez Zamawiającego jest zbyt wygórowana i nie adekwatna do czynu wskazanego w w/w. ustępie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16. Dot. Zał. Nr 3 – Wzór Umowy, §7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonywanie napraw gwarancyjnych urządzenia przy użyciu pełnowartościowych, certyfikowanych i dopuszczonych do montażu w urządzeniu przez jego producenta części wolnych od wad, tj. używanych lub rekondycjonowanych w przypadku, gdy dostęp do części fabrycznie nowych będzie utrudniony?

Odpowiedź: Tak ale wyłącznie w okresie pogwarancyjnym, po uzyskaniu indywidualnej zgody Zamawiającego i po przedłożeniu stosownych informacji od producenta urządzenia o braku dostępności części zamiennych.

Pytanie nr 17. Dot. Zał. nr 3 – wzór umowy, § 8 ust. 2

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 10 % wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy oraz wyrażana jest w procentach i wynosi 0,1% - 0,2%  wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie urządzenia lub usunięcia wad/braków lub niezgodności towaru z umową.  W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18. Dot. Zał. nr 3 – wzór umowy, § 3 ust. 3 pkt. 4

Prosimy Zamawiającego o usunięcie wymogu dostarczenia wraz z przedmiotem umowy „dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym”, w przypadku odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich informacji wymaga Zamawiający w takim dokumencie.

Odpowiedź: Dokument winien zawierać: szczegółowe informacje o zasadach zgłoszenia usterek, godzinach pracy punktów serwisowych oraz istotne informacje dla użytkownika w zakresie realizacji usługi w okresie pogwarancyjnym.

Dotyczy pakietu nr 5 i pakietu nr 8

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu zamówienia z 15 dni do 32 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wzoru umowy w zakresie § 8 pkt 1 na następujące brzmienie:

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5ust. 1,

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

  - za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,5 % wartości umowy licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

  - za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 0,2 % wartości naprawianego sprzętu licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Podane we wzorze  umowy kary są nieadekwatne do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową realizację naprawy gwarancyjnej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o tych samych funkcjonalnościach?

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację Załącznika nr 3 do SIWZ wzór umowy – poprzez dodanie do § 8 pkt. 1 ppkt. 2c zdania: „Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego o tych samych funkcjonalnościach”.

Pytanie nr 22

(dot. SIWZ część I pkt. 12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie poświadczenie posiadania właściwej zdolności technicznej i/lub/zawodowej rozumiane jako: należyta realizacja w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednej dostawy której przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 5

Pytanie nr 23 Histeroskop diagnostyczno-zabiegowy-Załącznik nr 2e

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie histeroskopu diagnostyczno-zabiegowego , w odniesieniu do punktów od 1 do 10 nieniejszego pakietu, o następujących parametrach :

Optyka histeroskopowa: (w odniesieniu do punktu 2)

- śr. 2,9 mm,

- długość 300 mm,

- kąt patrzenia 30°,

- układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS,

- wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu,

- autoklawowalna 134°C,

- w zestawie: kontener do sterylizacji i tuba ochronna - – 2 szt.

Światłowód , średnica 3,5mm, długość 3 m– 2 szt. (w odniesieniu do punktu 3)

Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny:  (w odniesieniu do punktu 5)

- kompatybilny z płaszczem wewnętrznym,

- rozmiar nie większy niż 5 mm,

- owalny profil przekroju,

- wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania,

- koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania, – 2 szt.

Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny: (w odniesieniu do punktu 9)

- rozmiar nie większy niż 4,3 mm,

- owalny profil przekroju,

- wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i us zczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr., półsztywnych instrumentów,

- wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania,

- kompatybilny z optyka o śr. 2,9 mm i długości 300 mm, – 2szt.

Kleszcze histeroskopowe: (w odniesieniu do punktu 6)

- bransze: biopsyjne miseczkowe, obie ruchome,

- rozmiar: 5 Fr.,

- długość: 340 - 360 mm,

- tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia, – 1 szt.

Nożyczki histeroskopowe: (w odniesieniu do punktu 7)

- ostrza: ostro zakończone, jedno ostrze ruchome,

- rozmiar: 5 Fr.,

- długość: 340 - 360 mm,

- tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia, – 2 szt.

Kleszcze histeroskopowe: (w odniesieniu do punktu 8)

- bransze: biopsyjne typu kulociąg, obie ruchome,

- rozmiar: 5 Fr.,

- długość: 340 - 360 mm,

- tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia, – 2 szt.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie procesora (sterownika) kamery FULL HD -1 zestaw oraz zródła światła LED -1 zestaw, w odniesieniu do punktu 11 o następujących parametrach:

-Sterownik kamery wyposażony w gniazda wyjściowe wideo transmitujące sygnał w rozdzielczości 1920 x 1080p, 50/60 Hz:

- 2 x DVI-D

- 1 x 3G-SDI

- Gniazda wyjściowe DVI-D wyposażone w 2 gwintowane otwory umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo od obudowy sterownika kamery

- Gniazdo sygnałowe 3G-SDI typu BNC

- Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do bezpośredniego podłączania urządzeń USB, w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika

-Sterownik kamery wyposażony w gniazdo umożliwiające bezpośrednie podłączenie oferowanej pompy histeroskopowej i wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego aktualnej wartości ciśnienia i prędkości płukania pompy

- Sterownik kamery wyposażony w gniazdo umożliwiające bezpośrednie podłączenie oferowanego źródła światła i wyświetlanie na ekranie monitora operacyjnego ustawionego poziomu natężenia światła

-Funkcja wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego z możliwością wyboru miejsca wyświetlania na ekranie, dostępne min. 2 miejsca wyświetlania godziny i daty na ekranie monitora operacyjnego

- Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie

- Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie

- Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID.

Możliwość zapamiętania danych dla min. 45 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery

- Funkcja stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością włączania i wyłączania wyświetlania w dowolnym momencie

-Funkcja wyboru w menu pozostawienia w pamięci lub usunięcia z pamięci sterownika kamery danych pacjentów po ponownym uruchomieniu sterownika

- Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w pamięci PenDrive podłączonej bezpośrednio do sterownika kamery, możliwość wykorzystania pamięci PenDrive o pojemności 32GB

-Zapis zdjęć w formacie jpeg

- Zapis filmów wideo w formacie mpeg4

- Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 poziomów regulacji zoom'u

- Funkcja sterowania źródłem światła przez sterownik kamery w dwóch trybach:

-- tryb manualny - ustawianie poziomu natężenia światła przez użytkownika poprzez przyciski głowicy kamery,

- tryb automatyczny - automatyczne ustawianie poziomu natężenia światła przez sterownik kamery

- Obsługa funkcji sterownika kamery:

- poprzez zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika kamery i

- poprzez przyciski głowicy kamery,

Oraz poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego

- Menu z funkcjami sterownika kamery prezentowane w formie tekstowo - graficznych ikon

- Funkcja indywidualnego konfigurowania menu sterownika kamery przez użytkownika, tj. możliwość usuwania z menu wybranych funkcji

-Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili dla wielu użytkowników zawierających:

- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,

- indywidualne przypisanie funkcji do przycisków głowicy kamery.

Zapis min. 15 profili użytkowników

- Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter

- Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive

-Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę o funkcjonalność jednoczesnego podłączenie dwóch endoskopów i wyświetlanie dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji łączonych histeroskopowo – laparoskopowych

- Konstrukcji sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia wideolaparoskopu 3D

- W zestawie:

- zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68,

- przewód wideo DVI-D / DVI-D - długość min. 300cm

- pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB kompatybilna ze sterownikiem kamery,

- Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED

- Żywotność diody LED min. 25 000 godzin

-Temperatura barwowa 6300K - 6400K

-Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła

- Dedykowany przycisk funkcji standby

- Wskaźnik graficzny lub numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia światła

-Źródło światła wyposażone w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery w celu:

- automatycznego sterowania poziomem natężenia światła przez sterownik kamery

- manualnego ustawiania poziomu natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery

- wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie głowicy kamery 1szt, w odniesieniu do punktu 12, o następujących parametrach :

- Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy CMOS lub CCD

- Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)

- Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku

- Obiektyw osiowy o ogniskowej f=16 mm

- Waga głowicy nie większa niż 135 g

- Możliwość sterylizacji głowicy kamery w tlenku etylenu oraz w STERRAD

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 26

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie , Monitor medyczny 26’’, w odniesieniu do punktu 14, o następujących parametrach :

- Rozmiar: 26” - Rozdzielczość: 1920x1080 - Głębia kolorów 1,07 Milarda - Kąty widzenia: 178° - Jasność: 450cd/m2 - Kontrast: 1400:1 - Podstawa stołowa - Szkło ochronne - Certyfikaty: EN 60601, CCC, FCC, CE, UL Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytania do pakietu nr 5 Resektoskop elektryczny-Załącznik nr 2e

Pytanie nr 27

Czy zamawiający dopuści światłowód , średnica 3,5mm, długość 3 m– 2 szt. ,w odniesieniu do punktu 2?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 28

Czy zamawiający dopuści optykę resektoskopową / histeroskopową , w odniesieniu do punktu 3, o następujących parametrach :

Optyka resektoskopowa:

- śr. 4,0 mm,

- długość 300 mm,

- kąt patrzenia 30°,

- system soczewek typu HOPKINS,

- wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu,

- autoklawowalna 134°C,

-   tuba ochronna optyki i wanienka do sterylizacji w zestawie  – 1 szt.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 29

Czy zamawiający dopuści , w odniesieniu do punktów 10 i 11  resektoskop o następujących parametrach :

Płaszcz resektoskopowy obrotowy typu Continuous Flow, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 26 Fr., końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe lub "click" – 2 szt. Obturator kompatybilny z płaszczem 26 Fr. - 2 szt.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 30

Czy zamawiający dopuści pompę ssąco -płuczącą do histeroskopii wraz z drenami, w odniesieniu do punktów 17 i 18 o następujących parametrach:

-Pompa ssąco-płucząca, ekran dotykowy do sterowania urządzeniem, dedykowane programy do obsługi  procedur histeroskopowych wraz z zestawem drenów.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 31

Czy zamawiający dopuści Optykę - kąt patrzenia 12 stopni, średnica zewnętrzna 4 mm,  tuba ochronna optyki  i wanienka do sterylizacji w zestawie – 1 szt., w odniesieniu do punktu 7?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 32

Czy zamawiający dopuści  Element pracujący resektoskopu, bipolarny, kompatybilny z optyką o śr. 4 mm i długości 300 mm oraz płaszczem resektoskopowym 26 Fr.; z pełnymi uchwytami na palce, umożliwiający wykorzystanie techniki bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF - 2 szt, w odniesniu do punktu 8 ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 33

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania przewód bipolarny kompatybilny z elementem pracującym resektoskopu i oferowaną diatermia (generatorem) ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 34

Czy zamawiający dopuści elektrode resekcyjna, pętla tnąca, 24/26 Chr., bipolarna, do zastosowania z optyką 12°, jednorazowa, sterylna,( 1op. 10 szt.), w odniesieniu do punktu 13?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 35

Czy zamawiający dopuści elektroda resekcyjna, pętla tnąca, 24/26 Chr., bipolarna, do zastosowania z optyką 30°, jednorazowa, sterylna,–  (2 op. po 10 szt.), w odniesieniu do punktu 14

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 36

Czy zamawiający dopuści elektroda koagulacyjna kulkowa, bipolarna, do zastosowania z optyką 30° i 12°, jednorazowa, sterylna –  (1 op. po 10 szt.), w odniesieniu do punktu 15 ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 37

Czy zamawiający dopuści elektroda kulkowa i igłowa, wielorazowa - po 6 szt , w odniesnieu do punktu 16?

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Pytanie nr 38

Czy zamawiający dopuści generator o następujących parametrach w odniesnieu do punktu 4 :

Diatermia mono i bipolarna

Wyświetlacz kolorowy TFT do komunikacji aparat-użytkownik

Integracja urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka do koagulacji w osłonie argonu, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej

Aparat mający możliwość współpracy z nożem wodnym

Bipolarna koagulacja dużych naczyń i pęczków naczyniowych do 7 mm włącznie z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek z funkcją automatycznego zakończenia aktywacji,

Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy

Pamięć około 40 programów i zapisanie ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora

Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego

Uruchamianie funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego

Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim

Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: monopolarne/uniwersalne – min. 1 bipolarne – min. 2 bierne – min. 1 argonowe – min. 1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów)

Moc cięcia monopolarnego 300W

Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego w tym jedno do pracy w środowisku wodnym

Ilość efektów (głębokości) koagulacji możliwych do uzyskania podczas ciecia monopolarnego dla każdego z trybów min. 6

Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100W

Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji – nie dotyczy regulacji mocy

Cięcie bipolarne o mocy min. 370 W w roztworze soli fizjologicznej dla 8 efektów hemostatycznych

Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej min. 200W dla 8 efektów hemostatycznych

Koagulacja bipolarna z funkcją Autostart z regulacją czasu opóźnienia

Odpowiedź: Tak dopuszcza się.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Prosimy o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma mailem na adres edyta.kwasniewska@wszzkielce.pl lub faksem pod nr (41) 366-00-14