EZ/ZP/6/2018/EK

Załącznik nr 2 f do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt.

PAKIET NR 6

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………………………...……………

Producent: …………………………………………………………………………………...……………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………...…………………………...

| Pompa infuzyjna strzykawkowa |
| --- |
| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | ILOŚĆ |
| 1. | Pompy strzykawkowe | TAK | 1 |
| 1.1 | Strzykawka automatycznie, precyzyjnie mocowana od przodu | TAK |  |
| 1.2 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
| 1.3 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 1.4 | Masa pompy ok. 1,4 kg | TAK |  |
| 1.5 | Opcjonalnie dołączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
| 1.6 | Opcjonalnie dołączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | TAK |  |
| 1.7 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 1.8 | Mocowanie do pionowego statywu/rury 3 pomp jednym uchwytem. | TAK |  |
| 1.9 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
| 1.10 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
| 1.11 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
| 1.12 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 1.13 | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  |
| 1.14 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 1.15 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
| 1.16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 1.17 | Prędkości bolusa min: | TAK |  |
| 1.18 | - dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h |  |  |
| 1.19 | - dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h |  |  |
| 1.20 | - dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h |  |  |
| 1.21 | - dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h |  |  |
| 1.22 | - dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h |  |  |
| 1.23 | - dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h |  |  |
| 1.24 | - dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h |  |  |
| 1.25 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50 | TAK |  |
| 1.26 | Biblioteka Leków zawierająca 1 500 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | TAK |  |
| 1.27 | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
| 1.28 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 1.29 | Kabel łączący do centrali przywołania personelu | TAK |  |
| 1.30 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 1.31 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 1.32 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 1.33 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
| 1.34 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
| 1.35 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 1.36 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 1.37 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 1.38 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | TAK |  |
| 1.39 | Funkcja TakeOverMode - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej | TAK |  |
| 1.40 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |
| 2 | Uchwyt mocujący pompę | TAK | 1 |
| 2.1 | Uchwyt do przenoszenia do 3 pomp nie wymagającym dodatkowych elementów. | TAK |  |
| 3 | Zasilacz | TAK | 1 |
| 3.1 | Zasilacz: ochrona przed zachlapaniem wodą, IP42; Napięcie 100–240 V AC +/-10 % = 90–264 V AC, 50/60 Hz | TAK |  |
| 4 | Zestaw PCA do pomp | TAK | 1 |
| 4.1 | Przycisk PCA z klipsem mocujàcym i taÊmà mocujàcà na nadgarstku pacjenta | TAK |  |
| 5 | Osłona zabezpieczająca strzykawkę |  | 1 |
| 5.1 | Osłona zabezpieczająca strzykawkę przed przypadkowym lub nieuprawnionym wyjęciem strzykawki |  |  |
| 6 | Stojak jezdny | TAK | 1 |
| 6.1 | Wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 6.2 | Regulowany wieszak (1260 – 2200 mm) do zawieszenia 4 opakowań z płynami | TAK |  |
| 6.3 | Zbiorniczek na płyn | TAK |  |
| 6.4 | Podstawa jezdna na 5 kółkach (2 z nich blokowane) | TAK |  |
| 6.5 | Max. obciążenie 40 kg | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca