## pakiet nr 1
| Pakiet nr 1 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne I
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stent rozprężany na balonie: - stent kobaltowo-chromowy typu sloted tube - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” - dł. układu wprowadzającego 80 i 135 cm - dostępne średnice od 4,0 do 10,0 mm - dostępne długości stentu od 12 do 59 mm - wszystkie rozmiary kompatybilne z 6F introduktorem - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych |  | 120 |  |  | 0
2 | Stenty samorozprężalne do t. udowej powierzchownej - stent nitylonowy z termiczną pamiecią kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - możliewość zastosowania introducera 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów - długośc układu wprowadzającego 80 i 135cm - dostępne średnice od 5 do 10mm - dostepne dlugości od 20 do 100mm, dla srednic 9 i 10mm dostepne rowniez dlugosci 100mm - dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne dł 120 i 150 mm - obecność po 6 markerów na kazdym końcu stentu - mechanizm uwalniania stentu mozliwy do obsługi jedna ręką |  | 20 |  |  | 0
3 | Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa. Rozmiary: średnica 4, 5,6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 róznych długości, w tym stentu krótkie o dł 20mm i długie o długosci 180 i 200 mm) Długość kateteru 80 i 120cm. Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. -wysoka odporność na: a).zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia) b).skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia) -technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. -możliwość modelowania stentu po jego implantacji -wysoka siła radialna Wymaga predylatacji. Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia |  | 20 |  |  | 0
4 | Stent samorozprężalny do t. poniżej kolana - stent nitynolowy z termiczną pamięcia kształtu - kompatybilny z prowadnikiem 0’018” - możliwośc zastosowania introducera 4F - długość układu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm - dostępne średnice od 3 do 8mm , - referencyjna średnica naczyń od 2 do 7 mm - dostępne długości od 20 do 60 mm, dostepne również długość 80mm dla srednic 4 i 6mm oraz długość 100mm dla średnicy 5mm - stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdycowych oraz w leczeniu paliatywnym zwężeń spowodowanych naciekiem nowotworowym w drogach żółciowych |  | 20 |  |  | 0
5 | Cewnik balonowy wielozadaniowy - kompatybiny z prowadnikiem 0,035” - dostępne srednice od 3,0 do 14mm - dostępne dlugosci: 20-40mm dla średnicy 3,0mm; 20 - 200 mm dla srednic od 4,0 do 7,0mm, i 20- 80mm dla srednic 8 – 14mm, ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostepna dł. 250mm, - długośc układu wprowadzajacego 80 i 135cm - możliwość zastosowania introdyuktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm - NP 4-8atm RBP > 7atm, a dla srednic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 18 atm - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  | 300 |  |  | 0
6 | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” - RBP = 14atm NP= 8 atm - dostępne długości 20 - 200mm - min 9długości dla wszystkich średnic - dostępne śr.2,0 - 6,0mm - min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich dlugosci - długość układu dostarczającego 90 i 150cm - możeliwość zastosowania introducera max 5F , a dla średnic 2-4mm – 4F - bardzo krótki czas deflacji = 3,9sek dla balonu 3/20 - pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach - materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  | 30 |  |  | 0
7 | Prowadniki zabiegowe - sterowalny prowadnik zabiegowy ośrednicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejsćie przez zwężone obaszary; dostępne również prowadniki 0,014”; oraz prowadnik specjalistyczny do uzycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana - przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki.Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018” 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125 |  | 100 |  |  | 0
8 | Systemy zamykajace do naczyń - do wyboru systemy szewne i na zasdzie nitynolowego klipsa |  | 40 |  |  | 0
9 | System protekcji dystalnej typu filtr możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3) |  | 40 |  |  | 0
10 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail - kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F - długości 20,30 i 40 mm - średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane - dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej |  | 40 |  |  | 0
11 | Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji długość systemu 135cm dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm; długości 15-40 mmciśnienie NP 8 at RBP 14 atm kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | 40 |  |  | 0
12 | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji - dlugosc systemu dostawczego 143 cm - dostepne srednice od 1,5 do 5mm i dl 12,15,20mm a dla srednic 2,5 -3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, rbp 18 atm NP 12 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  | 100 |  |  | 0
13 | Korek naczyniowy do embolizacji naczyń - Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu - Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru - Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm - Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm - Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka - Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego -Krótki czas embolizacji po implantacji korka - Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego |  | 10 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 2
| Pakiet nr 2 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne II
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” do tt. udowej powierzchwonej i biodrowych • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Dostępne długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150. • Dostępne średnice: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire lub 70 cm. oraz 120 – Over The Wire • System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką dla stentów udowych • Grubość strutów: 140 µm, szerokość strutów: 85 µm, skracalność poniżej 2% - dla stentów udowych • Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” |  | 120 |  |  | 0
2 | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Dostępne długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120 • Dostępne średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire lub 70 – 75 cm. oraz 120 – 135 cm. – Over The Wire w przypadku wykorzystania systemu dostarczania typu „pull back” (oburęczny) • Skracalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • 12 „koron” w jednym segmencie • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” |  | 80 |  |  | 0
3 | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Długości: 150, 170, 200 • Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire • Szerokość strutów: 85 µm • Skracalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo • Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność • 12 „koron” w jednym segmencie • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” • Drożność naczyń 81,4% i brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie 89,3% przy 12 miesięcznej obserwacji – badanie randomizaowane 4EVER • Drożność naczyń 91,7% oraz brak TLR 93,2% po 6 – cio miesięcznej obserwacji oraz 79,5% drożność naczyń (PP) i 81% brak TLR (FTLR) przy 12 – to miesięcznej obserwacji w rejestrze PEACE • Drożność naczyń 77% oraz brak TLR 81,8% dla naczyń typu D (TASC) po 12 miesięcznej obserwacji w badaniu TASC D (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami) • Drożność naczyń 85,4% oraz brak TLR 85,4% dla naczyń typu D (TASC) po 12 miesięcznej obserwacji w badaniu TASC D II (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami, powyżej 15 cm.) |  | 40 |  |  | 0
4 | Stenty rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (ILLIAC, FEMORAL): • Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: stal • Długości 15, 25, 38, 56 mm. • Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 130 – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu • Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic do 9 mm. włącznie • Ciśnienie nominalne 9 atm • RBP 15 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 13 atm (dla średnic 9 – 10 mm.) • Grubość strutów stentu 160 µm dla średnic 5 – 8 mm. • Konstrukcja hybrydowa - helikalna konstrukcja stentu w jego środkowej części i pierścieniowa na jego obu końcach pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu. • Wystawanie balonu (overhang) od 1.0 – 2.5 mm., • Brak efektu „rybiej łuski” • Skracalność poniżej 3% |  | 60 |  |  | 0
5 | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014” (BTK) • Kontrolowana podatność między 4 a 6%. • Długości 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 mm. • Średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. (tylko dla średnic 2.5 - 4.0 mm.), 150 cm. oraz 120 cm. (tylko dla średnic 1.5 i 2.0 mm.) – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu • Profil przejścia: 0,53 mm. w odległości 0,5 mm. od końcówki i 0,69 mm. w odległości 2,5 mm. od końcówki • Kompatybilne z introducerem 4F • Shaft proksymalny 3,9F hydrofobowy typu coaxial (współosiowy) – wysoka odporność na załamania, dystalny 3.1F - hydrofilny • Wyposażony w prowadnik usztywniający system dostarczania, zapobiegający załamaniom systemu i poprawiającym jego popychalność • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas rozprężania, pokrycie zwiniętego balonu substancją ułatwiającą manewrowanie i doprowadzenie balonu do celu o Ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 14 atm.. • Przykładowy profil cewnika po deflacji dla średnicy 1.5 mm. wynosi 0,029” • Średni czas deflacji balonu 3.0 mm wynosi ok 10 sek. |  | 20 |  |  | 0
6 | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) • Semi compliant (4 – 8%) • Długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. • Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (5F: 6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.) • Shaft 3.8F – 3.9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy • Sposób pokrycia i pięciozakładkowy sposób zwinięcia balonu ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas inflacji • Ciśnienie nominalne: 6 atm • RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy |  | 200 |  |  | 0
7 | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (ILLIAC, SFA ) • Semi compliant • Balon wykonany z polimeru półkrystalicznego • Długości: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm. • Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 mm. • 3 długości systemów dostarczania 80, 90 cm. oraz 130 – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.) • Shaft 5F, dual - lumen, hydrofobowy; zwinięty balon ma 5 zakładek • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas inflacji • Ciśnienie nominalne 7 atm. • RBP 11 – 20 atm.; |  | 300 |  |  | 0
8 | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (AVF, ILLIAC, FEMORAL, RENAL ): • Kontrolowana podatność w przedziale 5 – 10% • Balon wykonany z materiału Nylon/Pebax; miękki aby nie prostować naczyń podczas inflacji • Długości: 20, 40, 60, 80, 100 mm. • Dostępne średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 mm. • Dostępne długości systemów dostarczania 40 cm. oraz 75 – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.) oraz 7F (12 mm.) • Shaft 5,9F, co – axial (współosiowy) • Wyposażony w urządzenie zwijające ułatwiające przejście podczas drugiej inflacji • Ciśnienie nominalne 14 atm. (śr. 3 – 8 mm.,) i 12 (śr. 9 – 12 mm.) • RBP do 27atm.; • Złożenie balonu 3 zagięcia (ø 3 – 9 mm); 5 zagięć (ø 10 – 12 mm) |  | 50 |  |  | 0
9 | Introducer zbrojony typu „crossover” • Długości: 45 cm. (dostępne fabrycznie zagięta – cross over i prosta) • Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej • Średnica 4, 5, 6 F • Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” • Fabrycznie taperowana • Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik • Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F |  | 350 |  |  | 0
10 | Introducer zbrojony prosty • 100 cm. (prosta) • Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej • Średnica 4, 5, 6 F • Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” • Fabrycznie taperowana • Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik • Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F |  | 50 |  |  | 0
11 | Cewniki balonowe uwalniające lek kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK): • Semi compliant (4 – 8%) • Długości: 40, 80, 120 mm. • Średnice: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Lek: Paclitaxel • Środek ułatwiający transfer leku do ściany naczynia: BTHC (butyryl-tri-hexyl citrate) • Sposób nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu • Dawka leku: 3 µg/mm² • Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. – Over The Wire • 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu • Kompatybilne z introducerem 4F (śr. 3 – 4 mm.,) i 5F (śr. 5 – 7 mm.,) • Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy • Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu • Ciśnienie nominalne: 6 atm • RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy • Wyposażony w urządzenie ułatwiające wprowadzenie bez utraty leku z balonu przy przechodzeniu przez śluzę introducera • Późna utrata światła naczynia (LLL) w 6 – cio miesięcznej obserwacji 0,51 mm., a brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie 84,6% przy 12 miesięcznej obserwacji, oraz poprawa drożności w klasyfikacji Rutherforda u 72% badanych – badanie randomizowane BIOLUX P – I, opublikowane w Journal of Endovascular Therapy. • Brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie 84,3% przy 6 - cio miesięcznej obserwacji, oraz poprawa drożności w klasyfikacji Rutherforda u 59% badanych – badanie randomizowane BIOLUX P – II. |  | 10 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 3
| Pakiet nr 3 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne III
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Igły angiograficzne metalowe Igły proste bez mandrynu; ostre, z wygodnym i poręcznym uchwytem, otwór przystosowany do prowadników 0.035 i 0.038 cala |  | 600
2 | Kraniki wysokociśnieniowe Jednodrożne i dwudrożne, dobrze dopasowane do końcówek cewników i łączników, odporne na duże przepływy kontrastu, łatwe i poręczne do zamykania i otwierania |  | 80
3 | Łączniki wysokociśnieniowe Przedłużacze wysokociśnieniowe miękkie, wykonane z wysokiej klasy tworzywa, są odporne na wysokie ciśnienie - 65 atm (943PSI). Zakończone są ruchomą końcówką Luer-Lock. |  | 200
4 | Torquer: • zakręcany mechanizm montażu na prowadniku • światło akceptujące prowadniki w zakresie średnic od 0,014” do 0,038” • wykonany z przezroczystego materiału |  | 100
5 | Stenty obwodowe na balonie Stent stalowy, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" Stent produkowany w zakresie średnic 4 do 10 mm Dostępna długość stentów wynosi 16 - 100 mm Możliwość wprowadzenia stentu kompatybilnego z prowadnikiem 0,035" przez koszulke naczyniową 6F/7F dla wszystkich dostępnych rozmiarów stentu |  | 60
6 | Stenty samorozprężalne na długim cewniku (150cm) obwodowe 0.035 Stent samorozprężalny wykonany z ni tinolu, końcówki stentów mają platynowe znaczniki. Stenty produkowane są w zakresie średnic 4 - 10 mm Dostępna długość stentów wynosi 15 - 120 mm Długość systemu wprowadzającego wynosi 150 cm |  | 40
7 | Introduktor: • introduktor o średnicy od 4F do 10F • długości 11 cm , zaopatrzona w port boczny zakończony kranikiem trójdrożnym • introduktor atraumatyczny, odporny na złamania i zagięcia • zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory • w zestawie igła 18G/70 mm do nakłucia tętnicy, do introduktora w rozmiarze 4F- igła 19G, miniprowadnik • dilatator |  | 1000
8 | Introduktor do tętnicy promieniowej z prowadnikiem prostym i typu „J”: • średnice 4 F • długości: 11 cm. i 23 cm • w zestawie mini prowadnik 0.018”, dł. w zakresie 40 - 48 cm – sztywny w części proksymalnej, miękki w części dystalnej, możliwość wyboru dwóch rodzajów końcówek: prostej i wygiętej pod kątem ok. 45º, forma sprężynki na całej długości prowadnika • igła 21G • dilatator |  | 50
9 | Śluzy naczyniowe zbrojone: - średnica wewnętrzna śluzy – 6F - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” lub 0,018” - oporność na złamanie przy kącie zagięcia do 95 stopni - zbrojenie wykonane z taśmy stalowej (oplot sprężynowy) - atraumatyczne zakończenie introduktora śluzy naczyniowej - dystalna końcówka introduktora widoczna w RTG - dostępne długości śluzy od 23 do 90cm |  | 80
10 | Introduktor z prowadnikiem prostym: • średnica- 3 F • długość- 6 cm • w zestawie mini prowadnik 0.018”, dł. 35 cm – sztywny w części proksymalnej, miękki w części dystalnej, • igła 21G • dilatator |  | 30
11 | Y-connector: • y-connector wykonany z przeźroczystego materiału • światło zastawek akceptujące cewniki o średnicy do 9F • y-connector nie tracący szczelności podczas zabiegu • obrotowy mechanizm zamknięcia zastawki |  | 50
12 | Koszulki wprowadzające żylne z igłą do nakłucia - długie o długości 24 +/- 2cm, 6-11F z igłą do nakłucia - Koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45stopni w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym. - Atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście między poszerzaczem a koszulką. Płynne przechodzenie elektrody przez zastawkę i światło koszulki. - Zastawka zapewniająca właściwą hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu elektrody. - Koszulka odporna na złamanie i zgięcia |  | 80
13 | Prowadnik diagnostyczny: Prowadnik wykonany ze stali niklowo-chromowej powlekany PTFE Krzywizna J , rozmiar 032” |  | 150
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 4
| Pakiet nr 4 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne IV
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewnik do trombektomii 8F/6F: cewniki zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną siłę ssania; długości 85/115/135cm: średnice zewnętrzne dystalnych odcinków - 8F/6F; cewnik dostępny w wariancie o prostym i wygiętym zakończeniu; dedykowane do interwencji w naczyniach o średnicy do 25,4mm; |  | 45 |  |  | 0
2 | Cewnik do trombektomii do małych naczyń: cewniki zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną siłę ssania; długości 132cm (5F) oraz 150cm (3,4F); średnice dystalnych odcinków 5F (końcowe 20cm) lub 3,4F (końcowe 30cm); dystalny odcinek pokryty warstwą hydrofilną (30 lub 75cm); cewnik 5F kompatybilny z prowadnikami 0,035” lub mniejszymi |  | 5 |  |  | 0
3 | Separatory do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię, kompatybilne z cewnikami typu CAT6 i CAT8 (odpowiednio). Długość robocza: Separatora6 – 175cm, Separatora8 – 150cm. Średnica dystalna - .055” oraz .068” |  | 50 |  |  | 0
4 | Zbiornik – kalibrowany, przezroczysty zbiornik, kompatybilny z pompą aspiracyjną typu Penumbra MAX220; objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym; |  | 50 |  |  | 0
5 | Przewody wysokociśnieniowe – zbrojone przewody wysokociśnieniowe kompatybilne z pompą typu Penumbra MAX220; wyposażone w wyłącznik suwakowy (typu on/off) siły ssącej. |  | 55 |  |  | 0
6 | Spirala embolizacyjna:  pierwotna średnica spirali - 0,020”  zbudowana z trzech warstw metalu – wewnętrzny drut nitinolowy odporny na rozciąganie, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna spirala platynowa;  dostępna w 2 wariantach – standardowym (utrzymuje kształt otwartej spirali) oraz miękkim (wypełnia utworzony kształt).  dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm.  Spirala otwierają się do średnic 3 – 32mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka).  Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” |  | 25 |  |  | 0
7 | Spirala okluzyjna:  Spirala o średnicy pierwotnej 0,020”;  Dostępne rozmiary struktury 3D – 4, 5, 6 lub 8mm;  Spirala dwuczęściowa: pierwsze zwoje kotwiczące, pozostała część – wypełniająca.  Trzywarstwowa struktura – drut nitinolowy, spirala nitinolowa oraz zewnętrzna spirala platynowa. |  | 25 |  |  | 0
8 | Mikrocewnik do wprowadzania spiral embolizacyjnych: o Średnica wewnętrzna - .025” o Średnica zewnętrzna 2,6F o Długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm; o Widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie o Zakończenia – proste, 45 lub 90 stopni. |  | 5 |  |  | 0
9 | Urządzenie do uwalniania spiral: kompatybilne ze spiralami o średnicy popychacza 0,020”; dźwiękowa sygnalizacja odczepienia spirali („klik”). |  | 5 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 5 (komis)
| Pakiet nr 5 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne V
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | STENTGRAFT NITINOLOWY Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ DO NACZYŃ OBWODOWYCH 1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE 2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym) 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane 4. Szeroki zakres rozmiarów: • średnice endoprotez: od 5 do 13 mm • zalecana średnica naczyń: od 4 do 12 mm • długości endoprotez: 2,5cm, 5cm, 10cm, 15cm 5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm lub 120cm 6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr 7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm 8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy 9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych 10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom 11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu 12. Dzięki wysokiej elastyczności i wytrzymałości idealnie dopasowuje się do anatomii pacjenta |  | 12 |  |  | 0
2 | STENTGRAFT NITINOLOWY Z POWŁOKĄ HEPARYNOWĄ DO NACZYŃ OBWODOWYCH 1. Samorozprężalny stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE 2. Powierzchnia wewnętrzna z bioaktywną powłoką heparynową (mikrocząsteczkowa heparyna o udowodnionym działaniu klinicznym) 3. Bezszwowe łączenie szkieletu stentu z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane 4. Szeroki zakres rozmiarów: • średnice endoprotez: od 5 do 13 mm • zalecana średnica naczyń: od 4 do 12 mm • przy średnicach 5-8 mm dodatkowa długość 25cm 5. Długość zestawu wprowadzającego: 75cm lub 120cm 6. Średnice zestawu wprowadzającego: 6-12 Fr 7. Kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm 8. Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy 9. Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwiają implantację w krętych naczyniach obwodowych 10. Dobra widoczność w RTG dzięki łatwym do obserwowania znacznikom 11. Intuicyjny system uwalniania stentgraftu 12. Dzięki wysokiej elastyczności i wytrzymałości idealnie dopasowuje się do anatomii pacjenta |  | 4 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 6
| Pakiet nr 6 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne VI
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewnik do trombolizy  Zawiera cewnik Fountain, prowadnik zamykający i Y-konektor  Dostępne średnice: 4F i 5F  Dostępne długości cewników: 45 cm, 90 cm, 135 cm  Długość segmentu infuzyjnego:  Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm  Systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm  Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”  Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki  Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany  Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika  Ilość otworów: 8 na długości 1 cm  Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji |  | 110 |  |  | 0
2 | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018”  Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018”  Sztywności końcówki 1,0g, 4,0g, 12,0g, 20,0g 30,0g,  Końcówki cieniujące 3cm, 15cm, 17cm  Długość całkowita prowadnika 180cm, 190cm, 300cm  Dostępny prowadnik 0,018” o średnicy końcówki 0,013”  Dostępny prowadnik 0,014” o średnicy końcówki 0,008”  Pokrycie hydrofilne na oplocie  Pokrycie PTFE na szafcie  Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego |  | 100 |  |  | 0
3 | Prowadniki zabiegowe 0,014” i 0,018”  Prowadniki do naczyń obwodowych głównie BTK i ATK  Dostępne prowadniki 0,014” i 0,018”  Prowadnik wykonany ze stali 316L  Dystalna część prowadnika wykonana z 8 drutów  Przeniesienie obrotu 1:1  Rdzeń kompozytowy prowadnika wykonany: z jednego kawałka drutu + opleciony 6 drutami  Sztywność końcówki 3,0g, 4,0g, 7,5g, 12,0g, 40g  Końcówki cieniujące (platyna) 4 cm, 5cm, 11cm, 15cm, 17cm  Kształt końcówki: prosta i przygięta na odc.1mm (Mini Pre- shape)  Pokrycie hydrofilne na dystalnych 12cm, 16cm, 33cm, 50cm, 60cm  Polimerowy płaszcz na dystalnych 50 cm  Długość oplotu: 5cm, 11cm, 15cm  Dostępne długości: 200cm, 235cm i 300cm |  | 80 |  |  | 0
4 | Cewnik diagnostyczny  Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush; UAC  Dostępne rozmiary: 4F i 5F  Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki  Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach  Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą  Cewniki zbrojone stalowym oplotem  Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność  Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ  Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”  Długości cewników 40 cm – 125 cm  Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium  Doskonała pamięć kształtu  Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein |  | 180 |  |  | 0
5 | Mikrocewnik do CTO  posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,8 F i dystalnej 2,6 F  mikrocewnik zbrojony splotem wolframowym  dostępny w długościach 135 cm i 150 cm  średnica wewnętrzna końcówki 0,015”  średnica wewnętrzna szaftu 0,018”  kompatybilny z prowadnikiem 0,014”  maksymalne ciśnienie 300 psi  posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 60 cm szaftu  posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę |  | 5 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 7
| Pakiet nr 7 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne VII
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Koszulki naczyniowe • Introducer pokryty substancją hydrofilną • Łagodne przejście miedzy koszulką a poszerzaczem – łatwe wejście do tętnicy • Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę • Kółko do przyszycia • Dostępna wersja z prowadnikiem w zestawie lub z markerem na końcu koszulki • Długości koszulki 7/11/25cm, średnice 4-14F |  | 150 |  |  | 0
2 | Prowadnik hydrofilny • Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną • Zakończenie proste lub zagięte 45O • Średnice: 0.018”, 0.035”, 0.038” • Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm • Różne rodzaje sztywności prowadnika |  | 200 |  |  | 0
3 | Prowadnik sztywny • Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE • Średnice: 0,035”oraz 0,038” • Długości: 75/145/180/260cm • Końcówki a. Miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J b. Prosta: 1 cm lub 3,5 cm dł |  | 40 |  |  | 0
4 | Prowadnik specjalistyczny 0,018” • Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa • Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm • Kształtowalny koniec o długości 2cm • Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm • Rdzeń ze stali z domieszką tytanu |  | 250 |  |  | 0
5 | Prowadnik specjalistyczny • Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm • Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi) • Średnica 0,014” (0,37mm) • Długości 182 i 300cm • Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta • Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm • Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej |  | 70 |  |  | 0
6 | Strzykawka wysokociśnieniowa • Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie • Pojemność co najmniej 20ccm • Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm • Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI • Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka • Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji |  | 1000 |  |  | 0
7 | Cewnik balonowy uniwersalny • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” • Średnice balonu: 3 – 12 mm • Długości balonu: 20 – 200 mm • Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm • Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) • Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM • Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm • Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność • Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany |  | 200 |  |  | 0
8 | Cewnik balonowy do tętnic podudzia • Długość cewnika balonowego: • Długości balonu: 10-220 mm • Średnice balonu: 2-10 mm • Kompatybilny z prowadnikiem 0.018” • RBP: 14 atm • Dostępna wersja OTW i RX • Crossing profile: 0.020” • Pokrycie hydrofilne |  | 150 |  |  | 0
9 | Cewnik balonowy tnący • Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) • Średnice balonu od 2 mm do 8 mm • Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm • Liczba aterotomów: 3 lub 4 • Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm • Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy • RBP 10 i 12 atm |  | 20 |  |  | 0
10 | Stent samorozprężalny obwodowy • Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby • Stent o zamkniętych celach na obu końcach, co zapewnia lepszą apozycję, i otwartych celach w części środkowej • Średnice stentu: 5 -14 mm • Długości stentu: 20 – 120 mm • Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów • Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru |  | 200 |  |  | 0
11 | Stent do tętnicy udowej powierzchownej • Stent samorozprężalny nitynolowy • Średnice: 5-8 mm • Długości: 20 – 200 mm • Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm • Maksymalny crossing profile 0,083” • Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów • Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami • Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji |  | 100 |  |  | 0
12 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny • Stentgraft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii. • Pokryty na całej długości tkaniną z PET • Pleciony w kształt tubularnej siatki, • O dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia • Z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny, • Średnice: 6-14mm • Długości 20/30/50/70 mm nominalnie |  | 15 |  |  | 0
13 | Stent samorozprężalny obwodowy • Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, • System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, • Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm • Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, • Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, • Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, • Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm. • Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. |  | 15 |  |  | 0
14 | Stent samorozprężalny pokrywany lekiem - stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany paclitaxelem - dawka leku 0,167 mikrograma/mm2 - kompatybilny z koszulką 6F - długości stentu 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm - dostępne średnice 6 i 7 mm - triaxialny system uwalniania stentu - długości systemów dostawczych 75 i 130 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” - termin wazności 18 miesięcy |  | 50 |  |  | 0
15 | Cząstki mikroembolizacyjne – hydrożelowe - pojemność 1ml, 600 pln Cząstki pokryte substancją zmniejszającą reakcję zapalną, cząstki hydrożelowe pokryte polimerem perifluoranowym, precyzyjnie kalibrowane w rozmiarach 40, 75, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100, 1300 mikronów (do wyboru przy dostawie) |  | 15 |  |  | 0
16 | Cząstki mikroembolizacyjne – hydrożelowe - pojemność 2 ml 700 pln Cząstki pokryte substancją zmniejszającą reakcję zapalną, cząstki hydrożelowe pokryte polimerem perifluoranowym, precyzyjnie kalibrowane w rozmiarach 40, 75, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100, 1300 mikronów (do wyboru przy dostawie |  | 15 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 8
| Pakiet nr 8 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne VIII
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Prowadniki specjalistyczne o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstra szywnego lub ultra sztywnego, w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka, prosta końcówka o długości 3 cm. Końcówka prowadnika gietka w kształcie "J" o promieniu 3 mm w dł. 145cm i 260cm i śr. 0,035", 0,038". Dostępne wersje z miękkim stalowym oplotem w części dystalnej taperowanej, której można nadać różny kształt. Giętka końcówka o długości 4cm, 7cm. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 90cm, 145, 180cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3mm. Prowadnik z podwójnie zakrzywioną koncówką giętką na dystalnym odcinku 4cm, zawiera wewnętrzny zloty coil o dł 15cm w śr, 0,035" i dł. 260, 300cm .Dostępny prowadnik z rdzeniem typu heavy duty, długa na 1,5cm elastyczna końcówka i wzmocnioną końcówką „J” ze średnica zagiecia 1,5cm; długość ścięcia 4,5cm; prowadnik o srdnicy 0,035" i długościach 145, 180, 260cm. |  | 200 |  |  | 0
2 | Cewniki kalibracyjne: wykonane z nylonu, zbrojone na całej długości, końcówka z możliwościa podłączenia strzykawki (Luer Lock), typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F, długość od 90cm do 110cm, znaczniki tantalowe wtopione w cewnik dające bardzo dobrą widoczność w skopii, znaczniki na długości 14cm lub 22 cm, segmenty 1 centymetrowe, 8 bocznych otworów, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”. |  | 100 |  |  | 0
3 | Angiograficzne cewniki diagnostyczne: 5F; Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości;Różne typy ukszałtowania końcówek (Vert, Pig, VTK, RDC, RIM, SIM1, H1, Val, Piccard, HET, TIPS, BMC, Dav, MPA, C2), Cewniki typu flush bez zbrojenia; dobra sterowalność 1:1; Długość od 65 do100cm, krzywizna VTK dostepna w dł 125 cm. |  | 1500 |  |  | 0
4 | Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO: cewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0,014", 0.018”, 0.035”; długości cewników 90/135/150 cm; dodatkowa długość 65cm dla cewnikow 2,3F i 2,6F; tip atraumatyczny z końcówkmi: prosta, ANG i ANG2 dla 2,3F i 2,6F oraz prosta i Dav dla 4F; cewnik na całej długości prosty; Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność; wbudowane 4znaczniki platynowo-irydowe (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Marker głebokosci 45, 55, 90, 110cm. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,3F, 2,6F i 4,0F. cewniki 2,3F oraz 2,6F kompatybilne z koszula do stopy 2,9F. |  | 30 |  |  | 0
5 | Pętla jednooczkowa - dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwia chwytanie obiektów pod każdym kontem, chwytanie obiektów odbywa sie przez główne oczko pętli jak również chwytaniem bocznym. Możliwość obracania pętli o 360stopni. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitynolowemu rdzeniowi. Bardzo dobra widoczność w skopii-pętla wykonana z drutu owiniętego platyną. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. średnice pętli: 5, 10, 15, 20, 30mm. Długość pętli 125cm, długość koszulki wprowadzającej 105cm. Pętle kompatybilne z prowadnikiem 0,035" |  | 25 |  |  | 0
6 | Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu, Specjalny, wycinany laserem z rury nitinolowej, wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników na obu koncach stentu zapewnia najlepszą widoczność umiejscowienia i uwolnienia stentu; Poziome łączniki i konstrukcja otwarto-komórkowa typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu; Jednostopniowy system dostarczania oraz koszula wprowadzająca Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginaniei markerem w czesci dystalnej, Dostępne rozmiary: średnica 5-10mm; w zakresie długości: 20, 30,40, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200mm ; dostępne stenty o średnicy 12-14mm w długościach. 40, 60, 80mm; dł. shaftu 80,125cm; |  | 140 |  |  | 0
7 | Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel: budowa stentu otwartokomórkowa typu Z nitynolowa, pokrywany lekiem antyproliferacyjnym stężenie 3ug/mm2 nie zawierający polimeru; złote znaczniki na stencie oraz marker na systemie wprowadzającym; średnice stentu 5-8mm, długości 40-140 mm;wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulą 6F; dł. systemu wprowadzającego 80, 125 cm. |  | 40 |  |  | 0
8 | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035": OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Balon wykonany jest z bardzo cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni Pliaform™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu i kompatybilność z koszulką; kompatybilny z koszulkami 5F (śr. 3-5mm wszystkie dł.(2-20cm),śr.6mm do dł. 14cm; śr.7-8mm do dł 8cm); 6F (śr. 6mm dł. 17-20cm, śr. 7mm dł 10-20cm; sr. 8mm dł 10-14cm; śr. 9mm wszystkie dł. (2-14cm); śr. 10mm do dł. 8cm) ; 7F (śr. 10mm dł. 10-14mm, śr. 12mm wszystkie dł.(2-14cm), długość shaftu 80cm i 135cm. |  | 50 |  |  | 0
9 | Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: Koszule proste (RAABE-możliwość ksztaltowania koncowki; RB) z cieniodajnym znacznikiem w części dystalnej koszuli. ); średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9F, w przedziale długości: 30, 45, 55, 70 ,90cm. |  | 150 |  |  | 0
10 | Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe w technologii fleksor: do techniki cross over, z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych, SFA i goleni z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dostępna wersja z pokryciem hydrofilnym AQ. Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem)-dostosowana do badania metodą "cross-over"- średnice koszulek: 5; 5,5; 6; 7F; w przedziale długości: 40, 45, 55cm. Krzywizna ANL0: śr. koszulek 4F, 5F w dł. 45cm. Duże światło wewnętrzne od 0,074" w 5F do 0,113" w 8F. Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018"/0,035"; 0,018"/0,038"; Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector). Koszule proste (RAABE; RB) z cieniodajnym znacznikiem w części dystalnej koszuli. ); średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9F, w przedziale długości: 30, 45, 55, 70 ,90cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,126" w 9F. |  | 150 |  |  | 0
11 | Długie koszule Flexor z elastycznym poszerzadłem i hemoststyczną zastawką: bardziej miękkie poszerzadło dla lepszego prowadzenia; zmienne odcinki dla zwiększonej elastyczności; miękka cieniodajna końcówka dystalna; końcówki w dwóch konfiguracjach: prosta-HFANL0 i multipurpose-HFANL1; powłoka hydrofilna; Rozmiary 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12F w zakresie długości 45cm, 55cm, 70cm, 110cm, akceptujące prowadnik 0,035" z zastawką Check Flow. Dostępna wersja z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami w zakresie 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Hydrofilne pokrycie koszulki i poszerzacza, krzywizny: ANL0 - 4F i 5F w dł 90, 110cm; ANL1 - 5F i 6F w dł 90cm. Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F o dł 40cm, 80cm z koncowka prosta (RB). Wersja z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z prowadnikami 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Dostępna wersja koszuli do t. szyjnych z atraumatyczną końcówką, z 3lub 2stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. Dostępne Długie koszlki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik z możliwością płukania lub podawania kontrastu. Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. kompatrybilne z prowadnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 10F dla dł. 30, 45cm; śr. 12F i 14F dla dł 30, 45, 80cm; śr, 16F dla dł 30, 45, 70cm, śr. 18F dla dł. 30cm |  | 70 |  |  | 0
12 | prowadnik hydrofilny krótki : prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilna powłoką hydrofilną; dystalna część rdzenia taperowana zawierajaca platynowa spirale zwiekszajaca widocznosc w skopii na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; koncówka angled; dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0.035" w długościach 145, 180cm; Dostepna wersjaprowadnika z nitynolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem w celu zwiększenia widoczności, trwałą i wytrzymałą powłoką hydrofilną zapewiniającą ciągłość materiału; końcówki prosta i angled w dlugosci do 180cm, w zakresie sr. 0,018", 0,035", 0,038" w sztywności standard. Sztywność stiff w śr. 0,035" i długościach 180, końcówki prosta i angled. W zestawie dostarczany uchwyt umożliwiający rotację oraz lopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. |  | 80 |  |  | 0
13 | Prowadnik długi hydrofilny prowadnik nitynolowy powleczony biokompatybilna powłoką hydrofilną; dystalna część rdzenia taperowana zawierajaca platynowa spirale zwiekszajaca widocznosc w skopii na zewnątrz pokryty poliuretanową osłonką; koncówka angled; dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0.035" w długościach 260cm; Dostepna wersja prowadnika z nitynolowym zwężanym rdzeniem z poliuretanową powłoką impregnowaną wolframem w celu zwiększenia widoczności, trwałą i wytrzymałą powłoką hydrofilną zapewiniającą ciągłość materiału; końcówki prosta i angled w zakresie dlugosci , 260cm, 320cm w zakresie sr. 0,018", 0,035", 0,038" w sztywności standard. Sztywność stiff w śr. 0,035" i długościach 260, 320mm, końcówki prosta i angled. W zestawie dostarczany uchwyt umożliwiający rotację oraz lopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika. |  | 200 |  |  | 0
14 | Cewnik balonowy do przetok tętniczo-żylnych: cewnik przeznaczony do niwelowania zmian powstałych w obrębie przetok tętniczo-żylnych podczas dializy. Cewnik posiadający 4 sztywne elementy polimerowe stanowiące integralną część balonu dostarczające punkty ogniskujące ( brak metalowych części). Długość cewnika 50, 80,130 cm., długość balonu 4 cm, średnica balonu 6,8,10,12 mm, akceptuje prowadnik 0,035“ |  | 20 |  |  | 0
15 | Nożny zestaw wprowadzający: Zestaw zawiera 4cm echogeniczną igłę21G, nitynolowy prowadnik 0,018", 7cm koszulkę wprowadzającą mikropuncture ze średnicą wewnętrzną 2,9F śr. zewnętrzną 4F oraz zawór hemostatyczny Check-Flo mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwala na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzającej. Zestaw kompatybilny z cewnikiem wspomagającym CXI i cewnikiem balonowym 3F |  | 20 |  |  | 0
16 | "Prowadniki zabiegowe 0,014”: rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej pokryty PTFE, część dystalna prowadnika zakończona oplotem platynowym, Dostępne wersje prowadnika z obciążeniami końcówki 6, 12, 18, 25g i dł. 135, 190, 300cm, Prowadnik dostępny w wersji hydrofilnej z platynową opaską na dystalnej końcówce zapewniającą dobrą widoczność; przeznaczony do zmian o dużym stopniu trudności. Dostępne prowadniki z nitynolowym rdzeniem typu heavy duty zapewniające odpowiednie podparcie, z platynową elastyczną końcówką o dł 6cm. Śliska powłoka PTFE pokrywająca rdzeń prowadnika. Prowadniki o śr. 0,018" i 0,014" w długościach 180cm i 300cm |  | 20 |  |  | 0
17 | Ultra-niskoprofilowy cewnik balonowy do PTA: dedykowany do t. podkolanowych, piszczelowych, strzałkowych i stopy, system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 3F, śr. balonu 1,5-3mm; w przedziale dł balonu 20-120mm; dł shaftu 50cm, 90cm, 150cm; hydrofilna powłoka w dystalnych 15cm oraz materiał Pliaform o teksturowej powierzchni redukują tarcie podczas wprowadzania oraz zwiekszają łatwość przechodzenia przez ciasne zwężenia; ułatwiają sterowanie. Stosowany również do natywnych lub syntetycznych dializowanych przetok tętniczych, tętnic nerkowych, promieniowych, ramiennych, lokciowych. Ultra-niski profil umożliwia przejście balonów przez zestaw wprowadzający do stopy 2,9F RBP 16atm. |  | 20 |  |  | 0
18 | Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut ośrednicy 0,018" i 0,035". Dostarczane z węższym końcem jako pierwszym (standardowo) lub z szerszym końcem jako pierwszym (sufiks -LEF na specjalne zamówienie). Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10mm, średnica w części dystalnej od 2mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica/ długość. Dostępne wersje spiral wykonane z drutu platynowego 0,018" Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm. Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm.Wersja spirali wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20mm. Różne kombinacje średnica/ długość. |  | 50 |  |  | 0
19 | Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami: Wykonane z drutu afferomagnetycznego o średnicy 0,035". Posiadają większą siłę promieniową, bezpieczna w MRI. Długośc wyprostowanej sprężynki od 2cm do 10cm, średnica sprężynki po uwolnieniu od 3mm do 15mm, w różnych kombinacjach długość / średnica. |  | 30 |  |  | 0
20 | Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej dolnej, przecieku typ 1a i 1b: nitynolowy, zamkniętokomórkowy z dużą siłą radialną, dł. shaftu 100cm, kompatybilny z koszulką 10F. Śr. 16-34mm, dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm. (dla śr. 16mm - dł 40, 50, 60, 80, 100mm; dla śr. 18, 20mm - dł 30, 40, 50, 60, 80mm; dla śr. 22, 24, 26mm - dł 40, 60, 80mm; dla śr 28mm - dł 30, 40, 60, 100mm; dla śr 30, 32, 34mm - dł 40, 60mm) śr. 36 o dł 40, 50, 60, 80, 100mm NA ZAMOWIENIE Oraz Samorozprężalny stent do prostych segmentów naczyń aorty i żyły głównej: nitynolowy z markerami na końcach stentu, zamkniętokomórkowy z maksymalną siłą radialną; Technika Anti-Jump zapewnia brak migracji stentu, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i system wprowadzającym 6F. Koszulka zbrojona. Dostępne śr. 14, 16mm o dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm; długość shaftu 100cm. Stosowany do: zwężenia i rozwarstwienia aorty; syndrom ucisku żyły głównej, przeciek typu 1A i 1B |  | 20 |  |  | 0
21 | Elastyczny samorozprężalny stent do żył: nitynolowy otwartokomórkowy, komórki horyzontalnie łączone, wycinany z jednego fragmentu nitinolu; po 4złote markeryna każdym końcu, posiadający b. duża siłę radialną jednolitą na całej długości, kompatybilny z koszulką 7F i prowadnikiem 0,035”, dł. systemu dostarczania 80 i 120cm; Śr.stentu 14 i 16mm, dł stentu 6,10,14cm. Brak klinicznie znaczącego skracania stentu. załadowany w koszulkę wprowadzającą w technologii Flexor. Elastyczność i odporność na zagięcia potwierdzona technologią Zilver. |  | 10 |  |  | 0
22 | Samorozprężalny stent do żyły: nitynolowy, dedykowany do żył z dużą siłą radialną, budowa hybrydowa zapewniajaca siłę i elastyczność. Stent otwartokomórkowy, komórki horyzontalnie łączone, wykonane bezzłączeniowo z jednego kawałka nitynolu. Średnice stentu 10-18mm; długości 60-150mm (min. 5długości), wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 10F i prowadnikiem 0,035". Długość Shaftu 100cm. Urządzenie aplikacyjne z cieniodajnymi znacznikami. Płynnie działająca technika odciągania "pull-back". Technika antyskokowa "Anti-jump" umożliwia precyzyjne umieszczenie stentu. Stent zapakowany w zbrojoną koszulkę z elastyczną końcówką Dedykowany do DVT, w syndromie May-Thurner, w zespołach pozakrzepowych. |  | 15 |  |  | 0
23 | Duże koszulki wprowadzajace: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr 20F, długość 25cm dla śr 22F i 24F. rozszerzacz naczyniowy o dł 41cm(koszula o dł 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do prowadnika 0,035. Dostępne hydrofilne rozszerzacze w dł 45cm i śr. 14-26F |  | 25 |  |  | 0
24 | Proteza naczyniowa prosta, dziana, uszczelniana, z powleczeniem żelatynowym, wchłanianym na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowana (niski welur wewnętrzny i wysoki zewnętrzny), przepuszczalność poniżej 1 ml/cm2/min., grubość ściany 0,55 mm, zredukowana trombogeniczność. Protezy dł. około 30 cm – dostępny zakres średnic min. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm. Termin przydatności do użycia min. 24 m-ce. Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb |  | 100 |  |  | 0
25 | Proteza naczyniowa ePTFE powlekana żelatyną, niezbrojona, średnice 6 i 8 mm, długość 50 i 60 cm |  | 10 |  |  | 0
26 | Proteza naczyniowa ePTFE powlekana żelatyną, zbrojona, średnice 6 i 8 mm, długość 50 i 80 cm |  | 60 |  |  | 0
27 | Łata naczyniowa dziana, uszczelniona kolagenem. Min. dostępny zakres rozmiarów 5x1,5 cm, 6x3 cm, 7x1,5 cm, 8x4 cm, 10x1,5 cm, 12x4 cm, 12x8 cm. Termin przydatności do użycia min. 24 m-ce. Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb |  | 300 |  |  | 0
28 | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 30ml; 44ml |  | 30 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 9
| Pakiet nr 9 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne IX
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Zestaw do mikroembolizacji Struktura trójwarstwowa shaftu: - warstwa wewnętrzna z PTFE - warstwa środkowa: cieniująca spirala wzmocniona wolframem - warstwa zewnętrzna: poliestrowy elastomer i pigment z hydrofilnym powleczeniem polimerowym Mcoat - cewnik 2,4 F , 2,7 F , 2,8 F o długości 110/ 130/ 150 cm - możliwość kształtowania końcówki (cewnik dostarczany z mandrynem) -średnice prowadnika dla wersji koaksjalnych 0.021" (0.53 mm) -długości prowadnika dla wersji koaksjalnych 120 cm / 140 cm - złoty 3 cm znacznik cz. dystalnej prowadnika dla wersji koaksjalnych |  | 10 |  |  | 0
2 | Standardowe i sztywne prowadniki długie: powleczenie powłoką hydrofilną Dostępne wersje półsztywne prowadniki standardowe: średnice:0.018" / 0.025”/ 0.032” / 0.035” / 0.038”/ Długości 220 cm / 260 cm prowadniki sztywne: Średnice: 0.020" / 0.025” / 0.035” / 0.038” Długości: 260 cm / 300 cm Końcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce Różny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności: 10 mm, 30 mm, 50mm, 80mm Różne krzywizny dystalne: prosty, 45º angled, 1,5mm J. |  | 400 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 10
| Pakiet nr 10 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne X
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Filtr p/zatorowy stało-czasowy - filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej - możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe - filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego - filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu - naturalna średnica filtra 35mm - długość filtra nierozprężonego 67mm - pasujący do maksymalnie 30mm szerokości naczynia - konstrukcaja koszyczka filtru symetryczna - SDS (system wprowadzający) 6F - długość zestawu 55 lub 90 cm - filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem - prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem .035” z 3mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260cm długości - koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rtg |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 11
| Pakiet nr 11 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne XI
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | System całkowicie podskórny – dostęp tętniczo – zylny , zapewniajacy długotrwały dostęp naczyniowy dla hemodializowanychpacjentów ze zwężeniem lub niedroznością zył centralnych .Proteza składa się z dwóch głównych części przeszczepu tętniczego o średnicy 6 mm i długości 50 cm i części odpływu zylnego 5 mm średnicy wewnętrznbej , 40 cm długosci oraz zestawu do implantacji Część tętnicz proteza e PTFE ;wzmocnienie zapewniające odporność na zginanie – długości 3-4 cm , linia wskaźnikowa na protezie , łącznik tytanowy..Częśćodpływu zylnego - pokryty silikonem element nitinolowy, brak zespolenia zylnego , wzmocniony nitinol odporny na zagiecie i zgniecenie , usuwalny i zastepowalny , pasek cieniujacy w badaniach radiologicznych ( na końcu dalszym ) |  | 6 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 12 (komis)
| Pakiet nr 12 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne XII
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Stentgraft obwodowy kryty, samorozprężalny; stosowany przy wyłączaniu tetniaków tętnic obwodowych; przy perforacji naczynia; przy rozwarstwieniu ściany naczynia, po odwarstwieniu płytki miażdżycowej i niedrożności naczynia po angioplastyce balonowej, restenoza lub reokluzja, do tętnic, w szczególności do tętnic biodrowych z uwagi na siłę radialną.1.stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) 2.dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm 3.długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm 4.długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm 5. długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" 6.na zakończeniach markery tantalowe ,poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) 7.wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) 8. zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr |  | 20 |  |  | 0
2 | Stentgraft obwodowy kryty na balonie - naczynia obwodowe; 1. Wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami ePTFE 2. kompatybilny z prowadnikiem 0.035" 3. Balon non-compliant typ: OTW 4. Długość robocza stentu 80 i 135 cm 5. Dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10,12 mm 6. Koszulka 6F dla średnic od 5-7mm, Koszulka 7F dla średnic od 8-9mm, Koszulka 8F dla średnic od 10-12mm 7. Długości stentu: 16-58 mm 8. Ciśnienie nominalne - 8 atm, RBP - 12 atm 9. Kompatybilny z koszulką 6F, 7F i 8F10. Możliwość doprężenia z średnicy: 5mm do 8mm, 8mm do 10mm, 9mm i 10mm do 12mm. |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 13
| Pakiet nr 13 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne XIII
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewnik balonowy uniwersalny, pólpodatny, OTW, do tętnic biodrowych, udowych: do doprężeń stentgraftów, leczenie niedrożności w naturalnych lub sztucznych przetok tętniczo-żylnych: Średnice 3mm-12mm; Długości balonów: 20mm-300mm; dwie długości systemu wprowadzającego: 75cm i 130cm; kompatybilny z prowadnikiem 0.035" ; zalecana koszulka: 5Fr dla rozmiaru balonu o średnicy 8mm; Ciśnienie RBP: 9atm-21atm w zależności od rozmiau balonu.; Opaski znacznikowe na systemie wprowadzającym rozmieszczone w odstępach co 1 cm ułatwiające lokalizacje balonu. |  | 100 |  |  | 0
2 | Balon tnący - Cewnik z balonikiem rozszerzającym do przezskórnej angioplastyki śródnaczyniowej (PTA) wskazany do rozszerzania zwężeń w tętnicach biodrowych, udowych, biodrowo-udowych, podkolanowych oraz leczenia zmian niedrożności naturalnych lub sztucznych naczyniowo-żylnych przetok dializacyjnych; Balon tnący: 1. Rozmiar balonów:średnice:2-3.5 mm ("0.014) oraz 4-7mm ("0.018) 2. Długość: 2 - 30 cm dla każdej średnicy 3. RBP: 12 atm 4. Profil: 5F 5. Typ RX 6. Długość systemu roboczego: dla "0.014" 140 cm oraz dla "0.018 140 cm i 80 cm 7. Dwa znaczniki nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, umieszczone na zewnętrznym rdzeniu drucianym, wyznaczają długość roboczą balonika 8. Na trzonie cewnika o długości 140 cm znajdują się dwa znaczniki radiocieniujące w odległości 90 cm i 100 cm od końcówki cewnika balonikowego |  | 40 |  |  | 0
3 | Cewnik balonowy, wysokociśnieniowy, do tętnic biodrowych, do żył biodrowych i w leczeniu zmian zamykających naturalnych lub sztucznych tętniczo-żylnych przetok dializacyjnych o dużych średnicach; 1. Długość balonu 20,40,60 mm, 2. Średnica kanału wewnętrznego 0,035", 3. Średnice balonu: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ,26mm 4. Ciśnienie nominalne:4-6 atm, Ciśnienie RBP:12-18atm. 5. Zalecana koszulka od 7-12 F w zależności od rozmiaru.6. Dwa systemy wprowadzające: 75 cm i 120 cm 7. Dwa znaczniki dla lepszej widoczności |  | 40 |  |  | 0
4 | Samorozprężalny powlekany stent naczyniowy do leczenia zwężeń naczyń żylnych kończyn górnych u pacjentów dializowanych przy użyciu tętniczo-żylnej (AV) przetoki lub przeszczepu dostępowego oraz do leczenia zmian miażdżycowych tętnic biodrowych i udowych Stent powlekany wykonany z warstwy PTFE impregnowanej od wewnątrz węglem. 1.Długości 30mm - 100mm 2. System roboczy: 80cm i 120 cm 3. Koszulka: 8F i 9F w zależności od rozmiaru 4. Średnice: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm 5. Radiocieniujące znaczniki tantalowe pokryte równomiernie ePTFE, rozmieszczone na obwodzie proksymalnego i dystalnego końca powlekanego stentu. 6. Mechanizm uwalniania stentu jedną ręką, składa się z dwóch kółek implantacyjnych: duże (wolna implantacja) i małe (szybka implantacja) |  | 8 |  |  | 0
5 | Stent samorozprężalny do tęnic udowych i podkolanowych, ze stopu niklowo-tytanowego=nitinol, do pierwotnego stosowania zmian de novo lub zmian restenotycznych. Unikalna struktura stentu: helikalna-skrętna dopasowujaca sie do krzywizny naczynia; Samorozprążalne stenty obwodowe nitinolowe do zastosowania w SFA i Całej tętnicy podkolanowej 1. wycinane laserowo z jednego kawałka 2. helikalna budowa stentu zapewniająca dzięki dużej sile radialnej dynamiczne dopasowanie się do krzywizn naczynia bez zmiany średnicy stentu 3. zalecany system wprowadzający: koszulka 6F dostępny rówież w wersji 5F 4. długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm 5. średnica kanału wewnętrznego dla prowadnika 0,035” 6. średnice stentów od 5 do 7 mm dla długości stentów od 20 mm do 170 mm oraz średnice od 8 do 10 mm dla długości stentów 20 do 80 mm dostępne dla obydwu zaoferowanych długości systemu wprowadzającego 6a. dostępne również w roz. Śred. 6mm i 7mm o dł. 200mm, przy systemie wprowadzającym o dł-80cm i 130cm 7. po sześc markerów tantalowe po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG 8. minimalna skracalność stentu po rozprężeniu 9. multifunkcyjny system uwalniania stentu |  | 20 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

## pakiet nr 14
| Pakiet nr 14 |  |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr …. do umowy
Materiały medyczne XIV
...................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
L.p. | Opis | Model (Nr kat.) KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | Ilość szt. | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość zamówienia brutto | Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1 | Cewnik ze zintegrowanym ostrzem rotującym do wycinania blaszki miażdżycowej wewnątrz naczynia. Kompatybilny z koszulkami 6-7 F, zestaw napędowy jednorazowy, zasilany bateryjnie, kompatybilny z prowadnikiem 0,014"" |  | 6 |  |  | 0
2 | Cewnik balonowy pokryty lekiem, minimalna dawka leku 3,0 [µg/mm2], z naturanym nośnikiem w postaci mocznika, dostępne średnice od 4 do 7mm, długości od 40-150mm, kompatybilny z prowadnikami 0,018” – 0,035”. |  | 6 |  |  | 0
3 | System umożliwiajacy zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014" i 0,018", System OTW lub RX, do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F. Profil przejścia 3,2 F.Filtr zbudowany z heparynizowanej, nitinolowej nici utkanej w koszyk, mozliwość zastosowania w krętych naczyniach.Szkielet filtra wykonany ze złotego drutu. Pięć rozmiarów 3,4,5,6,7mm do naczyń o średnicach 2-7 mm. Zastosowanie w tętnicach szyjnych, wieńcowych oraz obwodowych. |  | 6 |  |  | 0
4 | korek o nitinolowej konstrukcji pokryty PTFE, Rozmiary;3,5,7,9mm,przeznaczone do okluzji naczyń o średnicach 1,5 - 9 mm, rozmiary 3 i 5 - kompatybilne z mikrocewnikami, możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia okludera. |  | 4 |  |  | 0
5 | Cewnik wspierający OTW kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018”, oraz 0,035”. Wszystkie rozmiary kompatybilne z koszulką 5F. Długości cewników: 150/135cm, dodatkowe rozmiary 0,018” i 0,035” długość 90 cm, dodatkowo rozmiar 0,035” długość 65 cm. Konstrukcja zakończenia cewnika – taperowana. Średnice szaftu: 0,014”-2,0/3,0F prox/dist 0,018” - 2,3/3,4F, 0,035 – 3,8/4,8F. Trzy markery na dystalnym końcu odległe od siebie o 15mm dla cewników 0,014” i 0,018” oraz o 50mm dla cewnika 0,035”. |  | 15 |  |  | 0
6 | Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm lub 135 cm, kompatybilny z zaoferowanymi plugami oraz płynnym materiałem embolizacyjnym, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm, lub jeden dystalny marker. Cewnik pokrywany hydrofilnie |  | 10 |  |  | 0
7 | Płynny preparat do embolizacji - wstępnie zmieszany, odporny na promieniowanie płyn do wstrzykiwania,podczas embolizacji o składzie: EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny; DMSO (dimetylosulfotlenek) rozpuszczalnik do dostarczania EVOH w postaci płynnej; proszek tantalowy o wymiarach mikronowych: do wizualizacji radiograficznej. Płynne preparaty do embolizacji są dostępne w kilku postaciach o różnych właściwościach przepływu: 18, 34. Preparat do embolizacji, który umozliwia powolną i kontrolowaną iniekcję, zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji, jednostajne wprowadzanie i równomierny rozkład. W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawki |  | 10 |  |  | 0
8 | Cewnik crossujący,Pozwalający na wprowadzenie prowadnika poprzez rzeczywiste światło naczynia . Zaprojektowany do szybkiego i bezpiecznego dostarczania prowadnika w rzeczywistym świetle,Długość robocza 150 cm ,Rączka szybkoobrotowa Kompatybilny prowadnik OTW 0.014”.Atraumatyczna końcówka dystalna 0.037” Wieloprzewodowy trzon z oplotem |  | 5 |  |  | 0
9 | System do przechodzenia do prawdziwego świata naczynia(re – entry) dostępny w dwóch rozmiarach: powyżej i poniżej kolana. Rozmiar cewnika 5F. Długość cewnika: 135 cm i 150cm. W zestawie cewnik re – entry i prowadnik 0,014 dł. 300cm |  | 10 |  |  | 0
razem wartość brutto | [5 empty] | 0
*Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważności oraz podmiot na rzecz którego został wystawiony, w przypadku deklaracji datę wystawienia oraz nazwe wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r (Dz. U. z 2015, poz. 876) stosowne oświadczenie.
......................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)