EZ/ZP/41/2018/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 1

Zadanie nr 1

Osmometr – 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………………………...……………

Producent: …………………………………………………………………………………...……………………………….

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W pełni automatyczny, fabrycznie nowy aparat, rok produkcji 2018 | TAK Podać |  |
|  | Automatyczny cykl pomiarowy | TAK Podać |  |
|  | Zakres pomiarowy 0 - 2000 mOsm/kg H20 | TAK Podać |  |
|  | Dokładność pomiaru osmolalności: ± 2 mOsm/kg H2O dla <1000 mOsm/kg H2O | TAK Podać |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury: 0,002oC | TAK Podać |  |
|  | Automatyczne przeliczanie temperatury krystalizacji na osmolalność | TAK |  |
|  | Cyfrowy odczyt osmolalności i temperatury cieczy | TAK |  |
|  | Chłodzenie termoelektryczne | TAK |  |
|  | Materiały zużywalne niezbędne do wykonania 300 ozn. osmolalności | TAK Podać |  |
|  | Minimum 10-letni okres dostępności części zamiennych. | TAK |  |
|  | Podłączenie analizatora do funkcjonującego w Laboratorium systemu informatycznego + zdalna obsługa serwisowa w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Przekazanie na własność Zamawiającego licencji stanowiskowej | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: a/ Komputer zewnętrzny z dwoma złączami COM monitorem, klawiaturą i drukarką sieciową b/ UPS umożliwiający potrzymanie zasilania na czas 10 min. | TAK Podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca

EZ/ZP/41/2018/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 1

Zadanie nr 2

Analizator parametrów krytycznych – 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………………………...……………

Producent: …………………………………………………………………………………...……………………………….

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK Podać |  |
|  | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl -, Ca+2, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, HbF, SO2, ctHb, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita | TAK Podać |  |
|  | Parametry wyliczane: HCO3- , Ht, luka anionowa, nadmiar zasad, osmolalność | TAK Podać |  |
|  | Wykonujący minimum 20 ozn./godz. | TAK Podać |  |
|  | Rodzaj próbki: krew pełna, osocze, płyny dializacyjne | TAK Podać |  |
|  | Objętość próbki niezbędna do wykonania całego panelu oznaczeń nie większa niż 100 µl dla materiału pobranego zarówno pobranego w kapilarę i strzykawkę | TAK podać |  |
|  | Objętość mikropróbki niezbędna do wykonania pomiaru gazometrii nie większa niż 60µl | TAK podać |  |
|  | Wybór parametrów oznaczanych wg potrzeby użytkownika | TAK |  |
|  | Kalibracja automatyczna jedno, dwupunktowa i na żądanie operatora | TAK Podać |  |
|  | Możliwość przerwania kalibracji w celu wykonania badania „cito” | TAK Podać |  |
|  | Automatyczny program kontroli jakości z możliwośćią zaprogramowania częstotliwości | TAK Podać |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w oddzielne butelki, które zainstalowaniu do analizatora nie są zaprogramowane na określoną ilość dni do zużycia | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć wyników pacjentów – min. 1000 | TAK |  |
|  | Wewnętrzna pamięć wyników kontroli jakości – min. 1000 | TAK podać |  |
|  | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Pakiet startowy na wykonanie min. 2000 oznaczeń | Tak podać |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a systemem informatycznym | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat. | Tak podać |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - komputer zewnętrzny z dwoma złączami COM, klawiatura, mysz - monitor LCD - drukarka sieciowa | Tak podać |  |
|  | Podłączenie analizatora do funkcjonującego w Laboratorium systemu informatycznego + zdalan obsługa serwisowa w okresie gwarancyjnym. | Tak |  |
|  | Przekazanie na własność Zamawiającego licencji stanowiskowej wraz z roczną asystą | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca