EZ/ZP/41/2018/EK

Załącznik nr 2d do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4

Aparat do echa serca– 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………………………...……………

Producent: …………………………………………………………………………………...……………………………….

| Lp | Parametry graniczne (wymagane) | Parametr wymagany | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK |  |
|  | Masa całkowita aparatu max.100kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50 Hz | TAK |  |
|  | Całkowicie cyfrowy układ przetwarzania wiązki (beamformer) zapewniający maksymalny zakres dynamiczny systemu | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) nie mniejszy niż od 1 do 22 MHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd dla głowic obrazowych – min. 4 | TAK |  |
|  | Gniazdo głowicy „ślepej” | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania, nie mniejsza niż 40 cm | TAK PODAĆ =40– 0 pkt >40 - 10 pkt |  |
|  | Monitor LCD z martycą IPS o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli. | TAK PODAĆ |  |
|  | Przekątna monitora min. 21” | TAK PODAĆ |  |
|  | Pulpit wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 10”±15% z przyciskami funkcyjnymi | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min. 20cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja obrotu konsoli na boki (prawo-lewo). Obracanie panelu sterowania o 180o | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna umieszczona na konsoli operatora. | TAK |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. Cine loop) dla prezentacji Dopplera | TAK |  |
|  | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D ≥ 5000 obrazów | TAK PODAĆ |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej – długość zapamiętywanego zapisu spektrum Dopplera ≥ 600 sek. | TAK PODAĆ |  |
|  | Zintegrowany moduł EKG | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu (skali szarości 2D, wzmocnienie PRF i linii bazowej dopplera spektralnego) przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Programowanie nastaw dla aplikacji klinicznych i poszczególnych głowic USG, tzw. „presety” | TAK |  |
|  | System cyfrowej archiwizacji obrazów : Pojemność dysku przeznaczona na archiwum HDD ≥ 500 GB Archiwizacja obrazów na przenośnych nośnikach typu USB Archiwizacja danych na udostępnionych dyskach sieciowych w formacie natywnym dla aparatu Eksport obrazów w formatach zgodnych z systemem Windows (AVI, JPEG, TIFF, PNG) min. na nośniki USB | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość eksportu badania na zewnętrzną stację roboczą pracującą na danych przetransformowanych z układu surowych danych RAW DATA. | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic min. 400 presetów | TAK |  |
|  | Wyjście USB przy panelu operatora do obsługi pamięci typu FLASH | TAK |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video-printer) czarno-biała | TAK |  |
|  | Aktywny Interfejs DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania i parametry pomiarowe |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego w trybie 2D ≥ 30 x, z możliwością zwiększenia częstotliwości odświeżania obrazu „Frame Rate” w powiększonym obszarze w czasie rzeczywistym | TAK PODAĆ |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazów „Frame Rate” w trybie 2D min. 1800 obrazów/s | TAK PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie metodą skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
|  | System redukcji szumów ultradźwiękowych | TAK |  |
|  | Tryb M-Mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja w trybie M-mode z efektem kolorowego Dopplera | TAK |  |
|  | Tryb M-Mode anatomiczny na obrazach na żywo, zatrzymanych | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny spektralny (PWD) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy prędkości przepływu w trybie Dopplera pulsacyjnego PWD powyżej 40 m/s | TAK PODAĆ = 40 – 0 pkt >40- 10 pkt |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej w trybie PWD w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 24 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Doppler ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy prędkości przepływu w Dopplerze ciągłym CWD min. 0,1 – 25 m/s | TAK PODAĆ = 25 – 0 pkt >25- 10 pkt |  |
|  | Doppler kolorowy (CD) z możliwością odbicia lustrzanego ugięcia bramki Dopplerowskiej na obrazie w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości Dopplera Kolorowego min. 2-16 MHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu dla Dopplera Kolorowego (CD) min 350 obrazów/s. | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja wysokiej rozdzielczości (HD) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Doppler Kolorowy o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Doppler tkankowy spektralny | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Tryb mieszany Duplex-Mode m.in. B+CD, B+PWD. | TAK |  |
|  | Tryb mieszany Triplex Mode B+CD+PWD, B+CD+CWD. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
|  | Dynamiczne obrazowanie harmoniczne wysokiej rozdzielczości (inne niż wyszczególnione wyżej) służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu. | TAK |  |
|  | Możliwości pomiarowo - obliczeniowe dla badań echo serca i pediatrycznych naczyniowych, transkranialnych, małych narządów. | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica sektorowa szerokopasmowa do badań kardiologicznych | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 128 | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 1 -4 MHz | TAK PODAĆ =4 MHz – 0 pkt >4 MHz- 10 pkt |  |
|  | Kąt pola skanowania min. 85 stopni | TAK PODAĆ |  |
|  | Głowica sektorowa szerokopasmowa pediatryczna | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 3 MHz do 9 MHz ±1 MHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość elementów min. 128 | TAK PODAĆ |  |
|  | Kąt pola skanowania min. 85 stopni | TAK PODAĆ |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów | TAK |  |
|  | Ilość elementów min 192 | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 4 - 12 MHz | TAK PODAĆ =12 MHz – 0 pkt >12 MHz- 10 pkt |  |
|  | Szerokość pola widzenia min. 45 mm. | TAK PODAĆ |  |
|  | Głowica do badań przezprzełykowych pediatrycznych | TAK PODAĆ |  |
|  | Ilość elementów min. 64 | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż 3 MHz do 9 MHz ±1 MHz | TAK PODAĆ |  |
|  | Kąt pola skanowania min. 90 stopni | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) oraz oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport) | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny stanu sztywności tętnic (pomiary, raport). Analiza właściwości ścian naczyń krwionośnych. Pomiar miejscowej podatności (sztywności) tętnic z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF). | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanej analizy zaburzeń kurczliwości lewej komory serca w oparciu o technologię śledzenia plamek ultrasonograficznych obrazu 2D, z prezentacją wyników w formie wykresu kołowego typu „bulls-eye”. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy kurczliwości (strain/strain rate). | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową dla dorosłych o paśmie 3-8 MHz i kącie skanowania min. 90 stopni. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę mikroconvex do badań pediatrycznych o paśmie min. 3 - 10 MHz i kącie skanowania: min. 130o | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do fuzji obrazów, umożliwiające łączenie i porównywanie zdjęć USG danego pacjenta z badaniami MR/TK/PET. Oprogramowanie dostępne na głowicy sektorowej „phased array” | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość współpracy aparatu z zewnętrznym oprogramowaniem do analizy i przetwarzania obrazów uzyskanych na aparacie w zakresie m.in.: Wykonanie wszystkich pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych w tym: PISA, Qp/Qs, EF. Analiza i pakiet pomiarowy danych obrazowych serca, m.in. analizy kurczliwości i masy lewej komory. Analiza lewej komory, analiza zastawki mitralnej. | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca