EZ/ZP/46/2018/EK

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń wraz z wyposażeniem

| Nazwa i typ: ……………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent:………………………………………….. |  |  |
| Kraj produkcji:……………………………………….. |  |  |
| Rok produkcji: 2018 rok |  |  |
| Klasa wyrobu medycznego:………………………… |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Jedn. miary | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy | Zasady oceny (punktacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | POZYCJONER |
|  | Pozycjoner mocowany na suficie, umożliwiający wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (pozycjoner za głową pacjenta oraz pozycjoner z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przemieszczania pacjenta | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >= 300 | [o] |  | = 300o – 1 pkt., > 300o – 2 pkt. |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | TAK >= 25 | [o/s] |  | - - - |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >=140 | [o] |  | = 140o – 1 pkt., > 140o – 2 |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | TAK >=20 | [o/s] |  | - - - |
|  | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu za głową pacjenta | TAK | - - - |  |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu za głową, pacjenta | TAK >= 55 | [°/s] |  | = 55o/s – 1 pkt., > 55o/s – 2 pkt. |
|  | Angiografia rotacyjna w pozycji statywu z boku stołu pacjenta | TAK | - - - |  |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu z boku stołu pacjenta pacjenta | Podać | [°/s] |  | = < 55o/s – 1 pkt., > 55o/s – 2 pkt. |
|  | Sterowanie ruchami statywu z pulpitu przy stole pacjenta | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Automatyczny programator pozycji pozycjonera zapamiętywanych i przywoływanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Liczba pozycji możliwych do zaprogramowania | TAK >= 50 | - - - |  | = < 100 – 0 pkt., > 100 – 1 pkt. |
|  | Automatyczne ustawianie pozycjonera i stołu pacjenta (angulacje, SID, pozycja przysłon, powiększenie, położenie blatu stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu pozycjonera | Podać | - - - |  | TAK – 2 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | System antykolizyjny | TAK, podać | - - - |  | - - - |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Automatyczny, silnikowy, bez ingerencji obsługi, obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta (prostopadłej i skośnej) | Podać | - - - |  | TAK – 2 pkt., NIE – 0 pkt. |
| II. | STÓŁ PACJENTA |
|  | Stół pacjenta, mocowany do podłogi | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu | TAK >= 325 | [kg] |  | = 325 kg – 1 pkt., > 325 kg – 2 pkt. |
| 19a. | Możliwość przeprowadzenia resuscytacji pacjenta na wysuniętym blacie stołu | TAK/ NIE | ----- |  | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta | TAK >= 120 | [cm] |  | = 120 cm – 1 pkt., > 120 cm – 2 pkt. |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta | TAK >= 35 | [cm] |  | = 35 cm – 1 pkt., > 35 cm – 2 pkt. |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej | TAK >= 240 | [o] |  | = 240o – 1 pkt., > 240 o – 2 pkt. |
|  | Długość blatu stołu | Tak >= 260 | [cm] |  | = 260 cm – 1 pkt., > 260 cm – 2 pkt. |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu | TAK >= 28 | [cm] |  | = 28 cm – 1 pkt., > 28 cm – 2 pkt. |
|  | Sterowanie ruchami stołu z pulpitu przy stole pacjenta | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Wyposażenie stołu: materac, poduszka pod głowę przepuszczalna dla promieniowania, uchwyt do unieruchamiania głowy przy badaniach neurologicznych, mocowany do stołu pacjenta, przezierny dla promieniowania, podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, uchwyty na dłonie za głową pacjenta z podpórkami pod ramiona – dla badań kardiologicznych, podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania, statyw na płyny infuzyjne, szyny na akcesoria w obrębie stopy stołu pacjenta z 3 stron. | TAK | - - - |  | - - - |
| III. | GENERATOR |
|  | Moc wyjściowa generatora | TAK >= 100 | [kW] |  | - - - |
|  | Min. czas ekspozycji | TAK <= 1 | [ms] |  | = 1 ms – 1 pkt., < 1 ms – 2 pkt. |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w czasie prześwietlania (dla 30 min.) | TAK >= 2 500 | [W] |  | - - - |
|  | Zakres napięcia kV dla radiografii | TAK min. 50 – 125 | [kV] |  | - - - |
|  | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii | TAK min. 60 – 120 | [kV] |  | - - - |
|  | Bezprzewodowy włącznik nożny wyzwalania promieniowania (fluoroskopia, akwizycja zdjęciowa) w sali badań) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Konfigurowalne przyciski nożnego włącznika ekspozycji (min. akwizycja z obniżoną wobec wartości standardowej dawką na impuls) | Podać | - - - |  | TAK – 2 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Ręczny włącznik ekspozycji (grafia) w sterowni. | TAK | - - - |  | - - - |
| IV. | LAMPA RTG |
|  | Lampa rentgenowska - minimum 2 ogniskowa | TAK | - - - |  | 2 ogniska – 1 pkt., 3 ogniska – 2 pkt. |
|  | Ułożyskowanie anody bezszumowe (w łożysku „płynnym”) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Maksymalne obciążenie anody mocą ciągłą w czasie fluoroskopii (dla min. 30 min); w przypadku, gdy wartość tego parametru jest mniejsza dla generatora, podać wartość dla generatora. | TAK >= 2 500 | [W] |  | - - - |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska | TAK =< 0,4 | [mm] |  | = 0,4 mm – 1 pkt., < 0,4 mm – 2 pkt. |
|  | Rozmiar kolejnego po najmniejszym ogniska | TAK =< 0,7 | [mm] |  | = 0,7 mm – 1 pkt., < 0,7 mm – 2 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody | TAK >= 3,0 | [MHU] |  | >= 3,0 X< 5 MHU – 1 pkt., >= 5 MHU – 2 pkt. |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | TAK >=2,8 | [MHU] |  | >= 2,8 X< 4,5 MHU – 1 pkt., >= 4,5 MHU – 2 pkt. |
|  | Max. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska | Podać | [mA] |  | ≥ 250 mA – 4 pkt., < 250 mA – 1 pkt. |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, min. 2000 W i w odległości maks. 1 m (IEC 60601-1-3) | Podać | [mGy/h] |  | ≤ 0,44 mGy/h – 2 pkt., > 0,44 mGy/h – 1 pkt. |
|  | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole pacjenta | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Przesłona prostokątna oraz przesłony półprzepuszczalne klinowe | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Dodatkowa (poza inherentną lampy) maksymalna filtracja promieniowania (filtr miedziowy) w kolimatorze | TAK >= 0,9 | [mm] |  | = 0,9 mm Cu – 1 pkt., > 0,9 mm Cu – 2 pkt. |
|  | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Podać | - - - |  | TAK – 4 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Liczba stopni dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji (filtr miedziowy) w kolimatorze | Podać | [n] |  | ≥ 5 – 2.pkt., < 5 – 1 pkt. |
|  | Monitorowanie dawki promieniowania na wyjściu z lampy przy fluoroskopii i ekspozycji zdjęciowej oraz dawki całkowitej, wyświetlanie dawki (lub iloczynu dawki i pola powierzchni) w sali badań oraz w sterowni; możliwość wydruku informacji o dawce na pacjenta na drukarce sieciowej | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Zapis raportów o dawce w formatach DICOM X-Ray RadiationDoseStructuredReport i X-Ray Angiographic Image | TAK | - - - |  | - - - |
| V. | RENTGENOWSKI TOR WIZYJNY |
|  | Typ rejestratora – płaski panel cyfrowy | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Wymiary detektora min. 30 [cm] x 40 [cm] z efektywnym polem obrazowania min. 29 [cm] x 38 [cm] | TAK | [cmxcm] |  | - - - |
|  | Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta | Podać |  |  | TAK – 2 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego | TAK >=2,6 | [pl/mm] |  | = 2,6 pl/mm – 1 pkt., > 2,6 pl/mm – 2 pkt. |
|  | Liczba pól obrazowych (FOV) | TAK >= 6 | - - - |  | - - - |
|  | DQE przy 0 lp/mm przy stole pacjenta | TAK >= 75 | [%] |  | - - - |
| VI. | APLIKACJA KLINICZNY / CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI OBRAZÓW |
|  | Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (DoseRite, CARE+CLEAR, ClarityIQ – odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK | - - - | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. | - - - |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. 4 - 30 [pulsów/s]. | TAK | [puls/s] |  | - - - |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 0,5-3,0 [pulsów/s] | Podać | [puls/s] |  | TAK – 4 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Zapis obrazów z cyfrowego prześwietlenia pulsacyjnego na dysku HD – ostatnie pętla | TAK, podać ilość zapisywanych obrazów | - - - | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. | ≤ 1020 obrazów – 1 pkt., >1020 obrazów – 2 pkt. |
|  | Akwizycja, prezentacja i zapis na HD scen kardiologicznych w matrycy 1024 x 1024 z częstotliwością obrazowania w zakresie min. 7,5 – 30 [obrazów/s] | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Akwizycja, prezentacja i zapis na HD serii DR i DSA w matrycy 1024 x 1024 z częstotliwością obrazowania w zakresie min. 0,5 – 6 [obrazów/s] | TAK | - - - |  | - - - |
|  | DSA z kontrastem CO2 | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Angiografia peryferyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA) wykonywana metodą przesuwu krokowego z możliwością ustawiania częstotliwości obrazowania i położenia filtrów półprzepuszczalnych oraz kolimacji dla każdego kroku lub metodą Bolus Chase | TAK | - - - | Podać metodę. | Przesuw krokowy – 2 pkt. Bolus Chase – 1 pkt. |
|  | Pojemność dysku twardego (bez stratnej kompresji) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 1024x1024, dla 12 bitów | TAK >= 25 000 | [liczba obrazów] |  | - - - |
|  | LIH (last image hold) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie – bez promieniowania lub ruchomość ramienia umożliwiająca pozycjonowanie do wszystkich wymaganych pozycji bez konieczności przesuwania blatu ani obrotu stołu | TAK | - - - | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. | - - - |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Roadmapping 2D | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Zoom w postprocessingu | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Stosowanie automatycznego pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych, min.: -automatyczne rozpoznawanie konturów; -analiza ilościowa stenoz; -automatyczna i manualna kalibracja, -pomiary średnicy | TAK | - - - | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. | - - - |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych na bazie algorytmów CAAS II, min.: -automatyczne rozpoznawanie konturów; -pomiar stenoz z obliczeniami geometrycznymi i densytometrycznymi; -automatyczne i manualne określanie średnicy referencyjnej; -automatyczna i manualna kalibracja; -pomiary średnicy | TAK | - - - | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. | - - - |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych | TAK | - - - | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. | - - - |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym tj. bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu | Podać | - - - | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Wyświetlanie na obrazie live sygnału EKG rejestrowanego przez stację badań hemodynamicznych; synchroniczny zapis wyświetlanego sygnału EKG wraz z rejestrowanymi scenami | TAK | - - - |  | - - - |
|  | DICOM 3.0 Dicom Send, Dicom Query/Retrieve, Dicom Print | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych scen -funkcja auto-send. | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C; dla rozwiązań, w których dla przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać czas restartu systemu komputerowego i generatora łącznie. | Podać | - - - |  | ≤10 s – 2 pkt, >10 s – 0 pkt. |
| VII. | MONITORY OBRAZOWE |
|  | Zawieszenie sufitowe dla instalacji monitora obrazowego LCD min 55”, na szynach jezdnych | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Przekątna monitora obrazowego w sali badań | TAK >= 55 | [‘’] |  | - - - |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia sygnałów obrazowych | TAK >= 9 | [liczba sygnałów] |  | - - - |
|  | Jednoczesna prezentacja sygnałów obrazowych | TAK >= 8 | [liczba sygnałów] |  | - - - |
|  | Wybór sposobu prezentacji poszczególnych sygnałów wizyjnych – sterowanie sposobem podziału monitora opisanego powyżej z pulpitu przy stole pacjenta i w sterowni | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Okablowanie umożliwiające doprowadzenie do monitora LCD min 55” na sali zabiegowej następujących sygnałów wizyjnych: - live, - referencyjny, - stacja rekonstrukcji 3D, - stacja badań hemodynamicznych, - 2x do podłączenia sygnałów z innych urządzeń generujących sygnały cyfrowe (DVI) - 1x do podłączenia sygnałów z innych urządzeń generujących sygnał cyfrowe (DVI) bądź też analogowy (VGA) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Monitor obrazowy LCD angiografu w sterowni – live | TAK >= 1 | [szt.] |  | - - - |
|  | Przekątna monitora w sterowni | TAK >= 19 | [‘’] |  | - - - |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitora obrazowego angiografu w sterowni w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | Podać | - - - |  | TAK – 2 pkt., NIE – 0 pkt. |
| VIII. | ZINTEGROWANA ANGIOGRAFICZNA STACJA ROBOCZA DO REKONSTRUKCJI 3D |
|  | Konsola angiograficznej stacji roboczej do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego | TAK | - - - |  | - - - |
|  | HD | TAK >= 1 | [TB] |  | - - - |
|  | Monitor obrazowy stacji roboczej sterowni: LCD o przekątnej min. 19 [‘’] | TAK | [szt.] |  | - - - |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego ze stacji na monitor wielkoformatowy w sali zabiegowej opisany w pkt. IX | Tak | - - - |  | - - - |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów angiograficznych w tym z DSA | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Zoom i lupa | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych dysków na komputerach osobistych | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Eksport danych w formatach Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D wewnętrznych struktur ciała wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Prezentacja obiektów 3D Maximum Intensity Projection (MIP) i Multi-Planar Reconstruction (MPR) | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Prezentacja obiektów 3D Volume Rendering Technique (VRT) i Shaded Surface Density (SSD) z cieniowaniem z możliwością zmiany źródła oświetlenia | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Transparency view - prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym" środkiem | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie - tzw. Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta). | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmianę ruchów statywu, ruchów stołu w tym zmiana wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego, pola widzenia i odległości SID) | TAK | - - - | Podać nazwę. | - - - |
|  | Automatyczna korekta położenia obrazu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia uwzględniająca ruchy pacjenta | TAK |  | Podać nazwę. | - - - |
|  | Oprogramowanie umożliwiające pozycjonowanie markerów wprowadzonych przez użytkownika na powierzchni obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości źródło-obraz) | TAK | - - - | Podać nazwę. | - - - |
|  | Nakładanie (fuzja) obrazów 3D z CT i MR na obraz 2D z prześwietlenia oraz na obraz 3D uzyskany z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej – w obu przypadkach w połączeniu z roadmapem 3D | TAK | - - - | Podać nazwę. | - - - |
|  | Oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów, w tym fenestrowanych i rozgałęzionych, umożliwiające segmentację aorty z danych 3D, oznaczanie odejść tętnic bocznych i stref lądowania stentgraftu oraz użycie tych znaczników jako maski do roadmapu 3D, dobór optymalnej projekcji do implantacji stentgraftu | TAK | - - - | Podać nazwę | - - - |
|  | Automatyczna segmentacja aorty i automatyczne oznaczanie odejść tętnic bocznych, automatyczne oznaczanie sugerowanych stref lądowania i automatyczny dobór optymalnej projekcji do implantacji przez oprogramowanie do wspomagania implantacji stentgraftów opisane powyżej | Podać |  | Jeżeli TAK – podać nazwę | Tak – 8 pkt., Nie – 0 pkt. |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Sterowanie funkcjami systemu rekonstrukcji 3D z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Pulpit obsługi rekonstrukcji 3D w sali zabiegowej (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) z minimalnym zakresem funkcjonalności: zoom, obrót modelu 3D zsynchronizowany z angulacją angiografu, zmiany algorytmu rekonstrukcyjnego: VR, MIP, MPVR; wybór prezentowanego modelu, zmiana trybu obrazowania. | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | TAK | - - - |  | - - - |
|  | DICOM 3.0 Dicom Send, Dicom Query/Retrieve, Dicom Print. | TAK | - - - |  | - - - |
| IX. | STACJA BADAŃ HEMODYNAMICZNYCH |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych, do systemu cyfrowego angiografu lub odwrotnie | TAK | - - - | Podać | - - - |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych min. 200 pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK | - - - | Podać | - - - |
|  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej ekranu min. 19”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | TAK | - - - | Podać | - - - |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG w zestawie kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | TAK | - - - | Podać | - - - |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych łącznie z 20 szt. czujników jednorazowych | TAK | - - - | Podać | - - - |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | TAK | - - - | Podać | - - - |
|  | Wyprowadzenie sygnału wizyjnego na monitor na zawieszeniu sufitowym opisany w sekcji VII | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Drukarka laserowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów za pomocą nagrywarki DVD lub na nośnikach USB | TAK | - - - | Podać | - - - |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu stacji badań hemodynamicznych | TAK | - - - |  | - - - |
|  | DICOM Worklist – zainstalowany w stacji hemodynamicznej lub w angiografie | TAK | - - - | Podać | - - - |
| X. | INNE AKCESORIA I WYPOSAŻENIE |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej zainstalowanej na szynach jezdnych na suficie | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Lampa OP w technologii LED do oświetlania pola cewnikowania, min. 60 000 lux, zainstalowana wspólnie z osłoną przed promieniowaniem w postaci szyby ołowiowej opisaną powyżej | TAK | - - - |  |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | TAK | - - - |  | - - - |
|  | Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu zintegrowana z angiografem z dwoma komorami do wstrzyknięć; na wózku jezdnym | TAK | - - - |  | - - - |
| 140a | Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu, posiadająca podgrzewane prowadnice po stronie kontrastu i soli fizjologicznej. | TAK |  |  |  |
| 140b | Dwutłokowa strzykawka automatyczna do podawania kontrastu, pojemność wkładów min. 200 ml | TAK |  |  |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min 10 dni | TAK | - - - |  | - - - |
|  | System zasilania awaryjnego UPS (min. 40 kVA) dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania w czasie nie krótszym niż 10 min. Dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego, wymagane zapewnienie min. fluoroskopii, ruchów stołu i statywu w zdefiniowanym powyżej czasie | TAK |  |  |  |
| XI | SERWIS I GWARANCJA |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 8 letnią dostępność części zamiennych | TAK, | rok | Podać |  |
|  | Okres gwarancji na cały system – minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Lampa rtg bez limitu skanów i bez żadnych dodatkowych obwarowań serwisowych ograniczających warunki lub okres gwarancji | TAK podać wartość w formularzu ofertowym |  | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |  |
|  | Przeglądy konserwacyjne systemu wymagane przez producenta wliczone w cenę w okresie gwarancji, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |  |
|  | Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia o czas wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  |  |  |
|  | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy max. 48 h w dni robocze | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt i we własnym zakresie) do montażu i uruchomienia oferowanego sprzętu i wyposażenia. | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |  |  |

Oświadczamy, że przedstawione powyżej parametry są zgodne ze stanem faktycznym.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu przez dostawcę, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………… dnia ……………………………

………………………………………

Podpis i pieczęć osoby / osób upoważnionych

do reprezentacji Wykonawcy

Modernizacja systemu sercowo naczyniowego, opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu sercowo-naczyniowego /stacjonarnego angiografu/ o parametrach wyspecyfikowanych powyżej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zamiast starego będącego po okresie serwisowania systemu sercowo naczyniowego INTEGRIS ALLURA w ramach projektu pn. ”Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach” realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych  podmiotów leczniczych , Oś priorytetowa  IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia”. Zakres prac obejmuje integrację DICOM dostarczanych rozwiązań z systemem PACS, konfigurację pracowni w systemie RIS (jeżeli konieczna) z wykorzystaniem istniejących u Zamawiającego mechanizmów integracji do obsługi zleceń na badania w oparciu o mechanizm DICOM Modality Worklist (DMWL, wraz z zakupem koniecznych licencji) oraz instalacja oprogramowania.

Integracja ww. systemów informatycznych musi umożliwiać w czasie rzeczywistym:

- przekazywanie przez Zamawiającego zleceń na badania,

- odbiór zleceń przez Wykonawcę,

- przekazywanie przez Wykonawcę autoryzowanych wyników badania wraz z opisem,

- odbiór wyników przez Zamawiającego,

- równoległą modyfikację i aktualizację danych,

- zapewnienie całodobowego dostępu z poziomu systemu Zamawiającego do wszelkich niezbędnych danych dotyczących świadczeń zdrowotnych, także archiwalnych

Obecnie eksploatowany system sercowo-naczyniowy INTEGRIS ALLURA w ramach zamówienia zostanie zdemontowany i zdeponowany przez Zleceniobiorcę we wskazanej lokalizacji. Sposób demontażu ma zapewnić późniejszy ewentualny montaż w innej lokalizacji aparatu. Modernizacja pracowni hemodynamicznej winna się odbyć z wykorzystaniem elementów istniejącej infrastruktury pracowni tj. w szczególności:

- elementy infrastruktury osłon radiologicznych w postaci osłon ołowiowych / szyba sterowni, drzwi –szt. 5, osłony okien,

- elementy infrastruktury w postaci kanałów kablowych / ich połączeń z pomieszczeniem sterowni , oraz pomieszczeniem technicznym,

- elementy infrastruktury związane z systemem wentylacji mechanicznej, wszystkich pomieszczeń w lokalizacji,

- elementy infrastruktury w postaci stalowych konstrukcji nośnych – kratownic przytwierdzonych do stropu na których zawieszone są poszczególne elementy obecnego systemu,

- elementy konstrukcji łączące stół systemu z podłożem

- dedykowane przyłącze elektryczne z rozdzielni głównej / 5x 120 mm2, 160 A/

- infrastruktura w postaci stalowych konstrukcji nośnych - kratownic przytwierdzonych do stropu obiektu, na których zawieszone są poszczególne elementy systemu,

Zleceniobiorca w ramach dostawy wykona konieczne uzgodnienia z rzeczoznawcami odnośnie prac w lokalizacji związanych z:

- ochroną radiologiczną pod kątem wykonania projektu osłon radiologicznych

- wykonaniem ekspertyzy konstrukcji pod względem konieczności wprowadzenia zmian obciążenia stropu pod montaż nowego urządzenia

- wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej instalacji p. poż

Do zakresu robót objętych projektem należy włączyć :

- bezpieczny demontaż obecnego systemu ALLURA , umożliwiający ponowna instalację w innej lokalizacji.

- po konsultacji projekt osłon radiologicznych w lokalizacji,

- wykonanie pomiarów skuteczności wydajności wentylacji mechanicznej i przedstawieniem protokołów z pomiarów,

- zabezpieczenie linii zasilającej dedykowanym urządzeniem do bezprzerwowego zasilania w energie elektryczna / UPS/.

- dostosowanie instalacji p. poż,

- wykonanie wszelkich wymaganych przepisami pomiarów instalacji elektrycznych,

- sprawdzenie pod względem konstrukcyjnym / wytrzymałościowym / istniejącej konstrukcji wsporczej zamontowanej do stropu,

W skład zespołu pomieszczeń związanych integralnie z salą operacyjną na której zamontowany będzie angiograf wchodzą: sala operacyjna, serwerownia, pomieszczenie przygotowania pacjentów, pomieszczenie przygotowania lekarzy, pomieszczenie opisów, pomieszczenie techniczne, sala pooperacyjna.

W zależności od parametrów przewidzianego do wymiany angiografu może zaistnieć potrzeba wykonania niezbędnych robót instalacyjnych / klimatyzacja, wentylacja, instalacje elektryczne/ oraz drobnych napraw: zlikwidowanie istniejących pęknięć, zarysowań, wymiana

płytek, uzupełnienie fug, uzupełnienie zamka w drzwiach ołowiowych, wymiana fragmentu stropu podwieszonego, malowanie pomieszczeń /pomieszczenie przygotowania lekarzy i pomieszczenie serwerowni/, wymiana drzwi szt. 1.

W załączeniu : rzut parteru ŚCK  - blok operacyjny (Załącznik nr 2a do SIWZ)

……………………………… dnia ……………………………

………………………………………

Podpis i pieczęć osoby / osób upoważnionych  do reprezentacji Wykonawcy