Szpital Akredytowany	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach / 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45 / tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623 / e-mail: wszzkielce@poczta.onet.pl / . . / Dział Zamówień Publicznych / tel. (041) 36-71-259, -269, -339 / edyta.stefanska@wszzkielce.pl

Kielce dn. 02.07.2018r
EZ/ZP/70/2018/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i sukcesywna dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
Znak sprawy: EZ/ZP/70/2018/ES

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2017r poz. 1579 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1
Dot. Pakietu nr 2
Czy Zamawiający dopuści zastawkę będącą na rynku światowym od ponad 25 lat, o następujących właściwościach, dodatkowo posiadającą jako jedyna oznaczenie CE na obniżony INR w zakresie 1,5-2,5 bez stosowania aspiryny:
Zastawka mechaniczna aortalna w przedziale rozmiarów od 17mm do 31mm, w tym aortalna nadpierścieniowa w przedziale rozmiarów od 17mm do 27mm,
Zastawka mechaniczna mitralna w przedziale rozmiarów od 19mm do 33mm,
Płatki zastawki wykonane z grafitu pokrytego węglem pirolitycznym,
Wewnętrzny pierścień zastawki wykonany z tytanu pokrytego węglem pirolitycznym
Kąt otwarcia płatków zastawek 80°
Średnica wszczepu pierścienia (tissue annulus diameter):
 Dla zastawki aortalnej nadpierścieniowej: 17-17,2, 19-19,2, 21-21,3, 23-23,4, 25-25,6, 27-28,0
 Dla zastawki aortalnej sródpierścieniowej 29-30 31-32
 Dla zastawki mitralnej 19-19,0, 21-21,2, 23-23,4, 25-25,6, 27-27,8, 29-30, 31-32, 33-34.
Geometryczna powierzchnia otwarcia dla zastawki śródpierścieniowej 19mm min. 1,76 cm2
Min. dwa rodzaje kołnierzy szewnych,
Średni gradient dla zastawki aortalnej nadpierścieniowej 19 mm - 6,3 mmHg
Bezpieczeństwo badania w rezonansie magnetycznym min. 3 Tesle
Trombogeniczność max. 0,92 %
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Dot. Pakietu nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do treningu oddechowego z komorami o wysokości 13cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Dot. Pakietu nr 1 poz.1
Czy Zamawiający dopuści aparat do treningu oddechowego komorami o wysokości ok. 9cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Dot. Pakietu nr 4
Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) dopuści do przetargu szanty wieńcowe o następujących parametrach technicznych:
 długości szantów w zależności od średnicy, oraz średnice:
Średnica shantu 1.00mm o długości 16.25 mm
Średnica shantu 1.25mm o długości 16.25 mm
Średnica shantu 1.50mm o długości 16.25 mm
Średnica shantu 1.75mm o długości 17.50 mm
Średnica shantu 2.00mm o długości 18.00mm
 Średnica shantu 2.25mm o długości 18.00mm
Średnica shantu 2.50 mm o długości 19.00 mm
Średnica shantu 2.75mm o długości 19.50mm
 Średnica shantu 3.00 mm o długości 20.00 mm
-Zbudowane z polimeru z wbudowaną spiralą ze stali nierdzewnej (zbrojone), z atraumatycznymi końcówkami na każdym końcu spirali.
- Do podstawy zespolenia dołączona jest, za pomocą szwu, nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich naszywka zawierająca informacje o średnicy zespolenia, która ułatwia umiejscowienie i usunięcie zespolenia z arteriotomii.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Dot. Pakietu nr 4
Prosimy o dopuszczenie elektrod monopolarnych do ablacji, które ze względu na opatentowany algorytm kontroli temperatury (dodatkowa zaleta i bezpieczeństwo użytkowania) nie wymagają chłodzenia roztworem soli fizjologicznej. Pragniemy podkreślić, że oferowany przez nas system wyposażony jest w opatentowane czujniki na każdym z elementów czynnych, które regulując poziom mocy nigdy nie dopuszczą do przekroczenia ustawionego zakresu pracy elektrody - tym samym, sól fizjologiczna odpowiedzialna za proces „chłodzenia” miejsca ablacji staje się zbędnym elementem systemu. Elektroda ta dostępna jest w jednej długości. Oferowany przez nas system jest przynajmniej tak samo skuteczny, o czym donoszą liczne publikacje NIEZALEŻNYCH autorów. Niniejsza zgoda pozwoli na zaoferowanie produktu konkurencyjnego z pewną korzyścią ekonomiczną dla Szpitala, który będzie mógł dokonać wyboru spośród szerszej gamy ofert. Na czas trwania umowy ze Szpitalem gwarantujemy użyczenie kompatybilnej jednostki sterującej (generatora), która spełnia wszystkie wymagania SIWZ, lecz jest przeznaczona do kompatybilnych elektrod, czyli bez wymogu irygacji i jest sterowana pokrętłami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6
Dot. Pakietu nr 5 poz. 1
W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo oraz o najwyższej skuteczności powrotu pacjentów do rytmu zatokowego, prosimy o dopuszczenie elektrod do ablacji od światowego lidera sprzętu w chirurgicznym leczeniu AF, które ze względu na opatentowany algorytm (dodatkowa zaleta i bezpieczeństwo użytkowania) nie wymagają chłodzenia roztworem soli fizjologicznej. Pragniemy podkreślić, że oferowany przez nas system wyposażony jest w czujniki, które regulując poziom mocy na generatorze nigdy nie dopuszczą do przekroczenia ustawionego zakresu pracy elektrody - tym samym, sól fizjologiczna odpowiedzialna za proces „chłodzenia” miejsca ablacji staje się zbędnym elementem systemu. Oferowany przez nas system jest tak samo lub nawet bardziej skuteczny o czym donoszą liczne publikacje NIEZALEŻNYCH autorów dzięki zastosowaniu nie pojedynczych, lecz dwóch par elektrod na każdej ze szczęk zaciskowych (rysunek poniżej); Dodatkowo, jest to JEDYNY system na świecie posiadający w chwili obecnej FDA na chirurgiczne leczenie AF w przetrwałym i utrwalonym migotaniu przedsionków. W celu zwiększenia komfortu pracy Zespołu Operacyjnego oferujemy aż 2 modele/rozwiązania konstrukcyjne klemów bipolarnych, zapewniając najlepsze dopasowanie do kształtu anatomicznego i warunków procedury chirurgicznej (dodatkowy atut oferty). Na czas trwania umowy ze Szpitalem gwarantujemy użyczenie kompatybilnej jednostki sterującej (generatora), która spełnia wszystkie wymagania SIWZ, lecz jest przeznaczona do kompatybilnych elektrod, czyli bez wymogu irygacji i jest sterowana pokrętłami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7
Dot. Pakietu nr 6
Prosimy o dopuszczenie elektrod nasierdziowych, różniących się minimalnie rozmiarami opisanymi w SIWZ, dla których igła sercowa o długości 22mm ma kształt ½ koła a igła przezskórna – pełna, łamana ma długość 63mm w wersji prostej oraz 90mm w wersji koła, z możliwością podłączenia do stymulatora. Średnica przewodu: 0.2mm; Długość użytkowa izolowanego przewodu wynosi 60cm (zgodnie z SIWZ); Dodatkowym atutem naszej oferty jest dowolny wybór sposobu fiskacji w trakcie trwania kontraktu, ponieważ Zamawiający ma do wyboru kształt :
KOTWICY, PROSTY, ZIG-ZAG, PĘTELKA, HACZYK. Każda opcja fiksacji dostępna jest w dwóch kolorach do wyboru: białym i niebieskim;

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

 Pytanie nr 8
Dot. Pakietu nr 3
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wycinaka do aorty w rozmiarze 3.5 mm w miejsce wymaganego 3.6 mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

 Pytanie nr 9
Dot. Pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny:
Przyrząd do treningu oddechu:
trzykomorowy
do ćwiczenia wdechu
zakresy: 600 [ml/s], 900 [ml/s], 1200 [ml/s]
wartości zakresów pracy naniesione na poszczególne komory
trzy kolorowe kuleczki umożliwiające wizualizację ćwiczenia
podstawa o kształcie elipsy o wymiarach max. 14 x 7 [cm]
wysokość przyrządu 13-15[cm]
rurka wraz z ustnikiem o dł. 25-28 [cm]
uchwyt do zaparkowania rurki z ustnikiem zapobiegający zabrudzeniu ustnika między ćwiczeniami
filtr piankowy zapobiegający wpadaniu ciał obcych do przyrządu
materiały: LDPE (niskiej gęstości polietylen), HDPE (wysokiej gęstości polietylen),
PS (polistyren), ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
naklejka na podstawie umożliwiająca napisanie danych identyfikacyjnych pacjenta
zapakowany indywidualnie przez producenta w folię i zewnętrzny indywidualny kartonik

Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowany przyrząd.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
 Pytanie nr 10
Dot. Pakietu nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do treningu oddechowego, układ trzech kulek w trzech komorach, o pojemności 600, 900, 1200 ml, unoszonych kolejno w czasie głębokiego wdechu u pacjenta ,
o wysokości każdej z komór wynoszącej 11 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.