Nr sprawy EZaop/86/2018				                     Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Zakres czynności serwisowych i akcesoriów (opis przedmiotu zamówienia)

I. Przegląd techniczny dotyczy następujących respiratorów:

- EVITA 2 DURA-ARPH-0184- 1 szt

- EVITA 2 DURA-ARPH-0185- 1 szt

- EVITA 2 DURA-ARPJ-0031- 1 szt

- EVITA 2 DURA-ARPK-0189- 1 szt

- SAVINA-ASBH-0074 – 1 szt

- SAVINA-ASBH-0075 – 1 szt

- SAVINA-ASBH-0076 – 1 szt

- SAVINA-ASBH-0077 – 1 szt

- SAVINA-ASBH-0078 – 1 szt

- SAVINA-ASBH-0079 – 1 szt

- SAVINA-ASBH-0080 – 1 szt

- SAVINA-ASBH-0081 – 1 szt

- SAVINA 300-ASCB-0054 – 1 szt

| ZAKRES CZYNNOŚCI | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE |
| --- | --- |
| Dla respiratorów SAVINA/SAVINA 300: |  |
| -wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego |  |
| -wymiana podzespołów zgodnie z instrukcją serwisową producenta |  |
| -sprawdzenie poprawności działania czujników za pomocą oprogramowania serwisowego ServiceConnect |  |
| -kalibracja czujników ciśnienia za pomocą oprogramowania serwisowego ServiceConnect |  |
| -ustawienie offsetowych wartości dla czujników ciśnienia |  |
| - kalibracja zaworu V4 |  |
| -sprawdzenie poprawności funkcjonowania alarmów czujników: ciśnienia, tlenu oraz przepływu |  |
| -test szczelności bloku wdechowego i wydechowego |  |
| -test funkcjonalny klawiatury za pomocą oprogramowania serwisowego ServiceConnect |  |
| -test funkcjonalny turbiny za pomocą oprogramowania serwisowego ServiceConnect |  |
| - test funkcjonalny zaworów bezpieczeństwa D1, D2 oraz V8/V9 |  |
| -test funkcjonalny zasilania awaryjnego - |  |
| -test funkcjonalny zasilacza |  |
| -test funkcjonalny pracy respiratora za pomocą urządzenia kontrolnego typu SAMOS . |  |
| Dla respiratorów EVITA 2 DURA: |  |
| -wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego |  |
| -wymiana podzespołów zgodnie z instrukcją serwisową producenta |  |
| - sprawdzenie poprawności działania czujników za pomocą oprogramowania serwisowego ServiceConnect |  |
| - sprawdzenie poprawności działania czujników za pomocą oprogramowania serwisowego ServiceConnect |  |
| -sprawdzenie poprawności funkcjonowania alarmów czujników: ciśnienia, tlenu oraz przepływu |  |
| -test funkcjonalny zaworów PEEP/PIP; D5.1; D3.2; Y3.1 oraz D3.3 |  |
| -test funkcjonalny reduktorów ciśnienia DR1.2 oraz DR1.1 |  |
| -test funkcjonalny klawiatury za pomocą oprogramowania serwisowego ServiceConnect |  |
| -test funkcjonalny klawiatury za pomocą oprogramowania serwisowego ServiceConnect |  |
| - test funkcjonalny zasilacza |  |
| -test funkcjonalny pracy respiratora za pomocą urządzenia kontrolnego typu SAMOS |  |
| -test szczelności bloku wdechowego i wydechowego |  |

| WYMIANA MATERIAŁÓW SERWISOWYCH | Potwierdzenie spełnienia warunków TAK/NIE |
| --- | --- |
| Dla respiratorów SAVINA: ASBH-0074,ASBH-0075, ASBH-0076, ASBH-0077, ASBH-0078, ASBH-0079, ASBH-0080, ASBH-0081: |  |
| -zestaw dwuletni zawierający: zestaw filtrów przeciwpyłowych , filtr bakteryjny turbiny,membrana wielorazowej zastawki wydechowej, akumulatory wewnętrzne, turbina wentylatora. |  |
| Dla respiratora Savina 300 sn: ASCB-0054: |  |
| -zestaw serwisowy roczny zawierający: zestaw filtrów przeciwpyłowych, filtr bakteryjny turbiny, membrana wielorazowej zastawki wydechowej. |  |
| Dla respiratorów Evita 2 dura sn: ARPH-0184; ARPH-0185; ARPJ-0031; ARPK-0189 |  |
| - zestaw filtrów pyłowych. |  |

- Gwarancja na turbinę wentylatora do respiratorów SAVINA- 8 lat.

- Gwarancja na pozostałe materiały serwisowe oprócz filtrów przeciwpyłowych -12 miesięcy od daty zamontowania.

…....….......................................

Podpis Osoby Prawomocnej