## Kalkulacja cenowa pakietów
lp | NAZWA PAKIETU | Ilości | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
1 | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym (sirolimus lub jego pochodne ) | 400
2 | Zestaw do PCI w typowej codziennej praktyce | xxxxxxxxxxxxxxx
a | Stenty wieńcowe stalowe/kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 400
b | Cewnik balonowy niskoprofilowy | 1000
c | Prowadniki angioplastyczne do udrożnień naczyń | 800
d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów | 1000
e | Prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych | 1000
RAZEM:
3 | Zestaw do angioplastyki do użycia w przypadkach nagłych | xxxxxxxxxxxxxxx
a | Stent wieńcowy platynowo- chromowy pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 400
b | Cewnik balonowy | 800
c | Prowadnik angioplastyczny | 800
d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów | 800
RAZEM:
4 | Zestaw do leczenia bifurkacji | xxxxxxxxxxxxxxx
a | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym i o krótkim DAPT | 400
b | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do tętnic wieńcowych o dużej średnicy | 200
c | Cewnik balonowy | 800
d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów | 800
RAZEM:
5 | Zestaw do przewlekłych okluzji | xxxxxxxxxxxxxxx
a | Prowadniki angioplastyczne do przewlekłych okluzji i bardzo trudnych udrożnień naczyń | 1000
b | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy uwalniający lek bez udziału polimeru | 200
c | Torquer | 300
d | Specjalny cewnik balonowy do CTO | 100
e | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu "NC" ze specjalnym inflatorem | 100
f | Prowadnik do kolaterali | 100
RAZEM:
6 | Zestaw do wyjątkowo trudnych sytuacji i forsowania bardzo ciasnych i zwapniałych zmian | xxxxxxxxxxxxxxx
a | Cewnik balonowy | 800
b | prowadnik angioplastyczny | 500
c | cewnik prowadzący do PCI | 400
d | Cewnik balonowy typu " NC " do pre i postdylatacji | 400
e | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy | 400
RAZEM:
7 | Zestaw do restenozy | xxxxxxxxxxxxxxx
a | stent wieńcowy uwalniający lek antyproliferacyjny | 400
b | Cewnik balonowy do restenozy w stencie | 120
RAZEM:
8 | Stent wieńcowy samorozprężalny pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym | 100
9 | Stentgraft wieńcowy na balonie | 8
10 | Mikrocewnik do tętnic wieńcowych | 80
11 | Mikrocewnik dwukanałowy | 30
12 | Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym. | 80
13 | Cewnik balonowy do modyfikacji blaszki | 100
14 | Cewnik prowadzący do PCI 5F - 7F | 4000
15 | Cewnik do trombektomii 6F i 7F | 500
16 | Koszulki wprowadzające do tętnic zmiażdżycowanych, wielokrotnie nakłuwanych, ze zrostami - krótkie i długie, 5F,6F,7F. | 3000
17 | Koszulki wprowadzające - zbrojone 6F-8F o dł. 12+/- 2 cm - 8 szt, 24 +/- 3cm - 42 szt., 40+/-5cm - 150 szt. | 200
18 | Zestawy wprowadzające transradialne oraz cewniki prowdzace bezkoszulkowe. | xxxxxxxxxxxxxxx
a | Zestawy wprowadzające transradialne | 4000
b | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe | 300
RAZEM
19 | Cewnik diagnostyczny 5F i 6F | 10000
20 | Zestaw cewników diagnostycznych 6F - komplety | 200
21 | Prowadnik diagnostyczny | 600
22 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny | 500
23 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem | 3500
24 | Y - connector pojedynczy | 4000
25 | Y - connector podwójny | 2000
26 | Torquer | 3500
27 | Manifofd dwukranowy | 500
28 | Przedłużenia z kranikiem | 1000
29 | Przedłużenia do pomp infuzyjnych | 15000
30 | Strzykawka z gumowym tłokiem 10 mm i 20 ml | xxxxxxxxxxxxxxx
a | 10 ml | 1000
b | 20 ml | 1000
RAZEM
31 | drut typu "gęsia szyja" - mikropętla | 10
32 | Zestaw do kontrolowanego ucisku tętnicy udowej po jej nakłuciu | xxxxxxxxxxxxxxx
a | Ramię do mocowania kopułki uciskowej | 8
b | Adapter | 4
c | Kopułka uciskowa | 150
d | Pompka ręczna z manometrem | 15
RAZEM
33 | Balony do kontrapulsacji | 220
34 | Przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi do:1) Cardio Lab III, 2) PHILIPS Haemo Sphere Compact MCV 6831, 3) pompy do kontrapulsacji Datascope | xxxxxxxxxxxxxxx
a | Przetwornik ciśnień do:1) Cardio Lab III, 2) PHILIPS Haemo Sphere Compact MCV 6831, 3) pompy do kontrapulsacji Datascope, 4) wzmacniacza Clearsign /BARD/ | 500
b | Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem CARDIO LAB III | 5
c | Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem PHILIPS Haemo Sphere Compact MCV 6831 | 5
d | Przewód łączący przetwornik ciśnień z pompą kontrapulsacyjną DATASCOPE | 10
e | Przewód łączący przetwornik ciśnień ze wzmacniaczem Clearsign /BARD/ | 5
RAZEM
35 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki | 4000
36 | System do protekcji dystalnej naczyń | 60
37 | Igła angiograficzna | 100
38 | Płytki do pomiaru ACT | 5000
39 | Urządzenia wspomagające dostarczenie sprzętu do PCI do tętnicy wieńcowej | 50
40 | Prowadnik diagnostyczny do FFR i Sondy do ultrasonografii wewnatrzwieńcowej | xxxxxxxxxxxxxxx
a | Prowadnik diagnostyczny do FFR | 600
b | Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej | 600
c | Użyczenie systemu do ultrasonografii wewnatrznaczyniowej | 2 lata | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RAZEM
41 | Cewnik do odsysania skrzeplin z trudno dostępnych krętych i dystalnych odcinków naczyń | 200

## Formularz asortymentowo-cenowy
k | ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE* | Przyznane punkty
1 | Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym ( sirolimus lub jego pochodne)
| nazwa produktu | 400 | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Paltforma ze stopu kobaltowo-chromowego |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale wymaganych średnic |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach | 3 mies.-1p., >3 mies-0p.
| wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | ≥0,042-0p., ≤0,041-1p.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany-preferowana wyższa |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | ≤3,25-0p.,3,26 - 3,30 -1p., ≥3,31-2p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | <3,5-0p., 3,5-4,0-1p., >4,0-2p.
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 32 mm, |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów o długości powyzej 32 mm |  | podać długości powyżej 32 mm | <33 mm-0p., 33-40mm-1p,>40-2p.
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| oferowanie stentów o średnicy 2,25 mm |  | tak/ nie | nie-0p., tak-1p.
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-26 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
2 | Zestaw do PCI w typowej codziennej praktyce
2a | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 400 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| kobaltowo-chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym - syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale średnic 2,0 - 4,0mm |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach | 1 m.- 2p; 1 - 2m.- 1p; ≥3 m- 0p
| Wymagana łatwość doprowadzenia stentu do miejsca implantacji, szczególnie przez kręte odcinki naczyń |  | tak, ocena jakości w pracowni | od 0 do 6 p.
| wymagane minimalne RBP 18 bar. |  | tak
| wymagany profil stentu ≤ 0,042" przy średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0mm - preferowany niższy |  | podać w " | >0,40"-0p., 0,40-0,39"-1p, ≤0,38"-2p.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | <3,30-0p.,3,30-3,35-1p., ≥3,36-2p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | ≤3,50-0p., 3,51-3,80 -1p., >3,80-2p..
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena jakości w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 p
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 28 mm dla stentów o średnicy 2,5mm do 4,0mm |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| wymagane oferowanie długości stentu ≥ 46 mm |  | tak
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-24 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
2b | Cewnik balonowy niskoprofilowy
| nazwa produktu | 1000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagany profil balonu ≤ 0.022’’ przy średnicy 3,0 mm |  | tak
| profil balonu o średnicy 3,0 mm |  | tak, podać w " | 0,022"-0p., ≤ 0,021"-1p.
| Wymagane minimalne ciśnienie RBP 14 bar dla balonów o śrenicy 2,0-4,0 mm |  | tak
| Ciśnienie RBP |  | tak, podać w bar | 14 - 0p., >14 - 1p.
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| Udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia naczyń techniką "kissing baloon" dla balonów o średnicy do 3,5 mm przy użyciu cewnika prowadzącego 6F |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.25 mm do 5,0 mm odstępach co 0,25 mm dla średnic 2,0 do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt
| oferowanie c. balonowego o średnicy <1,5 mm |  | tak/nie | tak - 1 p., nie - 0p. -
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 6 do 20 mm z odstępami maksymalnymi do 5 mm w przedziale dla średnicy od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać długości
| Oferowanie c. balonowego OTW |  | nie-0p., tak-2p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 2,5 x 20 mm - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
2c | Prowadniki angioplastyczne do udrożnień naczyń
| nazwa produktu | 800 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| wymagana konstrukcja, umożliwiająca dobrą manewrowalność i przechodzenie przez zwłókniałe i/lub zwapniałe okluzje tętnic wieńcowych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| wymagane minimum trzy różne rodziny/grupy prowadników, dedykowanych do udrażniania naczyń |  | tak, podac ilość rodzin/grup prowadników i ich nazwy
| wymagane minimum trzy stopnie sztywności końcówki prowadników dla każdej z trzech rodzin/grup prowadników |  | tak, podać
| wymagane minimum dwa stopnie podparcia (supportu) wśród oferowanych prowadników |  | tak, podać
| wymagane minimum dwa rodzaje pokrycia koncówek wśród oferowanych prowadników |  | tak, podać
| wymagana możliwość przedłużenia prowadników za pomoca adaptera |  | tak,podać
| prowadnik dobrze widoczny w skopii |  | tak
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| oferowanie prowadnika z taperowanym tipem o średnicy ≤ 0,012" |  | tak
| dostępne prowadniki o minimum 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki) |  | tak
| wymagane dwie długości prowadników- 180 +/- 10 cm i 300 +/- 10 cm, |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu 6 szt. prowadników w tym: 3 o lekkim stopniu "supportu" i miękkiej końcówce oraz 3 o średnim stopniu "supportu" i średnim stopniu sztywności końcówki
2d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów
| nazwa produktu | 1000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagane minimalne RBP 18 bar dla wszystkich średnic. |  | tak
| Maksymalne RBP |  | podać w barach | 18-0p., >18-2p.
| profil przejścia (crossing profile) 0,028 " dla balonika o średnicy 3.0 mm |  | tak | 0,028"- 0p; ≤ 0,027"- 1p
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  | tak
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 8,0 do 20 mm, dla wszystkich średnic, z maksymalnymi odstępami do 5 mm |  | tak podać długości
| dostępność długości- 6mm i 25 mm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. Balonów 3,0 x 8,0 do15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
2e | Prowadnik angioplastyczny do naczyń krętych
| nazwa produktu | 1000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| wymagane dwie długości prowadnika:180 +/- 10 cm i 300 +/- 10 cm |  | tak
| maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane minimum 3 stopnie podparcia-"supportu" oferowanych prowadników / light, medium i extra support/, dające delikatne, średnie i mocne podparcie |  | tak podać
| dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| wymagane dwa rodzaje substancji pokrywające dystalny odcinek prowadnika |  | tak
| wymagana możliwość przedłużenia prowadnika za pomoca adaptera |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. Prowadników min.dł.180 cm z końcówką miękką: po 2 szt z delikatnym i średnim stopniem podparcia; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
3 | Zestaw do angioplastyki do użycia w przypadkach nagłych
3a | Stent wieńcowy platynowo- chromowy pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 400 | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Paltforma ze stopu platynowo- chromowego |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale wymaganych średnic |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach | 3 mies.-1p., >3 mies-0p.
| wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | ≥0,042-0p., ≤0,041-1p.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany-preferowana wyższa |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | ≤3,25-0p.,3,26 - 3,30 -1p., ≥3,31-2p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | <3,5-0p., 3,5-4,0-1p., >4,0-2p.
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 32 mm, |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów o długości powyzej 32 mm |  | podać długości powyżej 32 mm | <33 mm-0p., 33-35mm-1p.,>36mm-2p
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| oferowanie stentów o średnicy 2,25 mm |  | tak/ nie | nie-0p., tak-1p.
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-26 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
3b | Cewnik balonowy
| nazwa produktu | 800 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| profil balonu o średnicy 2,5 mm |  | tak, podać w " | >0,03"-0p, ≤0,03"-1p.
| przyrost średnicy balonu przy inflacji ciśnieniem RBP dla balonu o średnicy nominalnej 2,5 mm |  | podać w mm | <0,28-0p, 0,28-0,32-1p., ≥0,32-2p.
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2,0 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,5 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0do 6 pkt
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,5 mm o odstępach co 0,25 mm dla balonów w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| oferowanie c. balonowego o średnicy ≥ 5,o mm |  | tak/nie | nie-0p., tak: 5,0-1p., >5,0-2p
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 9 do 20 mm z maksymalnymi odstępami do 5 mm w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm |  | tak, podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 2,5 x 20 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
3c | Prowadnik angioplastyczny
| nazwa produktu | 800 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| wymagana minimalna długość prowadnika 175 cm |  | tak
| maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie podparcia oferowanych prowadników |  | tak, podać nazwy prowadników i stopień podparcia
| wymagane minimum 2 stopnie sztywności końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać nazwy prowadników i stopień sztywności końcóki prowadników
| ilość stopni sztywności końcówki wśród oferowanych prowadników |  | 3-0p, 4-1p, ³5-2p
| wymagane minimum 2 rodzaje pokrycia końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać nazwę prowadników i rodzaj pokrycia
| dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| oferowanie prowadnika z końcówką nitinolową |  | tak/nie | tak- 1p nie-0p
| wymagana możliwość przedłużenia prowadników za pomoca adaptera |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. Prowadników z końcówką miękką: w tym 2 szt. o lekkim i 2 szt. o średnim stopniu podparcia ; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
3d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów
| nazwa produktu | 800 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagane minimalne RBP 18 bar dla wszystkich średnic. |  | tak
| Maksymalne RBP |  | podać w barach | 18-0p., >18-2p.
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  | tak
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 5,0 mm |  | tak, podać średnice
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0do 6 pkt
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 6,0 do 30 mm |  | tak podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. Balonów 3,0 x 8,0 do15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
4 | Zestaw do leczenia bifurkacji
4a | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym i o krótkim DAPT
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy | 400 | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| stent kobaltowo-chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu ≤1.0 mm |  | tak, podać w mm | 0,9mm-1p, 0,8mm-2p.
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale średnic 2,25 - 4,0mm |  | tak
| Wymagany, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi i potwierdzone w ulotce |  | tak, podać zalecany czas, tak, wymienić badania kliniczne
| Wymagana łatwość doprowadzenia stentu do miejsca implantacji, szczególnie przez kręte odcinki naczyń |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 p
| wymagane minimalne RBP 15 bar. |  | tak
| ilość platform stentu, maksymalne dopuszczalne rozszerzenie średnic platform |  | podać, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6p
| wymagany profil stentu ≤ 0,042" przy średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | 0,42"-0p., ≤0,41-1p.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | <3,30-0p.,3,30-3,35-1p., ≥3,36-3,39-2p. ≥3,40-3p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | 3,51-3,75 -0p., 3,76-4,25-1p., 4,26 - 4,5b- 2p; ≥4,51-3p.
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | tak
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 10 mm do 38 mm |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-24 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
4b | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym do tętnic wieńcowych o dużej średnicy
| nazwa produktu |  | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy | 200 | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| stent kobaltowo-chromowy |  | tak
| obecność dotkowego elementu w konstrukcji poprawiającego widoczność - rdzeń platynowo- irydowy |  | tak
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| Wymagany, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi i potwierdzone w ulotce |  | tak
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu≤1.0 mm |  | tak, podać w mm | 0,9mm-1p, 0,8mm-2p.
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale średnic 2,25 - 4,0mm |  | tak
| Wymagany, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak, podać zalecany czas, tak, wymienić badania kliniczne
| Wymagana łatwość doprowadzenia stentu do miejsca implantacji, szczególnie przez kręte odcinki naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0- do 6 pkt.
| wymagane minimalne RBP 18 bar. |  | tak
| RBP dla stentów o średnicach 4,5 mm i wyższych 16 bar |  | tak
| wymagany profil stentu≤ 0,042" przy średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | 0,042"-0p.,≤0,041-1p.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | <3,30-0p.,3,30-3,35-1p.,≥3,36-3,39-2p. ≥3,40-3p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | ≤3,50-0p., 3,51-4,0-1p., 4,1-4,25-2p.,4,26-4,7--3,≥4,71- 4p.
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0- do 6 pkt.
| minimalny wymagany przedział długości stentów od9 mm do 36mm dla wszystkich srednic stentów |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| Wymagane średnice stentów 4,5 mm i 5,0 mm |  | tak
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznymokresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-24 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
4c | Cewnik balonowy
| nazwa produktu | 800 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| profil balonu o średnicy 2,5 mm |  | tak, podać w " | >0,028"-0p, ≤0,027"-1p.
| przyrost średnicy balonu przy inflacji ciśnieniem RBP dla balonu o średnicy nominalnej 2,5 mm |  | podać w mm | <0,28-0p, 0,28-0,32-1p., ≥0,32-2p.
| ciśnienie RBP 14 atm |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu < 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2,0 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,5 F dla c. balonowego o śr. 2,5 mm |  | tak
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0do 6 pkt
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.5 mm do 4,0 mm o odstępach co 0,25 mm dla balonów w przedziale średnic od 2,0 do 4,0 mm. |  | tak, podać średnice
| oferowanie c. balonowego o średnicy ≥ 5,o mm |  | tak/nie | nie-0p., tak: 5,0-1p., >5,0-2p
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 6 do 30 mm w tym długość 10 mm |  | tak, podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena jakościowa nastąpi w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów 2,5 x 20 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu.
4d | Cewnik balonowy typu "NC" do doprężania stentów
| nazwa produktu | 800 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagane minimalne RBP 18 bar dla wszystkich średnic. |  | tak, podać w barach | 18-0p., >18-2p.
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  | tak
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 6,0 do 20 mm, dla wszystkich średnic, z maksymalnymi odstępami do 5 mm |  | tak podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. Balonów 3,0 x 8,0 do15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
5 | Zestaw do przewlekłych okluzji
5a | Prowadniki angioplastyczne do przewlekłych okluzji i bardzo trudnych udrożnień naczyń
| nazwa produktu | 1000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| wymagana konstrukcja, umożliwiająca dobrą manewrowalność i przechodzenie przez zwłókniałe i/lub zwapniałe okluzje tętnic wieńcowych i wybór końcówek |  | tak, ocena w pracowni n apodstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| wymagane minimum piętnaście rodzajów prowadników ( od bardzo miękkich do twardych ) |  | tak
| Prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu ( brak łączeń ) |  | tak
| Dostępne prowadniki specjalne do rekanalizacji przewlekle zamkniętych naczyń |  | tak
| Dostępny tip taperowany 0,009'' |  | tak
| Markery do oceny długości i odległości zmian |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| wymagana możliwość przedłużenia prowadników za pomoca adaptera ( do 3 m ) |  | tak
| prowadnik dobrze widoczny w skopii |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| Dosępne prowadniki z pokryciem hydrofilnym i hydrofobowym |  | tak
| długość prowadników-minimum. 180 cm i dostępny prowadnik o długości 300 cm |  | tak
| Dostępne prowadniki do przewlekłych udrożniem dedykowane do techniki " wiercenie " i : stukania ". |  | zakres oceny jakości od 0 do 5 p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu 6 szt. prowadników w tym: 3 o lekkim stopniu "supportu" i miękkiej końcówce oraz 3 o średnim stopniu "supportu" i średnim stopniu sztywności końcówki - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
5b | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy uwalniający lek bez udziału polimeru
| nazwa produktu | 200 | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| Paltforma ze stopu kobaltowo-chromowego |  | tak
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale wymaganych średnic |  | tak
| System uwalniania leku antyproliferacyjnego syrolimus ( lub podobny ) bez udziału polimeru np. kanalików w przęsłach, zagłębięń itp. |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu - |  | podać w miesiącach | ≤1 mies. - 2p.,>1- 3 mies.-1p., >3 mies-0p.
| Przęsła stentu pokryte substancją zapobiegającą wykrzepianiu i prześpieszającą endotelizację |  | tak
| wymagane minimalne RBP18bar. |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | ≥0,042-0p., 0,041- 0,40-1p.,≤0,39''- 2 p.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany-preferowana wyższa |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | ≤3,25-0p.,3,26 - 3,30 -1p., ≥3,31-2p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | <3,5-0p., 3,5-4,0-1p., >4,0-2p.
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu oraz konstrukcja zapobiegająca efektowi " dog bone " |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| minimalny wymagany przedział długości stentów od9,0mm do32mm, |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów o długości powyzej 38 mm |  | tak, podać długości powyżej 38 mm | 38 mm-0p.,≥38-1p,
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| oferowanie średnicy 4,5 mm |  | tak | nie- 0 p. tak- 1 p.
| oferowanie stentów o średnicy 2,25 mm |  | tak/ nie | nie-0p., tak-1p.
| oferowanie dodatkowych znaczników na końcach stentu |  | tak | nie- 0 p. tak- 1 p.
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-26 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
5c | Torquer
| nazwa produktu | 300 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| światło wewnętrzne dla prowadnika min.0,009" max 0,022" |  | tak
| silne mocowanie na prowadniku pozwalające na pełną manewrowalność prowadnikiem |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 2 pkt.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt.; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
5d | Specjalny cewnik balonowy do CTO
| nazwa produktu | 100 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| profil wejścia |  | podać | ≥0,017"- 0p; ≤ 0,016"- 2p
| minimalny profil przejścia 0,02" |  | podać | 0.02"- 0p; <0,02"- 2p
| RBP 22 bar |  | tak | 22- 0p; ≥ 23 - 2p
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| marker umieszczony proksymalnie |  | tak
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F |  | tak
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt
| wymagana średnica 1,0mm przy RBP |  | tak
| wymagane dwie lub więcej długości balonu |  | tak podać długości | 2- 0p; ≥ 3- 1p
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. balonów co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
5e | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy typu "NC" ze specjalnym inflatorem
| nazwa produktu | 100 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| profil wejścia |  | podać | ≥0,017"- 0p; ≤ 0,016"- 2p
| profil przejścia dla balonu o średnicy 2,0 mm |  | podać | 0.03"- 0p; 0,03"- 0,029- 1p; ≤0,028"- 2p
| RBP 3422 bar |  | tak | 34- 0p; ≥ 35 - 2p
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| marker umieszczony proksymalnie |  | tak
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 135 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F |  | tak
| wymagane średnice od 1,5mm do 4,5mm z przedziałem co 5 mm |  | tak
| wymagane trzy lub więcej długości balonu |  | tak podać długości | 3- 0p; ≥ 4- 1p
| inflator z możliwością osiągnięia 40 mmHg |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0,1,2,3,4,5 p
5f | Prowadnik do kolaterali
| nazwa produktu | 100 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| wymagana konstrukcja, umożliwiająca dobrą manewrowalność i przechodzenie przez bardzo ciasne i kręte zmiany oraz do dostępu retrograde ( przechodzenie przez kolaterale ) |  | zakres oceny jakości od 0 do 5 p.
| Końcówka dystalne upleciona z co najmniej 18 drutów aby zapewnić wysoką odporność i manewrowalność oraz czucie prowadnika |  | tak
| końcówka cieniująca 3 cm i kształt pre- shape 1 mm |  | tak
| Prowadniki z rdzeniem wykonanym z jednego kawałka drutu ( brak łączeń ) |  | tak
| prowadnik dobrze widoczny w skopii |  | ocena w pracowni na podstwie próbek | od 0 do 5 pkt.
| średnica max. 0.014” na całej długości prowadnika |  | tak
| Dosępne prowadniki z pokryciem hydrofilnym |  | tak
| długość prowadników-minimum. 190 cm i dostępny prowadnik o długości 300 cm |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. prowadnika co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
6 | Zestaw do wyjątkowo trudnych sytuacji i forsowania bardzo ciasnych i zwapniałych zmian
6a | Cewnik balonowy
| nazwa produktu | 800 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| oferowanie balonów typu RX i OTW z możliwością oferowania drugiego balonu o uzupełniających się właściwościach |  | tak
| Minimalne wymagane RBP 12 bar dla balonów ośrednicy do 3,0 mm |  | tak
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 145 cm, |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,017" |  | tak
| shaft proksymalny≤2,0 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50mm |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,5 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50 mm |  | tak
| shasft dystalny≤2,4 Fdla cewnika balonowego o średnicy poniżej 2,0 mm |  | tak
| wymagana udokumentowana w katalogu/instrukcji możliwość wykonania poszerzenia rozwidlenia naczynia techniką "kissing baloon" przy użyciu cewnika prowadzącego 6 F, dla balonów o średnicy do 3,0 mm. |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 1.25 mm do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| wymagany przedział długości balonu 10 - 40 mm |  | tak
| Konstrukcja zapewniające skuteczne i bezpieczne forsowanie bardzo ciasnych zmian |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. c. balonowego: 3,0x20 mm i 1 szt. o śr. 1,25 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
6b | prowadnik angioplastyczny
| nazwa produktu | 500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| maksymalna średnica 0,014” na całej długości prowadnika |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie podparcia-"supportu" oferowanych prowadników podparcia |  | tak podać
| wymagane minimum 3 stopnie sztywności końcówki oferowanych prowadników |  | tak, podać
| dobra manewrowalność i łatwość wprowadzania prowadnika do krętych naczyń wieńcowych oraz do gałęzi bocznych |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt
| oferowanie prowadników do CTO |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt
| oferowanie prowadnika z końcówką nitinolową oraz prowadnika wykonane z jednego kawała drutu |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. Prowadników: 2 z końcówką miękką oraz 2 z końcówką b. miękką i o lekkim lub średnim stopniu podparcia ; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
6c | cewnik prowadzący do PCI
| nazwa produktu | 400 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| odporny na złąmania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak
| atraumatyczna końcówka |  | tak, opisac
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana średnica wewnętrzna cewnika, na całej długości, niezależnie od krzywizny dla 6F≥0,071" |  | tak
| Zestaw do zastosowania techniki " 5 w 6 " z zastawką |  | tak
| Przynajmniej trzy krzywizny dedykowane dla dostępu promieniowego |  | tak
| cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wiencowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. cewnika:1- JL4,0 6F, 1- JR 4,0 6F, 2- dla dostępu promieniowego, 1- dla techniki "5 w 6 "; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
6d | Cewnik balonowy typu " NC " do pre i postdylatacji
| nazwa produktu | 400 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagane minimalne RBP 22 atm dla średnic 2,0-4,0mm |  | tak
| materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia nadający się do doprężania stentów |  | tak, opisać
| cewnik balonowy odługości użytkowej min. 145 cm, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F do średnicy 4,0 mm |  | tak
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt
| wymagany przedział średnic od 2,0 do 5,0 mm, co 0,25mm dla średnic do 4,0 mm |  | tak, podać średnice
| wymagany przedział długości balonu od 6 do 30 mm |  | tak podać długości
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. Balonów 3,0 x 8,0 do15 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
6e | Stent wieńcowy kobaltowo- chromowy
| nazwa produktu | 400 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| stent kobaltowo-chromowy |  | tak
| Stenty pokrywane abluminalnie polimerem biodegradowalnym uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym syrolimus lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentu ≤1.0 mm |  | tak, podać w mm | 0,9mm-1p, 0,8mm-2p.
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale średnic 2,25 - 4,0mm |  | tak
| możliwy, minimalny czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi /DAPT/ - 1 miesiąc od wszczepienia stentu - udokumentowany badaniami klinicznymi |  | tak, podać zalecany czas, tak, wymienić badania kliniczne
| Wymagana łatwość doprowadzenia stentu do miejsca implantacji, szczególnie przez kręte odcinki naczyń |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| wymagane minimalne RBP 14 bar. |  | tak
| wymagany profil stentu ≤ 0,044" przy średnicy nominalnej 3,0 mm |  | tak
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | <3,30-0p.,3,30-3,35-1p., ≥3,36-3,39-2p. ≥3,40-3p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | ≤3,50-0p., 3,51-3,75 -1p., 3,76-4,0-2p., 4,01-4,25-3p., ≥4,26-4p..
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9 mm do 36 mm dla wszystkich srednic stentów |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,25 mm do 4,0 mm. |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| Niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe | 0,1,2 p
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-24 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
7 | Zestaw do restenozy
7a | stent wieńcowy uwalniający lek antyproliferacyjny
| nazwa produktu | 400 | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| Stenty pokrywane polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym -syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Paltforma stalowa lub ze stopu kobaltowo-chromowego |  | tak
| stent kompatybilny z cewnikiem 5 F w przedziale wymaganych średnic |  | tak
| wymagane minimalne RBP 14 bar. |  | tak
| Profil stentu dla stentu o śr. nominalnej 3,0 - preferowany niższy |  | podać w " | ≥0,042-0p., ≤0,041-1p.
| maksymalna osiągalna średnica stentu przy doprężaniu ciśnieniem RBP balonu na którym stent jest montowany-preferowana wyższa |  | podać w mm dla stentu o śr. nominalnej 3,0 mm | <3,30-0p., ≥3,30-1p.
| Maksymalna średnica do jakiej można doprężyć stent za pomocą dodatkowego cewnika balonowego, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentu - preferowana większa |  | podać w mm dla stentu o średnicy nominnalnej 3,0 mm | <3,5-0p., ≥3,5-1p.
| Wymagany standard równoczasowego i równomiernego rozprężania się stentu od jego części proksymalnej i dystalnej w kierunku środka stentu |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| minimalny wymagany przedział długości stentów od 9,0 mm do 32 mm, |  | tak, podać wszystkie możliwe wymiary
| oferowanie stentów o długości powyzej 32 mm |  | podać długości powyżej 32 mm | tak- 1p.
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4,0 mm |  | tak, podać
| oferowanie stentów o średnicy 2,25 mm |  | tak/ nie | nie-0p., tak-1p.
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana przez użytkownika w Prac. Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. szkieletu stentowego 3,0 x 18-26 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
7b | Cewnik balonowy do restenozy w stencie
| nazwa produktu | 120 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Wymagalne minimalne RBP 18 bar. |  | tak
| Maksymalne RBP |  | podać w barach | 18-0p., >18-20-1p., >20-2p.
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| budowa balonu ze specjalną budową-systemem / np..wypustki, kolce itp./ zapobiegającym ślizganiu się balonu przy rozprężaniu w stencie objętym restenozą |  | tak, opisać system-budowę
| profil balonu w stanie złożonym |  | podać w [ " ] dla balonu o śr. 2,5 mm | 0,028-0,026"-0p., ≤0,025-1p.
| shaft proksymalny ≤ 2F |  | tak
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0do 6 pkt
| shaft dystalny ≤ 2,7 F |  | tak
| minimalny wymagany przedział długości balonu od 10 mm do 15 mm dla średnic balonu w zakresie 2,5 - 3,5 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,5 mm do 4,0mm |  | tak, podać średnice
| ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale przedziale średnic |  | podać ilośc średnic i wymienić | 4-0p., ≥5-1p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0, 1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. balonu o średnicy 2,5 mm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
8 | Stent wieńcowy samorozprężalny pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym
| nazwa produktu | 100 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| Stenty pokrywany lekiem o działaniu antyproliferacyjnym paklitaxel / syrolimus, lub jego pochodne |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego
| Platforma nitinolowa - stent samorozprężalny |  | tak
| Stent kompatybilny z cewnikiem o średnicy max. 6F w zakresie wszystkich wymaganych srednic |  | tak
| minimalny zalecany czas leczenia dwoma lekami przeciwpłytkowymi po wszczepieniu stentu |  | podać w miesiącach
| Minimalny wymagany przedział średnic od 2,5 do 4,0 mm |  | tak, podać
| Wymagany minimalny przyrost średnicy o 0,5 mm w stosunku do średnicy nominalnej przy samorozprężaniu. |  | tak, podać
| Wymagany minimalny przedział długości od 18 do 25 mm |  | tak, podac
| oferowanie stentów o długości powyzej 25 mm |  | podać długości powyżej 25 mm | ≤25 mm-0p., 26-30mm-1p.,≥31mm-2p
| łatwość doprowadzania do zmiany |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0do 6 pkt
| Stent charakteryzujący się łatwym dostępem do bocznic |  | tak, opisać
| Wymagane: niski odsetek restenozy, bezpieczeństwo i skuteczność działania z minimum rocznym okresem obserwacji, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu 1 szt. stentu o średnicy 3,0 mm i długości 21+/-5mm oraz przeszkoleniu w zakresie techniki implantacji - co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
9 | Stentgraft wieńcowy na balonie
| nazwa produktu | 8 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| maksymalna dopuszczalna różnica długości balonu i stentgraftu 1,0 mm |  | tak
| stentgraft wieńcowy kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F |  | tak
| cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014" o min. dł. użytkowej 135 cm. |  | tak
| wymagana możliwość doprężenia stengraftu do średnicy o 0,5 mm większej dla stentgraftu o średnicy nominalnej 3,0 mm, przy użyciu dodatkowego balonu z zachowaniem właściwości strukturalnych i funkcjonalnych stentgraftu |  | podać maksymalną średnicę w mm dla stentgratu o średnicy nominalnej 3,0 mm | 3,5 - 0p., >3,5-1p.
| wymagany minimalny przedział długości stentgraftów 15 mm do 20 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| minimalny wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 4.5 mm |  | tak, podać możliwe wymiary
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
10 | mikrocewnik do tętnic wieńcowych
| nazwa produktu | 80 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014'' |  | tak
| szaft o średnicy proksymalnej min. 3,2 F i dystalnej 2,6 F |  | tak, podać | szaft dystalny: 2,6-2,0- 0p; ≤1,9-1p
| zbrojony splotem metalowym |  | tak
| miękka, atraumatyczna końcówka z profilem wejścia ≤ 1,8 F |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | Zakres oceny jakości od 0 p. do 5 p.
| odporność na zagięcia |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | Zakres oceny jakości od 0 p. do 5 p.
| dostępne dwie długości 130- 135 cm i 150 cm |  | tak
| dedykowany do przechodzenia poprzez gałezie przegrodowe w trakcie zabiegów rekanalizacji przewlekłych okluzji techniką retrograde |  | tak
ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu 1 szt. Przedmiotu zamówienia co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
11 | mikrocewnik dwukanałowy
| nazwa produktu | 30 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014'' |  | tak
| posiada taperowany szaft o średnicy proksymalnej min. 3,2 F F i dystalnej min. 2,5/ 3,3 F oraz tip o średnicy 1,5 F |  | tak
| dwa kanały wewnętrzne ( RX i OTW ) pokryte PTFE |  | tak
| widoczne w skopii wyjście portu OTW |  | tak
| podwójny rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej |  | tak
| długość od 140 cm +/- 5cm |  | tak
| posiada miękką, atraumatyczną, i taperowaną końcówkę |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 p.
ocena końcowa w pracowni po dostarczeniu 1 szt.przedmiotu zamówienia co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
12 | Cewnik balonowy pokryty lekiem o działaniu antyproliferacyjnym.
| nazwa produktu | 80 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| Cewniki balonowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym - paklitaksel, lub syrolimus, lub pochodne wyżej wymienionych - z załączeniem piśmiennictwa dokumentującego korzyści ze stosowania tego typu balonów. |  | tak, podać nazwę leku antyproliferacyjnego oraz załączyć piśmiennictwo
| Wymagane minimalne RBP 16 bar. |  | podać w barach | 16-0p., >16-1p.
| Rekomendowany czas i ciśnienie inflacji oraz zależna od tego dawka uwalnianego leku |  | podac zależność pomiędzy czasem i ciśnienim inflacji a dawką uwalnianego leku
| wymagany minimalny czas terapii lekami przeciwpłytkowymi po zastosowaniu balonu. |  | podać w miesiącach
| kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F. |  | tak
| długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| shaft proksymalny ≤ 2F |  | tak
| shaft dystalny ≤ 2,7 F |  | tak
| Wymagany minimalny przedział długosci balonow od 15 do 30 mm w odstepach maksymalnych co 5 mm |  | tak, podać długości
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,25 mm do 3,5mm |  | tak, podać średnice
| ilość oferowanych średnic w wymaganym przedziale przedziale średnic |  | podać ilośc średnic i wymienić | 4-0p., ≥5-1p.
| wymagane udokumentowanie bezpieczeństwa i skuteczności działania, potwierdzone publikacjami w literaturze fachowej. |  | tak, podać i dołączyć materiały naukowe
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0, 1
13 | Cewnik balonowy do modyfikacji blaszki
| nazwa produktu | 100 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Minimalne wymagane RBP 12 bar |  | tak
| minimalna długość użytkowa cewnika min. 135 cm, |  | tak
| profil końcówki atakującej balonu ≤ 0,020" |  | tak
| shaft proksymalny≤2,0 F, shaft dystalny≤2,8 F dla cewnika balonowego o średnicy 2,50mm |  | tak
| Wymagany przedział średnic balonu od 2,0 mm do 3,5 mm |  | tak, podać średnice
| wymagany trzy długości balonu |  | tak
| Konstrukcja zapewniające skuteczną modyfikację blaszki miażdżycowej - wyposażenie w aterotomy np. ostrza |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 1 szt. c. balonowego: 3,0x10 mm co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
14 | Cewnik prowadzący do PCI
| nazwa produktu | 4000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| odporny na złamania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| stantard cewniki w wymiarach 6F i 7F |  | tak
| dostępnie wymiary 8F i 9F |  | tak
| atraumatyczna końcówka |  | tak, opisac
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana średnica wewnętrzna cewnika, na całej długości, niezależnie od krzywizny dla 6F ≥ 0,071" |  | tak
| wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW ,b) 5 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW,c) cewniki do lewego i prawego pomostu aort.-wieńcowego, e) każdy rodzaj krzywizny musi posiadać pełną rozmiarówkę oraz powinien być dostępny bez jak i z otworem bocznym, f) każdy rodzaj krzywiżny i rozmiaru cewnika powinien być dostepny w wymiarze od 5F do 7F. |  | tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników według punktów a,b,c,d,e z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
| cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wiencowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt.cewnika - JL4,0 6F i 5 szt.cewnika JR 4,0 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
15 | Cewnik do trombektomii 6F i 7F
| nazwa produktu | 500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| wymagane minimum 2 średnice 6F i 7F |  | tak
| co najmniej jeden rozmiar cewnika posiada oplot stalowy na całej długości |  | tak
| posiadający jeden otwór umożliwiający aspirację skrzepliny z naczynia |  | tak
| Latwość przechodzenia do dystalnych segmentów naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak opisać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. cewnika do trombektomii; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
16 | Koszulki wprowadzające do tętnic zmiażdżycowanych, wielokrotnie nakłuwanych, ze zrostami - krótkie i długie, 5F,6F,7F.
| nazwa produktu | 3000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| koszulki krótkie odługości 12 +/- 1 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulki długie o długości 24 +/- 2 cm cm, 5F do 8F |  | tak, podać
| koszulka umożliwiająca zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 45° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym |  | tak
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez zrosty oraz zmiażdżycowane ściany tętnic |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i przez światło koszulki |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak
| koszulka odporna na złamania i zgięcia |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt. koszulek krótkich 6F i 2 sztuk koszulek długich 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
17 | Koszulki wprowadzające - zbrojone 6F-8F o dł. 12+/- 2 cm - 8 szt, 24 +/- 3cm - 42 szt., 40+/-5cm - 150 szt.
| nazwa produktu |  | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| posiadające zbrojenie zapobiegające złamaniu |  | tak, opisać
| atraumatyczna końcówka i atraumatyczne przejście pomiędzy poszerzaczem, a koszulką |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i światło koszulki |  | tak
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wielokrotnym wprowadzaniu cewnika |  | tak
| wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 12 +/- 2 cm o średnicach 6F - 8F | 8 | tak, podać długość w cm i średnicę w F
| wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 24 +/- 3 cm, o średnicach 6F - 8F | 42 | tak, podać długość w cm i średnicę w F
| wymagane zestawy wprowadzające o długościach koszulki 40 +/- 5 cm cm; o średnicach 6F - 8F | 150 | tak, podać długość w cm i średnicę w F
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. koszulek 7F i dł. 24 +/- 2 cm ; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
18 | Zestawy wprowadzające transradialne oraz cewniki prowdzace bezkoszulkowe.
18a | Zestawy wprowadzające transradialne
| nazwa produktu | 4000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| wymagany przedział długości koszulki 12 +/- 3 cm |  | tak
| Wymagana średnica koszulki 5F i 6F |  | tak
| posiadająca w komplecie prowadnik prosty oraz igłę do nakłucia |  | tak
| igła pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| wymagany prowadnik prosty o miękkiej końcówce /preferowana bardziej miękka/ |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| atraumatyczna końcówka rozszerzadła i atraumatyczna koszulka, dające łatwe przejście przez ściany tętnic |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory |  | tak
| pokrycie koszulki specjelną substancją zmniejszająca opory przy jej wprowadzaniau i usuwaniu |  | podać nazwę i rodzaj substancji | nie-0p. Tak-1 p.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. zestawów 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
18b | Cewniki prowadzące bezkoszulkowe
| nazwa produktu | 300 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| odporny na złąmania i zagięcia, zachowujący niezmienne światło na całej długości łącznie z końcówką |  | tak
| atraumatyczna końcówka |  | tak, opisac
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagane średnice cewnika, na całej długości, niezależnie od krzywizny 6,5 F |  | tak
| wymagane minimum: a) 3 rodzaje /krzywizn/ cewników do LTW ,b) 2 rodzajów /krzywizn/ cewników do PTW, każdy rodzaj krzywiżny i rozmiaru cewnika powinien być dostepny w wymiarze 6,5F . |  | tak, wyszczególnić wszystkie rodzaje cewników z załączeniem pełnego katalogu krzywizn i rozmiarów
| cewnik atraumatyczny łagodnie intubujący naczynie i nie stwarzający ryzyka dyssekcji naczynia. |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| cewnik powinien charakteryzować się pamięcią kształtu, szczególnie przy próbie wielokrotnego wprowadzania do ujścia t. wiencowej i przy długo trwającym zabiegu |  | tak
| Cewnik pokryty na zewnątrz substancją zmniejszającą tarcie przy przechodzeniu w świetle naczynia i redukującą wyzwalanie spazmu naczynia. |  | tak, podać rodzaj substancji
| cewnik posiadający zbrojenie stalowe |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. JL4,0 6,5F oraz 2 szt. JR 4,0 6,5F oraz po przedstawieniu instrukcji ich użycia co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
19 | Cewnik diagnostyczny 5F i 6F
| nazwa produktu | 10000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| długość standardowa cewników 100 cm ( poza pigtailem ), dostępnie długości 110 cm - dla minimum 2 krzywiz ( poza pigtailem ) i 125 cm dla minimum 4 krzywizn ( poza pigtailem ) |  | tak
| wymagane srednice cewnikow 5F i 6F |  | tak
| wymagany cewnik miękki |  | tak
| wymagany cewnik atraumatyczny - łagodnie intubujacy naczynie i nie stwrzajacy ryzyka dyssekcji naczynia |  | tak, ocena w pracowni na podstawie probek | od 0 do 4 pkt.
| wymagany cewnik zapewniający dobre manewrowanie i łagodny obrót |  | tak, ocena w pracowni na podstawie probek | od 0 do 4 pkt.
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana minimalna średnica wewnętrzna ≥ 0,056"dla cewnika 6F, na całej długości cewnika, niezależnie od krzywizny kształtu cewnika |  | tak
| cewniki odporne na złamania, zagięcia |  | tak, ocena w pracowni na podstawie probek | ocena od 0 do 6 p
| wymagany pełny wybór rozmiarów w zakresie następujących cewników: Judkins lewy i prawy, Amplatz lewy i prawy, Bypass lewy, prawy, Pigtail |  | tak, wymienić rozmiary w zakresie wymaganych krzywizn
| cewnik zbrojony |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0,1,2
ocena końcowa w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 7 szt. cewników diagnostycznych JL 4,0 6F i 7 sztuk JR4,0 6F; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
20 | Zestaw cewników diagnostycznych 6F - komplety
| nazwa produktu | 200 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| komplet zawierający cewnik diagnostyczny JR 4,0 do prawej oraz JL 4,0 do lewej tetnicy wieńcowej i cewnik "pig tail" do wentrykulografii |  | tak
| minimalna długość cewników 100 cm a pigtaila 110 cm |  | tak
| wymagany cewnik miękki |  | tak
| wymagany cewnik atraumatyczny - łagodnie intubujacy naczynie i nie stwrzajacy ryzyka dyssekcji naczynia |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 4 pkt.
| wymagany cewnik zapewniający dobre manewrowanie i łagodny obrót |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 4 pkt.
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak
| wymagana minimalna średnica wewnętrzna ≥ 0,056"dlacewnika 6F, na całej długości cewnika niezależnie od krzywizny kształtu cewnika |  | tak
| cewniki odporne na złamania, zagięcia |  | tak
| cewnik zbrojony |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 kompletów cewników diagnostycznych; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
21 | Prowadnik diagnostyczny
| nazwa produktu | 600 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| wymagane prowadniki o minum trzech długościach w tym minimalnej 150+/-10 cm, maksymalnej 250+/-10cm oraz długości pośredniej |  | tak, podać
| ciągłość materiału zapewniające bezpieczeństwo zabiegu |  | tak, opisac
| wymagany przedział średnic od 0,032” do 0,038’’ |  | tak
| pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie i zmniejszającą siłę potrzebną do wprowadzenia |  | tak, podać rodzaj substancji
| końcówka "J" miękka |  | tak
| końcówka prowadnika nie ulegająca deformacji przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak,ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| prowadnik sprężysty, którego korpus nie ulega zniekształceniu przy użyciu w czasie zabiegu |  | tak,ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. prowadników 0,032" i 2szt. 0,038" o minimalnej długości 145cm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
22 | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny
| nazwa produktu | 500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | -
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| wymagane dwie długości: 1- 150+/-10 cm, 2 - 250+/- 10cm |  | tak, podać
| prowadnik o jednolitej kostrukcji z pokryciem hydrofilnym bez oplotu |  | tak
| łatwo przechodzący przez kręte odcinki naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| wymagany przedział średnic od 0,018” do 0,038’’ |  | tak
| końcówka w kształcie „j” i „prosta” |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. 0,035" prowadników diagnostycznych długości min. 145 cm i 1 sztuki o długości powyżej 240 cm; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
23 | Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem
| nazwa produktu | 3500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| minimalna pojemność 20 ml |  | tak
| minimalne ciśnienie inflacji 22 atm. |  | tak
| strzykawka utrzymująca zadane ciśnienie w układzie przy wielokrotnych inflacjach cewnika balonowego |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| wymagana minimalna długość 25 cm wysokociśnieniowego, elastycznego drenu, łączącego koniec inflatora z adapterem/końcówką "typu męskiego" |  | tak
| wymagany standard: blokowanie i zwalnianie strzykawki inflatora następuje za pomocą pojedynczego przycisku znajdującego się na korpusie inflatora lub połączonego z korpusem inflatora a niepołączonego z tłokiem inflatora |  | tak
| wymagany standart : zwolnienie blokady inflatora następuje po naciśnięciu pojedynczego przycisku a blokada inflatora następuje samoistnie (t.j. automatycznie) po zwolnieniu pojedynczego przycisku |  | tak
| wymagany standard: pojedynczy przycisk zwalniający blokade strzykawki inflatora musi być połączony z korpusem inflatora natomiast nie może być połączony z tłokiem inflatora i/lub z pokrętłem służącym do generowania ciśnienia w inflatorze. |  | tak
| pewny mechanizm blokujący strzykawki |  | tak
| ergonomiczny kształt |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, z minimalną podziałką skali co jedną atm. |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. strzykawek; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
24 | Y - connector pojedynczy
| nazwa produktu | 4000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
| zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
| płynna i lekka regulacja wielkości otworu zastawki |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| wykonany z przeżroczystego materiału |  | tak
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. przedmiotu zamówienia; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
25 | Y - connector podwójny
| nazwa produktu | 2000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| średnica wewnętrzna zastawki minimum 9F |  | tak
| płynna i lekka regulacja wielkości otworów zastawek |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| zastawka w konektorze wysokociśnieniowa, zapewniająca dobrą szczelność układu |  | tak
| z ruchomą końcówką "męską" |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. przedmiotu zamówienia; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
26 | Torquer
| nazwa produktu | 3500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Torquer wykonany w całości z przeżroczystego materiału |  | tak
| światło wewnętrzne dla prowadnika min.0,009" max 0,022" |  | tak
| silne mocowanie na prowadniku pozwalające na pełną manewrowalność prowadnikiem |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 4 szt.przedmiotu zamowienia; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
27 | Manifofd dwukranowy
| nazwa produktu | 500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| wykonana z przeżroczystego materiału |  | tak,
| możliwość łatwego i płynnego ustawienia zaworów |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| ergonomiczny kształt |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5pkt.
| wysokociśnieniowy, min.1050 psi |  | tak
| męska " ruchoma końcówka |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. przedmiotu zamówienia; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
28 | Przedłużenia z kranikiem
| nazwa produktu | 1000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| długość 25 - 30 cm |  | tak
| płynne ustawienie zaworu o 360 stopni |  | tak
| wykonane z przeżroczystego materiału |  | tak
| wytrzymujące ciśnienie min. 300 psi (20 bar) |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
29 | Przedłużenia do pomp infuzyjnych
| nazwa produktu | 15000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| długość 150 -200 cm |  | tak, podać
| wykonane z przeżroczystego materiału |  | tak
| wytrzymujące ciśnienie min. 50 psi (3,5bar) |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
30 | Strzykawka z gumowym tłokiem 10 ml i 20 ml
30a | 10 ml
| nazwa produktu | 1000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| jednorazowego użytku |  | tak
| strzykawki o pojemności 10 ml |  | tak
| strzykawka z końcówką centryczną nakręcaną, dająca szczelne i mocne połączenie z manifoldem - Luer Lock |  | tak
| mocny tłok strzykawki nie ulegający złamianiu przy podawaniu kontrastu pod dużym cisnieniem |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| z gumową nakładką na tłok zapewniającą szczelność strzykawki |  | tak
| z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem tłoka z korpusu |  | tak
| silikonowe wnętrze korpusu strzykawki |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | podać | 0.1
ocena końcowa dodkonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. strzykawek; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
30b | 20 ml
| nazwa produktu | 1000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| jednorazowego użytku |  | tak
| strzykawki o pojemności 20 ml |  | tak
| z końcówką centryczną nakręcaną, dająca szczelne i mocne połączenie z manifoldem - Luer Lock |  | tak
| mocny tłok strzykawki nie ulegający złamianiu przy podawaniu kontrastu pod dużym cisnieniem |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| z gumową nakładką na tłok zapewniającą szczelność strzykawki |  | tak
| z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem tłoka z korpusu |  | tak
| silikonowe wnętrze korpusu strzykawki |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | podać | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu po 2 szt strzykawek o pojemności 20 ml; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
31 | drut typu "gęsia szyja" - mikropętla
| nazwa produktu | 10 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie o jednej pętli służącej do usuwania ciał obcych (typu stent cewnik) z układu naczyniowego |  | tak
| łatwość dostarczarczani i efektywność chwytania |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| wymagany minimalny przedział średnic pętli od 2 do 4 mm w tym przynajmniej 2 średnice w przedziale |  | tak, podać
| wymagana dobrze widoczna w skopii pętla |  | tak, opisać
| pętla po wysunięciu z cewnika otwiera się i ustawia pod kątem prostym w stosunku do osi cewnika |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa po zademonstrowaniu działania zestawu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
32 | Zestaw do kontrolowanego ucisku tętnicy udowej po jej nakłuciu
32a | Ramię do mocowania kopułki uciskowej
| nazwa produktu | 8 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie służące do mocowania kopułki uciskowej na jedną tętnicę udową z możliwością mocowania adaptera i drugiej kopułki ucikowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| ramię mowane za pomocą taśmy i zatrzasków umożliwiających utrzymanie tego ramienia w odpowiedniej pozycjiw stosunku do nakłutej tętnicy |  | tak, opisac
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | 0.1
32b | Adapter
| nazwa produktu | 4 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie montowane do ramienia zestawu służące do mocowania drugiej kopułki uciskowej celem równoczesnego ucisku obu nakłutych tętnic udowych |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | tak, podać | 0.1
32c | Kopułka uciskowa
| nazwa produktu | 150 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| urządzenie wykonane z przeżroczystego materiału co pozwala na bezpośrednią obserwację uciskanej okolicy |  | tak, podać
| urządzenie wykonane z materiału elastycznego |  | tak, podać
| urządzenie po podłączeniu do pompki z manometrem wytrzymujące ciśnienie do 180 mm Hg |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | 0.1
32d | Pompka ręczna z manometrem
| nazwa produktu | 15 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| pompka ręczna w kształcie gruszki |  | tak
| efektywnoś hemostazy jako całości |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| Manometr tarczowy ze skalą do min 200 mmHg |  | tak, podać
| połączenie pompki i manometru szczelne i kompatybilne z kopułką uciskowąi |  | tak, w mm Hg podać
| wymienić istotne informacje, nie ujęte powyżej |  | podać | 0.1
ocena końcowa po zademonstrowaniu działania zestawu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
33 | Balony do kontrapulsacji
| nazwa produktu | 220 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| balony kompatybilne z systemem max 8F |  | tak
| wymagany minimalny przedział pojemności balonów 34 - 40 ml |  | tak
| budowa balonu |  | podać | coaxial-0p. Co-lumen- 1p.
| balony w pełni i bez zakłóceń współpracujące ze sterownikiem pompy Datascope |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  |  | 0.1
34 | Przetwornik ciśnień z przewodami łączącymi do:1) Cardio Lab III, 2) PHILIPS Haemo Sphere Compact MCV 6831, 3) pompy do kontrapulsacji Datascope
34a | Przetwornik ciśnień do:1) Cardio Lab III, 2) PHILIPS Haemo Sphere Compact MCV 6831, 3) pompy do kontrapulsacji Datascope, 4) wzmacniacza Clearsign /BARD/
| nazwa produktu | 500 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| przetwornik jednorazowego użytku |  | tak | –
| wymagane wbudowane w przetworniku gniazdo służące do wpinania przewodu łączącego przetwornik z systemem. |  | tak
| wymagany przetwornik o jednokierunkowym przepływie wypełniającego go płynu w kierunku pacjenta |  | tak
| przetwonik dający prawidłowe pomiary ciśnień |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek
| preferowany przetwornik łatwy do montażu i do wypełniania go płynem |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| wymagana częstotliwość własna przetwornika minimum 200 Hz |  | tak
| częstotliwość własna przetwornika |  | podać częstotliwość własną przetwornika w Hz | 200-240 Hz-0p. >240Hz-1p.
34b | Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem CARDIO LAB III
| wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i systemem kardiolab III | 5 | tak
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| wymagana duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzrne |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
34c | Przewód łączący przetwornik ciśnień z systemem PHILIPS Haemo Sphere Compact MCV 6831
| wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i systemem PHILIPS Haemo Sphere Compact MCV 6831 | 5 | tak
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| wymagana duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzrne |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 2 pkt.
34d | Przewód łączący przetwornik ciśnień z pompą kontrapulsacyjną Datascope
| wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i pompą kontrapulsacyjną Datascope | 10 | tak
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| wymagana duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzrne |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | 1.2
34e | Przewód łączący przetwornik ciśnień ze wzmacniaczem Clearsign /BARD/
| wymagana kompatybilność z przetwornikiem ciśnień i ze wzmacniaczem Clearsign /BARD/ | 5 | tak
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| wymagana duża odporność przewodu na zakłócenia zewnętrzrne |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 2 pkt.
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 5 szt. przetworników i po 1 szt. przewodów łączących przetwornik: z systemem CARDIO LAB III, z systemem PHILIPS Haemo Sphere Compact MCV 6831, z pompą kontrapulsacyjną Datascope, ze wzmacniaczem Clearsign /BARD/; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
35 | Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu i usunięciu koszulki
| nazwa produktu | 4000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Zestaw zapewniający odpowiedni skuteczny ucisk t. promieniowej płynnie regulowany pneumatycznie / t.j. za pomocą sprężonego powietrza/ |  | tak
| Zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| całość zestawu uciskającego tętnicę wykonana z przeźroczystego materiału |  | tak
| Wymagane dwa rozmiary zestawu |  | tak, podać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 2 szt. zestawów; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
36 | System do protekcji dystalnej naczyń
| nazwa produktu | 60 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| System powinien działać na zasadzie filtra kompatybilnego z prowadnikiem 0,014" |  | tak, opisać
| Wymagana możliwość zmiany/wyboru prowadnika stosowanego w syststemie |  | tak
| wymagane minimum 2 stopnie sztywności koncówek prowadnika |  | tak
| System pozwalający na protekcję dystalną naczyń w wymaganym minimalnymprzedziale średnic 3,5 - 5,5 mm |  | tak, podac
| wymagane dwa rozmiary systemu |  | tak
| po rozłożeniu filtru w naczyniu, filtr nie może być na sztywno przymocowany do prowadnika. |  | tak
| łtwość dostarczania i ergonomia zuzycia |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| Wymagane markery, pozwalające dokładnie zlokalizować położenie filtra w naczyniu |  | tak, opisać
| Długość systemu minimum 185 cm |  | tak
| System kompatybilny z cewnikeim 6F |  | tak
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
Ocena końcowa dokonana po dostarczeniu do Pracowni Hemodynamiki 1 szt. systemu, co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
37 | Igła angiograficzna
| producent, nazwa produktu, numer katalogowy | 100 | podać
| sposób sterylizacji produktu |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| wymagana igła angiograficzna w rozmiarze 18 G, o kącie ścięcia igły ≤16°, zakończona końcówką Luer-Lock |  | tak, podać
| ergonomiczny uchwyt igły umożliwiający operatorowi precyzyjne nakłucie |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
| łagodnie zwężająca się wewnątrz nasadka igły, umożliwiająca łatwe wprowadzenie prowadnika o średnicy 0,038" |  | tak
| igła pozwalająca łatwo nakłuć tętnice zmiażdżycowane, zwapniałe, ze zrostami powstałymi po wcześniejszych nakłuciach |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 5 pkt.
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 10 szt. igieł; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
38 | Płytki do pomiaru ACT
| nazwa produktu | 5000 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| ergonomia użytkowania |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| Produkt kompatybilny z aparatem "HEMOCHRON Jr. Signature" |  | tak | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 3 szt. przedmiotu zamówienia co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
39 | Urządzenia wspomagające dostarczenie sprzętu do PCI do tętnicy wieńcowej
| nazwa produktu | 50 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| Urządzenie typu " rapid exchange" kompatybilne z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| średnice urządzenia od 6F do 8F |  | tak
| dostępna średnica 5F |  | tak | tak- 1p; nie- 0p
| Łatwoość dostarczania i ergonomia zuzycia |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| Dostępność przedłużacza prowadzącego z blokadą prowadnika |  | tak- 1p nie- 0p
| Długość robocza 150 cm +/- 20 cm |  | tak
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. przedmiotu zamówienia co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
40 | Prowadnik diagnostyczny do FFR I Sondy do ultrasonografii
40 a | Prowadnik diagnostyczny do FFR
| nazwa produktu | 600 | podać
| numer katalogowy produktu |  | podać
| producent |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| sposób sterylizacji |  | podac
| średnica prowadnika 0,014" |  | tak
| końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| końcówka prosta lub ,,j" |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| końcówka prowadnika - preferowana miękkai |  | podac
| opcja pomiaru istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hyperemii |  | tak- 5p nie- 0p
| Wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. prowadnika; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
40b | Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej
| nazwa produktu | 600 | podać
| numer katalogowy produktu |  | podać
| producent |  | podac
| sposób sterylizacji produktu |  | podać
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie.
| Kompatybilna z prowadnikiem 0,014" |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| Długość robocza -135 cm oraz 150 cm |  | tak, ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| Sondy do ultrasonografii wewnatrzwieńcowej o średnicy ≤ 3,5 F |  | tak, podac
| Sonda elektroniczna oraz mechaniczna |  | tak
| Wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | podać
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. sondy co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
40c | Użyczenie systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej
| nazwa produktu | 2 lata | podać
| Użyczenie systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej -system z funkcją IVUS w wersji do uzycia z sondą elektroniczną, mechaniczną oraz opcja pomiaru gradientu przezwężeniowego FFR i pomiaru wskaźnika oceny istotnośći zmiany opartego o pomiar ciśnień bez uzycia adenozy |  | tak
| Aparat współpracujacy z kompatybilnymi elektronicznymi (20MHz) sondami IVUS o średnicy obrazowania 20 mm, sondami elektronicznymi dedykowanymi do naczyń obwodowych (20MHz o średnicy obrazowania 24 mm oraz 10 Mhz o średnicy obrazowania 60 mm) oraz mechanicznymi sondami IVUS (45 Mhz) ośrednicy obrazowania 14 mm oraz kompatybilnymi prowadnikami do pomiaru gradientu przezwężeniowego i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnień beż uzycia adenozyny |  | tak
| System zintegrowany ze stołem angiograficznym |  | tak
Wykonawca, zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy: Systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (system do pomiaru IVUSa i FFRa ) Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a. Wartość przedmiotu użyczenia wynosi:..........................................PLN netto .............................................PLN brutto
Wykonawca, zobowiązuje się dobezpłatnego użyczenia Zamawiającemu na czas trwania umowy oprogramowania orza instrumentarium niezbędnego do wykonywania zabiegów wg oferowanej technologii oraz . Wzór umowy użyczenia stanowi zał. do SIWZ nr 3a.
41 | Cewnik do odsysania skrzeplin z trudno dostępnych krętych i dystalnych odcinków naczyń
| nazwa produktu | 200 | podać | –
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać | –
| producent |  | podać | –
| sposób sterylizacji produktu |  | podać | –
| dopuszenie do obrotu -Deklaracja i/lub certyfikat lub oświaczenie |  | Wykonawca zobowiązany jest wskazać nr certyfikatu i okres ważnośći oraz podmiot na rzecz kórego został wystawiony oraz datę wystawienia deklaracji i nazwę wystawcy (firma, siedziba) lub w przypadku gdy dla danego produktu nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2017, poz. 211) stosowne oświadczenie. | –
| kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  | tak
| cewnik zaopatrzony w wewnętrzny stalowy sztylel, zwiększający doprowadzalność do krętych i dystalnych odcinków naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 6 pkt.
| cewnik o zwiększonej odporności na zgniatanie dzięki metalowemu oplotowi w ścianie cewnika na całej długości |  | tak
| cewnik o hydrofilnej końcówce ułatwiającej dostęp do dystalnych odcinków naczynia |  | tak
| posiadający jeden otwór umożliwiający aspirację skrzepliny z naczynia |  | tak
| Latwość przechodzenia do dystalnych segmentów naczyń |  | ocena w pracowni na podstawie próbek | od 0 do 3 pkt.
| końcówka dobrze widoczna w skopii |  | tak opisać
| wymienić istotne informacje techniczne nie ujęte powyżej |  | wymienić | 0.1
ocena końcowa dokonana w Pracowni Hemodynamiki po dostarczeniu 1 szt. cewnika do trombektomii; co stanowi warunek konieczny przystąpienia do przetargu
Uwaga !!!!!!! Do Formularza asortymentowo - cenowego Wykonawca winien załączyć szczegółową kalkulację cenową dla danego pakietu której wzór jest zawarty w Arkuszu 1 niniejszego pliku pod nazwą Kalkulacja cenowa pakietów