EZ/ZP/54/2019/EK

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Aparat USG 3D

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2019 r.

| Lp |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne | Parametry wymagane | Punktacja | Oferowane parametry podać |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B/W sterowanymi z panelu operatora. | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019. Aparat nowoczesny wprowadzony do produkcji (data wydania pierwszego certyfikatu CE dla oferowanego modelu) po 2017r | TAK |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  |  |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK |  |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z kół | TAK |  |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LCD z podswietleniem LED, kolorowy, bez przeplotu | Przekątna ≥ 20 cali Rozdzielczość monitora≥1920x1080x24 bity Regulacja góra/dół bez zmiany wysokości panelu sterowania ≥160 mm |  |  |
|  | Aparat wyposażony w touchscreen LED z możliwością regulacji kąta nachylenia w zakresie min. 35-60 stopni. | ≥13 cali rozdzielczość≥1280x800x 24 bity |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości panelu sterowania z pamięcią (możliwość ustawienia aparatu tak aby przy wyłączeniu wracał do pozycji parkingowej a po włączeniu wracał do pozycji zadanej przez operatora. | Góra /dół ≥185 mm Lewo/prawo ≥ 220mm Obrót konsoli ≥ +/- 30° Przód/tył ≥ 290 mm |  |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na touchscreenie oraz fizyczną wysuwaną spod panelu operatora | TAK |  |  |
|  | W pełni cyfrowe TGC (10 suwaków) dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |  |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków. | TAK min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze, M-mode, M-mode freeze, CW, CW Freeze, |  |  |
|  | Możliwość konfigurowania min. 6 presetów (głowica i kategoria badania) dostępnych jednodotykowo z panelu operatora zlokalizowanego na ekranie dotykowym | Tak |  |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni, min. 8 bitów | TAK |  |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów nadawczych TX min. 192 | Tak ≥ 192 |  |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 16 równoległych wiązek oraz min. 30 000 000 kanałów procesowych | ≥ 30 000 000 kanałów procesowych ≥ 16 równoległych wysyłanych wiązek ultadżwiękowych | Zakres 30 000 000 - 0 pkt Powyżej 40 000 000 - 10 pkt |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK |  |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥4 |  |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE | ≥ 12500 |  |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym | ≥500 GB |  |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  |  |
|  | DICOM Q/R | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu | ≥8 |  |  |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) | ≥1800 fps | 1800-1999 fps– 0 pkt Powyżej – 10 pkt |  |
|  | Tryb szerokoekranowy (wide screen) – szerokość uzyskanego obrazu diagnostycznego na monitorze aparatu w trybie „dual View” min. 36 cm. | TAK |  |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |  |
|  | Funkcje nagrywania badania „na żywo” bezpośrednio na nośniki CD/DVD oraz USB | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum) | TAK |  |  |
|  | Pełny postprocessing obrazu min.: Auto optymalizacja spektrum, zmiana map szarości (13 map), zmiana chroma map (16 map) | TAK |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |  |
|  | Doppler Kolorowy | TAK |  |  |
|  | Zaawansowany tryb Dopplerowski dedykowany do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania bardzo wolnych przepływów. | TAK |  |  |
|  | Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń (średnica < 0,6mm) w położnictwie oraz ginekologii (m.in. tętnice środkowe mózgu, unaczynienie łożyska). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vascular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru. Oprogramowanie inne niż w pkt.37 wykorzystujące inne techniki obróbki uzyskanego sygnału Dopplerowskiego niż w metodach tradycyjnych (kolor/ power Doppler) | TAK |  |  |
|  | Zaawansowany tryb służący do przestrzennej wizualizacji przepływów uzyskanych metodami Dopplera kolorowego, Dopplera Mocy oraz zaawansowanego trybu Dopplerowskiego (opisanego w pkt. 38) dostępny na głowicach convex 2D, convex 3D/4D | TAK |  |  |
|  | Maksymalna prędkość częstotliwości odświeżania obrazu (Frame Rate) dla Dopplera Kolorowego | ≥410 fps |  |  |
|  | Skala koloru- ilość kolorów | ≥256 |  |  |
|  | Doppler Mocy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu | TAK |  |  |
|  | PRF dla Dopplera kolorowego min: | ≥ 0,2- 14 KHz |  |  |
|  | PRF dla Dopplera kolorowego opisanego w pkt. 37 min: | ≥ 0,9- 5 KHz |  |  |
|  | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥0,5-20mm |  |  |
|  | Maksymalny PRF dla PWD | ≥23 KHz |  |  |
|  | Doppler Fali Ciągłej | TAK |  |  |
|  | PRF dla Dopplera Fali Ciagłej | > 48 KHz |  |  |
|  | Tryb Triplex (B+C/PD+PWD) | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/C) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające wizualizację igły w procedurze biopsyjnej na głowicy liniowej | TAK |  |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do poprawy wizualizacji struktur wewnątrzczaszkowych płodu w 3 trymestrze, likwidujące szumy i cienie akustyczne powstałe na skutek przejścia wiązki ultradźwiękowej przez czaszkę płodu. Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt NIE 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie 3D/4D | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające jakość obrazowania wolumetrycznego m.in.: HDVI, VSRI itp. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wykrywania twarzy płodu na zeskanowanej bryle 3D, usuwające wszystkie artefakty oraz struktury przykrywające twarz płodu w rekonstruowanej wizualizacji. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia minimum 12 równoległych warstw. | TAK |  |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta | TAK |  |  |
|  | Wbudowany w aparat moduł obliczający ryzyko nowotworów przydatków macicy wyliczany z 9 wprowadzonych parametrów. Wbudowane narzędzie musi posiadać ocenę prawdopodobieństwa czy badana zmiana ma charakter łagodny czy też złośliwy (wraz z podaniem prawdopodobieństwa występowania jednego z 4 rodzajów zmian złośliwych), wynik musi być wyświetlony na ekranie wraz możliwością przesłania do raportu. | TAK | TAK – 20 pkt NIE -0 pkt |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. Technologia inna niż filtry do redukcji szumów specklowych (np. SRI, ClearVision, XRes) oraz niewykorzystująca technologii obrazowania składanego: przestrzennego (obrazowanie krzyżowe) i częstotliwościowego. Oprogramowanie dostępne na głowicach convex 2D, Convex 3D/4D, endowagianlna. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie elastograficzne na głowicy endowaginalnej dedykowane do ginekologii i położnictwa (ocena gęstości tkanki macicy) | TAK |  |  |
|  | Moduł elastografii uciskowej dedykowany do badań szyjki macicy, z wyliczeniem stosunku elastyczności wewnętrznego ujścia szyjki macicy do zewnętrznego celem oceny ryzyka przedwczesnego porodu. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wizualizację struktur płodu w trybie 3D i uzyskanie efektu przezierności przez tkanki miękkie wraz z wizualizacją przepływu w trybie Dopplera | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru NT na obrazie bryłowym (3D). | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie służącego do półautomatycznego znajdowania 9 płaszczyzn diagnostycznych w zeskanowanej bryle (serce płodu w STIC) wraz z równoczesnym wyświetleniem na ekranie. Uzyskane płaszczyzny min: 4 jamy serca, 5 jam serca, drogi odpływu lewej komory, drogi odpływu prawej komory, 3 naczynia, jama brzuszna z żołądkiem, ductal arch, aortic arch, vena cava. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do analizy centralnego układu nerwowego płodu z uzyskanych danych wolumetrycznych w sposób automatyczny wyświetlającą 9 płaszczyzn diagnostycznych (3 axialne, 4 coronalne oraz 2 sagitalne) wraz z automatycznym zmierzeniem HC, BPD, OFD, Vp, CEREB, CM. | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie służące do półautomatycznego wyliczania parametrów TEI index lub MPI Index do oceny skurczowej oraz rozkurczowej funkcji lewej (LV) oraz prawej (RV) komory serca płodu celem wykrycia nieprawidłowości rozwojowych płodu. Oprogramowanie ma w sposób automatyczny wykrywać czasy IVCT / IVRT oraz ET na uzyskanym zapisie spektralnego Dopplera pulsacyjnego. | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie służące do estymacji wagi płodu z uwzględnieniem objętości uda lub ramienia (wyliczoną z uzyskanych danych wolumetrycznych) oraz BPD i AC. Możliwość porównania w raporcie tak wyliczonej wagi płodu z estymowaną wagą uzyskaną ze standardowych pomiarów biometrii płodu (m.in. Campbell, Hadlock, Hadlock1, Hadlock2, Hadlock3, Hadlock4, Hansmann, Merz, Osaka, Shepard, Shinozuka1, Shinozuka2) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do obrazowania 3D pracy serca płodu bez sygnału synchronizacyjnego (STIC) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań min.: brzusznych ginekologicznych położniczych wczesne położnictwo nerki echo serca płodu urologicznych naczyniowych małych narządów mięśnioszkieletowych piersi pediatrycznych kardiologicznych transkranialnych | TAK |  |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
|  | Wyjście DVI do podłączenia dodatkowego monitora | TAK |  |  |
|  | Programowalny przełącznik nożny (Foot Switch) do sterowania funkcjami aparatu np.: Freeze, Print, Save, itp. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem fabryczny podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury | TAK |  |  |
| II | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych 3D/4D -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz | TAK | Zakres wymagany 0 pkt Większy od wymaganego 20 pkt |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: min 49 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK | Szerokość skanu wymagana – 0 pkt Większa od wymaganej – 10 pkt |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz | TAK | Zakres częstotliwości wymagany - 0 pkt Większy od wymaganego |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 210° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych 3D/4D oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 180° | TAK | Kat skanowania 180 stopni – 0 pkt Większy od wymaganego - 10 pkt |  |
| III | Urządzenia peryferyjne |  |  |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK |  |  |
| IV | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie „strain ratio” na podstawie wybranego jednego obszaru zainteresowania (ROI). System automatycznie wykrywa tkankę referencyjną i automatycznie kalkuluje „strain ratio” | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy, elastografia bez uciskowa z wykorzystaniem pulsacji tętnicy szyjnej oraz indeksem elastyczności ECI | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję dedykowaną do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej. Funkcja zawiera Skale BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje obrazowania wykorzystująca selektywnie (możliwość włączenia i wyłączenia funkcji przy pomocy jednego przycisku) obrazowanie o wysokiej częstotliwości i niskiej częstotliwości, aby zidentyfikować obszary cieniste, badanych struktur takich jak głowa płodu lub kręgosłup. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania i wyznaczenie objętości pęcherzyków jajników. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice 2D convex pracującą w zakresie 2-9 MHz | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznych pomiarów kości długich płodu na zeskanowanej bryle min. TIB, HUM, FIB, ULNA | TAK |  |  |
| V | Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji minimum 36 miesięcy licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |
|  | Możliwość bezpłatnego testowania oprogramowania wymienionego w możliwościach rozbudowy przez okres co najmniej 3 miesięcy. | TAK |  |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne personelu na miejscu instalacji oraz szkolenie specjalistyczne dla 4 osób z zaawansowanych technik diagnostycznych w uzgodnionym i uznanym ośrodku badań prenatalnych w Europie. | TAK |  |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.