EZ/ZP/60/2019/RI														Zał. nr 1 do MODYFIKACJI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot:   Kolumna perfuzyjna – 1 kpl.

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| L.p. | Parametr | Wymagania graniczne | Potwierdzenie, opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolumna perfuzyjna |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Tak |  |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | Tak |  |
|  | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Deklaracja zgodności i certyfikat CE producenta | Tak |  |
|  | Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. | Tak, opisać |  |
|  | Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | Tak, opisać |  |
|  | Kolumna z ramieniem łamanym wykonanym z profili aluminiowych, o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min. 2000mm. Dolne ramię z zamontowanym silnikiem elektrycznym umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie głowicy zasilającej na wysokości min 60cm. | Tak, opisać |  |
|  | Kolumna montowana jako osobny element zawieszenia sufitowego lub na wspólnym zawieszeniu z innymi oferowanymi elementami (np. lampy, osłony radiologiczne, monitory). Sposób i miejsce montażu kolumny dostosowane do oferowanego systemu oraz uzgodnione z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy na etapie tworzenia projektu posadowienia poszczególnych elementów systemu, z zachowaniem jak najlepszej funkcjonalności i ergonomii pracy | Tak, opisać |  |
|  | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. , Otwór o średnicy minimum d=100mm na przewody i węże gazowe. | Tak, opisać |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. | Tak, opisać |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w elektromagnetyczne (bez wykorzystania sprężonego powietrza) hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby). | Tak, opisać |  |
|  | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwycie ułatwiającym manewrowanie kolumną, zainstalowanym na froncie jednej z półek lub na głowicy. | Tak, opisać |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych (system AGA lub DIN do ustalenia przy dostawie):: tlen (O2) - 4 szt., sprężone powietrze (AIR) - 2 szt AIR-MOTOR -1 szt . próżnia (VAC) - 2 szt. dwutlenek węgla (CO2) - 1 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w: gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia, ze wskaźnikiem zasilania- min 12szt (min. dwa obwody) gniazda wyrównania potencjałów – 10 szt. gniazdo RJ45 cat 6 – 2 szt. Gniazda sygnałów zewnętrznych (do systemu zarządzania obrazem), zakończenia do wyboru DVI, VGA, SDI, S-Video na etapie realizacji –4szt HDMI – 2szt | Tak, opisać |  |
|  | Wieszak czterohakowy na kroplówki na wysięgniku - 1szt. | Tak, opisać |  |
|  | W przypadku braku instalacji centralnej uchwyt na butlęCO2 - 1szt |  |  |
|  | Głowica z zamocowanymi szynami/prowadnicami do montażu sprzętów | Tak, opisać |  |
|  | Półka o wymiarach min 45x50cm z szynami bocznymi 10x25 do wieszania sprzętów dodatkowych -4szt. | Tak, opisać |  |
|  | Uchwyt do podnoszenia wózka laparoskopowego (przystosowanego do podnoszenia) do montażu alternatywnie zamiast półek -wybór przy dostawie- 1 szt | Tak, opisać |  |
|  | Szuflada na drobny osprzęt medyczny montowana pod półką - 1 szt. | Tak, opisać |  |
|  | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy i półkach zasilającej kolumny) minimum 150 kg. | Tak, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................... dnia ……………….. 2019 r.                                    ......................................................................

miejscowość                                                                                        podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania   Wykonawcy

Przedmiot:	Panel nadłóżkowy jednostanowiskowy – 2 kpl.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| L.P. | OPIS | Wartość wymagana | Potwierdzenie, opis Wykonawcy Podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Panel elektryczno–gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2009 potwierdzone przez deklarację zgodności wytwórcy | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK |  |
|  | Poziomy, lekki, czterokanałowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany charakteryzujący się wysoką estetyką i praktyczną stylistyką kompaktowej, modułowej obudowy, ze zintegrowanymi w niej gniazdami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz oświetleniem. Panel elektryczno-gazowy mocowany do ściany o opływowym kształcie bez ostrych krawędzi, o budowie uniemożliwiającej stawianie na panelu przedmiotów (np.: napoi, kładzenia prasy itp.) | TAK |  |
|  | Panel wykonany z profili aluminiowych z możliwością malowania proszkowego. Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne. Grubość ścianek profilu maksymalnie 2,0 mm. | TAK |  |
|  | Zintegrowane w panelu oświetlenie ogólne nie wystające poza obrys obudowy pokryte rastrem rozpraszającym przeziernym, w kształcie półokrągłym. Ze względów ergonomicznych i higienicznych nie dopuszcza się kloszy płaskich lub zagiętych inaczej jak półkoliście. Klosze wykonane z ryflowanego materiału odpornego na UV oraz odbłyśniki z polerowanego aluminium. Osłony oświetleniowe z poliwęglanu, z pryzmatyką podłużną. | TAK |  |
|  | Zintegrowany kanał oświetleniowy dolny i górny, pokryte rastrem rozpraszającym przeziernym, w kształcie półokrągłym. | TAK |  |
|  | Wymiary oprawy ze względów ergonomicznych wynoszą: szerokość (głębokość) mierzona od ściany do przodu oprawy max. 65 mm, wysokość nie większa niż 31cm, długość na jednego pacjenta min. 180cm. | TAK |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne z normą SS8752430: tlen O2 - 2 szt. próżnia VAC - 2 szt. sprężone powietrze - 2szt. Popychacze gniazd metalowe. | TAK |  |
|  | Bloki gniazd gazowych tlenu O2 z rurką miedzianą do gazów medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d8. Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. | TAK |  |
|  | Bloki gniazd gazowych próżni VAC z rurką miedzianą do gazów medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d10. Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. | TAK |  |
|  | Bloki gniazd gazowych sprężonego powietrza AIR z rurką miedzianą do gazów medycznych rozprowadzającą w panelu o średnicy min. d8. Brak węży giętkich na połączeniu z instalacją. | TAK |  |
|  | 8 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A w systemie „zlicowanym” z powierzchnią panelu w module 45x45mm, białe (na 2 obwody) na stanowisko | TAK |  |
|  | 4 szt. gniazdo ekwipotencjalne na stanowisko | TAK |  |
|  | 2szt. gniazdo teletechniczne RJ45 kat. 6e na stanowisko | TAK |  |
|  | 1 szt. otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji przyzywowej (dostawa i montaż modułu wraz z manipulatorem przyzywu pielęgniarki po stronie dostawcy systemu przyzywowego) | TAK |  |
|  | Wyposażenie paneli przyłóżkowych na jednego pacjenta: Oświetlenie ogólne świetlówka 1x54W, statecznik elektroniczny, załączane włącznikiem przy drzwiach Oświetlenie do czytania świetlówka 1x24W statecznik elektroniczny, załączane włącznikiem w panelu Oświetlenie nocne min. 2W LED załączane włącznikiem w panelu | TAK |  |
|  | Szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego wyposażenia mocowana na panelu około 40cm – 2szt. na stanowisko | TAK |  |
|  | Szyna medyczna 25x10mm do mocowania dodatkowego wyposażenia o długości panelu, mocowana do ściany pod panelem – 1szt. na stanowisko | TAK |  |
|  | Wysięgnik kroplówki montowany na szynę | TAK |  |
|  | Półka na szynę o wym. min. 400x350mm | TAK |  |
|  | Lampa zabiegowa w technologii białych LED, montowana na szynie 10x25 mm natężenie min. 60.000 lux/0,5m, pole oświetleniowe min 17cm , Ra min 95; wysięgnik łamany o zasięgu min 80cm | TAK |  |
|  | Koszyk na materiały opatrunkowe montowany na szynę | TAK |  |
|  | Rysunek techniczny Producenta potwierdzający wymagane wyposażenie i wymiary | TAK |  |
|  | Przy dostawie dostarczona instrukcja użycia w języku polskim | TAK |  |
|  | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. Deklaracja zgodności i certyfikat CE producenta | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

............................... dnia ……………….. 2019 r.                                    ......................................................................

miejscowość                                                                                        podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania   Wykonawcy