EZ/ZP/150/2019/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Aparat USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej (przeznaczenie dla osób dorosłych) -  1 szt.

Producent/Firma:………………………………………………………………………………

Nazwa/Typ aparatu:………………………………………………………………………….

| Lp | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w 2017r. Oprogramowanie min. z 2019 roku | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019 | TAK |  |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z centralną blokadą min 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej | TAK |  |
|  | Wbudowany fabryczny akumulator pozwalający na pracę - dokończenie badania w przypadku zaniku napięcia przez okres min. 20 minut oraz na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie w czasie do 30s. | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu | Przekątna ≥ 23cale Rozdzielczość monitora≥1920x1080x24 bity |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy | Min. 13 cali rozdzielczość≥1920x1080 |  |
|  | Regulacja nachylenia panelu dotykowego wyzwalana sensorem dotykowym | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja panelu sterowania z pamięcią (aparat przy wyłączeniu wraca do pozycji parkingowej, przy włączeniu wraca do pozycji zadanej przez operatora) | Góra /dół ≥18 cm Lewo/prawo≥ +/- 30° |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z pod panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Regulacja panelu sterowania w min. 4 kierunkach (pływający panel sterowania) z elektromechaniczną blokadą pozycji | TAK |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w fabryczny podgrzewacz do żelu umiejscowiony na wysokości panelu operatora PC | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 3 000 000 kanałów procesowych | TAK |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych, plus jedno gniazdo parkingowe | ≥4 aktywne + 1 parking |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE | ≥ 12700 |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | ≥ 3 000 000 |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym SSD | ≥500 GB |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji | ≥2-30 cm |  |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego | ≥0-30 cm |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu | ≥360dB |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu | ≥8 |  |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) | ≥1900 fps |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Całkowita wielkość powiększenia | ≥4x |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | ≥ 3 częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym | ≥7,8 m/s |  |
|  | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera | ≥ +/- 20° |  |
|  | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) w trybie PWD | ≥1000 fps |  |
|  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥11,0 m/s |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥0,5-20 mm |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex | TAK |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  |
|  | Funkcje obrazowania naczyń narządów miąższowych o bardzo wolnych przepływach poniżej 1 cm/s w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych. Obraz z mikroprzepływów nakładany bezpośrednio na mapę skali szarości obrazowania B (bez tła w innym kolorze) Metoda inna niż w Power i Color Doppler dostępne na zaoferowanej głowicy convex i min. jednej zaoferowanej głowicy liniowej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom send, Dicom Print, Modality Worklist). Moduł komunikacji DICOM 3.0 wraz z licencją na przyłączenie aparatu do systemu RIS/PACS zainstalowanego u Zamawiającego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań min: brzusznych ginekologicznych mięśniowoszkieletowe położnicze pediatrycznych małych narządów transkranialne urologicznych naczyniowych | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej | TAK |  |
| II | Głowice |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: min 44 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| III | Urządzenia peryferyjne |  |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK |  |
| IV | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media. Raport a w nim m.in. analiza ryzyka wg. Framingham score, na podstawie uzyskanego wyniku oraz wieku, płci badanego pacjenta. Funkcja w automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję półautomatycznego obrysowania i klasyfikacji zmian nowotworowych w obrębie tarczycy (klasyfikacja pod względem: kształtu, echogeniczności, granicy tkanki) |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne fali poprzecznej (Shear Wave) z możliwością regulacji wielkości obszaru zainteresowania(ROI) oraz mapowanie kolorem – dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz głowicy liniowej. Możliwość uzyskania w raporcie min 18 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa i m/s | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne dostępne na oferowanych głowicach liniowych oraz na głowicy endowaginalnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy, elastografia bez uciskowa z wykorzystaniem pulsacji tętnicy szyjnej oraz indeksem elastyczności ECI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie strain ratio na podstawie wybranego jednego obszaru zainteresowania (ROI). System automatycznie wykrywa tkankę referencyjną i kalkuluje strain ratio | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie Panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. odległości na obrazie panoramicznym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Funkcję dedykowana do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej. Funkcja zawiera Skale BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 4-18 MHz -Ilość elementów: min. 288 -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonaną w technologii matrycowej do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych Zakres częstotliwości pracy 4-15 MHz -Ilość elementów: min. 336 x 3 -szerokość skanu: max 50 mm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję DICOM Q/R | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o fuzję obrazów USG z obrazami CT/MR dostępne min. 3 sposoby automatycznego rejestrowania danych (parowania danych/orientacji przestrzennej ultrasonografu z danymi CT/MR) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego np. HDVI lub VSRI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję STRAIN oraz STRESS ECHO | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję w trybie B-Mode umożliwiającą analizę morfologiczną oraz funkcjonalną tętnic oraz żył polegająca na ocenie ich sztywności oraz właściwości anatomicznych. Funkcja oparta na technologii STRAIN. Możliwość analizy odkształcenia tętnic oraz żył, wektorowo w przekroju podłużnym i poprzecznym, funkcja wykorzystująca m.in. półautomatyczny obrys ścian naczyń. Dedykowany raport z badania opisanej funkcjonalności | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa wolumetryczna pracującą w zakrsie 3-14 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna wolumetryczną pracującą w zakresie 5-9 MHz | TAK |  |
| V | Inne wymagania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 36 miesięcy ) | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac związanych z dostawą aparatu:

1.Dostarczenie, montaż oraz pełną integrację dostarczonego urządzenia z systemami informatycznymi Zamawiającego, w tym z systemami HIS/RIS/PACS. Zakres prac obejmuje integrację DICOM dostarczanych rozwiązań z systemem PACS, konfigurację pracowni diagnostycznej w systemie RIS (jeżeli konieczna) z wykorzystaniem istniejących u Zamawiającego mechanizmów integracji do obsługi zleceń na badania w oparciu o mechanizm DICOM Modality Worklist (DMWL, wraz z zakupem koniecznych licencji).

2.Integracja dostarczonego systemu diagnostycznego z systemami informatycznymi Zamawiającego musi zapewnić co najmniej:

- odbieranie przez dostarczony system listy zleceń badań do wykonania,

- wysyłać wykonane badania do serwera PACS.

3.Integracja dostarczanego systemu z systemami informatycznymi Zamawiającego, w tym zakup wszelkich niezbędnych licencji, wykonanie prac oraz zakup niezbędnych elementów wymaganych do podłączenia do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, musi być wykonana przez Wykonawcę na jego własny koszt.