EZ/ZP/150/2019/EK

Załącznik nr 2d do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4

Kardiomonitory dla Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej -  5 szt.

| L.p. | Opis |  | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | Podać | 2019 r. |

|  | Kardiomonitor Pacjenta 5 szt. | Parametr wymagany | Parametr oferowany, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu. | TAK |  |
|  | - Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów | TAK |  |
|  | - Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. | TAK |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów | TAK PODAĆ |  |
|  | - Chłodzenie konwekcyjne - (bez użycia wentylatorów) | TAK, opisać |  |
|  | - Tryb „Stand by” | TAK |  |
|  | - Funkcja „stoper” | TAK |  |
| II. | Ekran |  |  |
|  | - Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" | TAK PODAĆ |  |
|  | - Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. | TAK PODAĆ |  |
|  | - Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 | TAK PODAĆ |  |
|  | „Duże Liczby” | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów | TAK |  |
| III. | Obsługa |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| IV. | Zasilanie |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK PODAĆ |  |
| V. | Praca w sieci |  |  |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk | TAK |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 | TAK |  |
| VI. | Alarmy |  |  |
|  | - Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | - Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | - Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
|  | - Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. | TAK PODAĆ |  |
|  | - Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
|  | - Automatyczne ustawianie granic alarmowych | TAK |  |
| VII. | Zapamiętywanie danych |  |  |
|  | - Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. | TAK PODAĆ |  |
|  | - Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek | TAK PODAĆ |  |
|  | - Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | - Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską - Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
| VIII. | Mierzone parametry |  |  |
|  | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. - Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min | TAK PODAĆ |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm. | TAK PODAĆ |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST | TAK |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy | TAK |  |
|  | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg | TAK PODAĆ |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego Z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wodoszczelne czujniki do pomiaru SpO2 typu klips | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiar wartości PPV | TAK |  |
|  | - Pomiar wartości PPV oraz SPV w przypadku realizacji pomiaru IBP. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie | TAK |  |
|  | - Pomiar wartości ciśnienia OCŻ w tym samym pkt cyklu oddechowego | TAK |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii - Pomiar w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych. Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych - Prezentacja cyfrowa. - Prezentacja krzywej kapnograficznej. - etCO2 : min. 0 – 98 mmHg.. - Oddech: min. 3 – 120 odd./min. - Pomiar możliwy max. 10 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” | TAK |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiary Hemodynamiczne, - pomiar rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej. - Pomiar za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.: ciągłego rzutu minutowego, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, GEDV, PCCO, CPO, ITBV, GEF | TAK |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego rzutu minutowego serca opartego na konturze krzywej ciśnienia – jeden dostęp naczyniowy. Pomiar za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. | TAK |  |
|  | - Możliwość rozbudowy pomiaru saturacji krwi żylnej ScvO2 po podłączeniu czujnika pomiarowego, | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii | TAK PODAĆ |  |
|  | - Możliwość rozbudowy o pomiar NMT - Pomiar w postaci dedykowanego modułu. Tryby stymulacji : - - TOF, - - PTC, - - TET, - - pojedyncza stymulacja (1Hz) - - DBS | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.4 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zdalnego podglądu danych pacjenta przy użyciu urządzeń mobilnych typu telefon i tablet | TAK |  |
| IX. | Wyposażenie |  |  |
|  | - Kabel EKG x 15 szt. - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 15 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 15 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 15 - mankiety wielorazowe duży oraz standard po 15 szt. - czujnik temperatury powierzchniowej i głębokiej – po 5 szt. każdego rodzaju - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 15 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 15 szt. - mocowanie do ściany z koszem na akcesoria x 5 szt. - Moduł lub monitor transportowy 1 szt. z mocowaniem na ramę łóżka lub podstawie jezdnej z pomiarem EKG, SpO2, NiBP z wyświetlaczem min. 5” i baterią min. 120 min. | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy (z wyłączeniem akcesoriów, które objęte są 6 miesięczną gwarancją) | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.