EZ/ZP/150/2019/EK

Załącznik nr 2e do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 5

Respiratory dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii -  2 szt.

Producent/Firma:………………………………………………………………………………

Nazwa/Typ aparatu:………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2019 r.

| Lp | PARAMETR | WYMAGANIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry ogólne |  |  |
| 2 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. | Tak |  |
| 3 | Respirator dla dzieci i dorosłych. | Tak |  |
| 4 | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół | Tak |  |
| 5 | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi | Tak |  |
| 6 | Możliwość powieszenia respiratora na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny | Tak |  |
| 7 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | Tak |  |
| 8 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut (podać) | Tak |  |
| 9 | Tryby wentylacji |  |  |
| 10 | VC-CMV, AC (CMVAssist) | Tak |  |
| 11 | VC-SIMV | Tak |  |
| 12 | PC-SIMV, PC-AC, |  |  |
| 13 | SPN-CPAP/PS | Tak |  |
| 14 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP. | Tak |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu MMV | Tak |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji typu PPS lub PAV+ | Tak |  |
| 17 | Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna we wszystkich trybach wentylacji | Tak |  |
| 18 | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem oddechowym typu AutoFlow | Tak |  |
| 19 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową |  |  |
| 20 | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100% | Tak |  |
| 21 | Kompensacja przecieków | Tak |  |
| 22 | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | Tak |  |
| 23 | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech (I:E). | Tak |  |
| 24 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV minimum 1 – 95 1/min. | Tak |  |
| 25 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 2000 ml. | Tak |  |
| 26 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 90 cmH2O. | Tak |  |
| 27 | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 90 cmH2O. |  |  |
| 28 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | Tak |  |
| 29 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | Tak |  |
| 30 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | Tak |  |
| 31 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | Tak |  |
| 32 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 65 % szczytowego przepływu wdechowego. | Tak |  |
| 33 | Rzeczywista częstość oddychania. | Tak |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o graficzną, dynamiczną prezentację płuc pacjenta wraz w wartościami mierzonymi | Tak |  |
| 35 | Częstość oddechów spontanicznych. | Tak |  |
| 36 | Objętość pojedynczego oddechu. |  |  |
| 37 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | Tak |  |
| 38 | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | Tak |  |
| 39 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | Tak |  |
| 40 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | Tak |  |
| 41 | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | Tak |  |
| 42 | Ciśnienie PEEP. | Tak |  |
| 43 | Ciśnienie okluzji P,01 | Tak |  |
| 44 | NIF – Negative Inspiratory Force | Tak |  |
| 45 | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | Tak |  |
| 46 | Ciśnienie średnie. | Tak |  |
| 47 | Ciśnienie fazy Plateau. | Tak |  |
| 48 | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną | Tak |  |
| 49 | Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metalowemu wspornikowi ochronnemu | Tak |  |
| 50 | Kalkulacja współczynnika wentylacji przestrzeni martwej Vds/Vte | Tak |  |
| 51 | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać | Tak |  |
| 52 | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o prezentację na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnometrii w strumieniu głównym |  |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora oparty na pomiarach częstości oddechu, objętości oddechowej oraz poziomie CO2 |  |  |
| 56 | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej | Tak |  |
| 57 | Kategorie alarmów według ważności. | Tak |  |
| 58 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu. | Tak |  |
| 59 | Braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  |
| 60 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | Tak |  |
| 61 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | Tak |  |
| 62 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | Tak |  |
| 63 | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | Tak |  |
| 64 | Za wysokiej objętości oddechowej – tachypnea. |  |  |
| 65 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | Tak |  |
| 66 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | Tak |  |
| 67 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | Tak |  |
| 68 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | Tak |  |
| 69 | Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. | Tak |  |
| 70 | Pneumatyczny, synchroniczny nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebuliazatorem z ekranu respiratora | Tak |  |
| 71 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. | Tak |  |
| 72 | Podpowiedzi kontekstualne dotyczące minimum trybów wentylacji i alarmów wyświetlane na ekranie. | Tak |  |
| 73 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | Tak |  |
| 74 | Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu. | Tak |  |
| 75 | Akcesoria |  |  |
| 76 | 1 płuco testowe | Tak |  |
| 77 | 1 zastawka wydechowa wielorazowego użytku | Tak |  |
| 78 | Ramię podtrzymujące układy oddechowe | Tak |  |
| 79 | Inne |  |  |
| 80 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące ) | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.41 SIWZ. |
| 81 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.