EZ/ZP/7/2020/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 1 - Kardiomonitor – 8 sztuk

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: min 2019 r |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| Kardiomonitor – 8 szt |
|  | Parametry ogólne. |  |  |
|  | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy | TAK |  |
|  | Wbudowany, składany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Waga monitora max. 4,0 kg | TAK podać |  |
|  | Ekran i sterowanie |  |  |
|  | Monitor sterowany za pośrednictwem ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 12”, rozdzielczość min. 800x600. |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie | TAK podać |  |
|  | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie | TAK |  |
|  | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo obsłużyć urządzenie: obrazuje jak podłączyć przewody, objaśnia skróty i symbole graficzne znajdujące się na ekranie. | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem bez użycia pokrętła | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 3 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK |  |
|  | Okno dedykowane do obliczeń związanych z dawkowaniem leków z funkcją kalkulacji: dawek, wartości przepływu. | TAK |  |
|  | Powrót do pracy po impulsie defibracyjnym: max 11 sekund | TAK podać |  |
|  | Zasilanie |  |  |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% | TAK podać |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora na min. 6 godzin pracy | TAK podać |  |
|  | Pobór mocy: max 100 VA | TAK podać |  |
|  | Praca w sieci |  |  |
|  | Monitory przystosowane do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia funkcji życiowych oraz stanów alarmowych innego monitora w sieci | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia danych numerycznych z innego monitora z sieci: w trybie jednego łóżka i w trybie przeglądu min. 8 innych łóżek jednocześnie. | TAK |  |
|  | Opisana powyżej praca w sieci zapewniona nawet podczas awarii centrali. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. | TAK |  |
|  | Funkcja eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny | TAK |  |
|  | Funkcja ekranowego przewodnika, który w formie graficznej pokazuje, jak rozwiązać określony alarm techniczny. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych |  |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 110 godzin | TAK |  |
|  | Trend tabelaryczny: możliwość przeglądania danych z rozdzielczością min. 1 min. | TAK |  |
|  | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej z co najmniej 110 godzin (z możliwością wyświetlenia rzeczywistego rozmiaru na 5 sekundowym odcinku) | TAK podać |  |
|  | Pamięć zdarzeń arytmii z min. 110 godzin (zdarzenie reprezentowane przez zapis 10 sekund przebiegu z momentu wystąpienia arytmii). | TAK podać |  |
|  | Pamięć zdarzeń alarmowych z min 110 godzin. | TAK podać |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego. | TAK |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy oknami przeglądów alarmów, trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu | TAK |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | Monitorowanie z kabla 3 lub min. 5 żyłowego | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Dokładność pomiaru częstości akcji serca min. ± 2 ud/min | TAK podać |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana monitorowanej elektrody w wypadku wykrycia odczepienia elektrody | TAK |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie liczby zarejestrowanych PPK/VPC na minutę z funkcją ustawienia min. górnej granicy dla PPK/VPC na minutę. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST |  |  |
|  | Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. | TAK podać |  |
|  | Analiza arytmii |  |  |
|  | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 11 rodzajów zaburzeń w monitorze. | TAK podać |  |
|  | Oddech |  |  |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. z dokłądnośćią min. ± 2 odd.min. | TAK podać |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund. | TAK podać |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. | TAK |  |
|  | Dokładność min. ± 4 mmHg | TAK podać |  |
|  | Możliwość ustawienia początkowego ciśnienia mankietu | TAK |  |
|  | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut. | TAK podać |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy min: 0 – 300 mmHg | TAK podać |  |
|  | Przeciek powietrza nie większy niż 3 mmHg/min | TAK podać |  |
|  | Czas pompowania mankietu w trybie pacjenta do dorosłego: max. 12 sekund | TAK podać |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji |  |  |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej i wartości SpO2. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy SpO2 min: 0 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. (dokładność min. ± ud.min) | TAK podać |  |
|  | Możliwość wyboru szybkości odpowiedzi dla pomiaru saturacji -min. 3 poziomy odpowiedzi do wyboru | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru czułości pomiędzy normalną a maksymalną dla pomiaru saturacji. | TAK |  |
|  | Rozbudowa |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar temperatury w mini. 2 kanałach. Zakres min. 10 – 40 °C | TAK podać |  |
|  | Monitor z wbudowaną obsługą komunikacji w formacie HL7. Obsługa min. ORU, ORF, QRY, ADT, MSH. | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Akcesoria na każdy monitor: - EKG, przewody pacjenta 3 żyłowe x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 - wielorazowy mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt. - wielorazowy mankiet dla dorosłych, duży x 1 szt. - czujnik na palec dla dorosłych do pomiaru SpO2 x 1 szt - szyna instrumentalna z półką x 1 szt | TAK |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK załączyć przy dostawie |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK załączyć przy dostawie |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

EZ/ZP/7/2020/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 2 - Holter ciśnieniowy– 4 sztuk

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: min 2019 |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| Holter ciśnieniowy – 4 szt |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK |  |
|  | Czas ciągłego zapisu min. do 51 godz. | TAK podać |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny (światłowodowy) USB. | TAK |  |
|  | Pomiar na żądanie | TAK |  |
|  | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK |  |
|  | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |
|  | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowanie różnych średnic rękawów min. 3 rodzaje (mały, duży, standard) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
|  | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania na ekranie rejestratora | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK |  |
|  | Waga bez akumulatorów max. 190g | TAK podać |  |
|  | Maksymalne rozmiary rejestratora: 98 x 69 x 29 mm | TAK podać |  |
|  | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | TAK |  |
|  | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów | TAK |  |
|  | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | TAK |  |
|  | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem i kluczem sprzętowym | TAK |  |
|  | Menu i raporty w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i edycji norm | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania minimum 600 pomiarów w trakcie jednego badania | TAK |  |
|  | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy M i mankiet pediatryczny S oraz mankiet powiększony L, dziesięć akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka | TAK |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno komputerowe badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, ergospirometrię, holter EKG, holter ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wyposażenie: 1 system + 4 rejestratory ciśnienia. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK załączyć przy dostawie |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK załączyć przy dostawie |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

EZ/ZP/7/2020/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 3 – Skaner żył– 1 sztuk

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: min 2019 |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| Skaner żył – 1 szt |
|  | Skaner naczyń krwionośnych działający na zasadzie bezdotykowej projekcji obrazu na skórę poprzez zastosowanie podczerwieni w technologii LED | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max 350g | TAK podać |  |
|  | Wymiary: 228x63x62 mm +/- 5 mm | TAK podać |  |
|  | Maks. jasność obrazu 1538 cd/m2 – regulowana 4-stopniowo | TAK podać |  |
|  | Odległość pomiaru 210±30 mm | TAK podać |  |
|  | Czas pracy włączonego urządzenia min. 4h | TAK podać |  |
|  | Czas ładowania baterii max 4h | TAK podać |  |
|  | Wbudowany akumulator DC 3,7V 6800mAh, z możliwością samodzielnej wymiany przez użytkownika | TAK podać |  |
|  | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym przy rozładowanej baterii | TAK |  |
|  | Tryb pracy z pomiarem i ze wskazaniem głębokości żył | TAK |  |
|  | Zmiana wielkości obrazu min 3 stopniowa | TAK podać |  |
|  | Obrazowanie w różnych kolorach min 4 kolory | TAK podać |  |
|  | Możliwość zapisu zdjęć (format JPG) i zapis na wewn. karcie SD | TAK podać |  |
|  | Możliwość przenoszenia zdjęć do urządzeń zewn. bez konieczności instalowania w nich dodatkowego oprogramowania | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada złącze USB typu C (do komunikacji z PC lub czytnikiem danych oraz do ładowania) | TAK |  |
|  | Statyw jezdny dwuramienny, z regulacją wysokości, z koszykiem na akcesoria i blokadą kół | TAK |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK załączyć przy dostawie |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK załączyć przy dostawie |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

EZ/ZP/7/2020/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 4 – Ultradźwiękowy detektor tętna płodu – 6 sztuk

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: min 2019 |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| Detektor tętna płodu – 6 szt |
|  | Detektor tętna płodu: badanie i szybkie wyszukiwanie tętna płodu | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorem | TAK |  |
|  | Automatyczny wyłącznik po 10 minutach przy barku sygnału | TAK podać |  |
|  | Czas pracy ciągłej min.30 h | TAK podać |  |
|  | Moc akustyczna min 1 W | TAK podać |  |
|  | Regulacja głośności ręczna 10 stopniowa i automatyczna możliwość zapamiętania głośności pracy detektora | TAK podać |  |
|  | Głowica szerokokątna 7 elementowa | TAK podać |  |
|  | Wyświetlacz częstości tętna FHR LED | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru tętna 50-210 bpm | TAK podać |  |
|  | Zliczanie tętna automatyczne i ręczne (10 uderzeń) | TAK podać |  |
|  | Częstotliwość fali ultradźwiękowej 2 MHz | TAK podać |  |
|  | Wymiary części głównej 145x66x32 mm+/- 5 mm | TAK podać |  |
|  | Waga urządzenia max 250 g | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie standardowe żel USG 250g, torba,2x akumulator i ładowarka | TAK |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK załączyć przy dostawie |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK załączyć przy dostawie |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca