EZ/ZP/7/2020/EK

Załącznik nr 2c do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 3

Łóżka dwusegmentowe – 70 sztuk

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Wymagane warunki i parametry | Wymóg | Oferowane warunki i parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne regulowane ręcznie | TAK, wpisać nazwę/typ |  |
| 2. | Łóżko fabrycznie nowe | TAK |  |
| 3. | Rok produkcji 2020 | TAK |  |
| 4. | Długość całkowita: maksymalnie 2200 mm Szerokość całkowita: maksymalnie 970 mm Nie dopuszcza się łóżek z większą szerokością całkowitą. | TAK, Podać |  |
| 5. | Regulacja wysokości leża wspomagana sprężyną gazową w zakresie min. 400-700 mm | TAK, Podać |  |
| 6. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję. | TAK |  |
| 7. | Dwusegmentowe leże wypełnione metalowymi panelami. Każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego elementu. Każdy segment wyposażony w otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Segmenty leża zaokrąglone. Nie dopuszcza się rozwiązania w postaci stalowych lameli lub siatki z drutu. | TAK |  |
| 8. | Płynna regulacja segmentu pleców min. 75 stopni | TAK, Podać |  |
| 9. | Szczyty wykonane z tworzywa sztucznego z możliwością wyboru koloru | TAK |  |
| 10. | Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 11. | Odbojniki umieszczone w każdym narożniku łóżka, nie zwiększające podanych wymiarów zewnętrznych produktu. | TAK |  |
| 12. | Barierki jednoczęściowe aluminiowe składające się z sześciu poprzecznych szczebli, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składane poniżej poziomu materaca, zabezpieczone konstrukcyjnie przed przytrzaśnięciem palców. Barierki z indykatorem kolorystycznym informującym o ich zablokowaniu lub odblokowaniu. Kolor czerwony - zablokowane, kolor zielony - odblokowane. | TAK, Opisać |  |
| 13. | Gniazdo do montażu uchwytu anestetycznego | TAK |  |
| 14. | Koła blokowane o średnicy minimum 125 mm | TAK, Podać |  |
| 15. | Koła w obudowie tworzywowej | TAK, |  |
| 16. | Ruchome uchwyty na worki urologiczne z możliwością ustawienia na dowolnej długości ramy, uchwyty na wieszak kroplówki, uchwyty na wysięgnik ręki | TAK |  |
| 17. | Dopuszczalne obciążenie robocze minimum 250 kg | TAK, Podać |  |
| 18. | Metalowa półka pod leżem, zlokalizowana na całej szerokości leża na osobiste rzeczy pacjenta | TAK |  |
| 19. | Łóżko trwale oznakowane znakiem CE | TAK |  |
| 20. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca