EZ/ZP/7/2020/EK

Zmodyfikowany Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 1

Kardiotokograf – 12 sztuk

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019 | Tak |  |
|  | Dokumenty rejestracji wyrobu: świadectwa, certyfikaty | Tak, podać nr |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy TFT pochylany o przekątnej | < 7 cala |  |
|  | Obsługa urządzenia wyłącznie przez ekran dotykowy, brak przycisków i pokręteł na obudowie | Tak |  |
|  | Metoda pomiarowa Cardio Ultradźwiękowy Doppler pulsacyjny | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy US | 50 ÷240 bpm |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
|  | Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego | ≤ 1,2 MHz |  |
|  | Wartość natężenie emitowanej fali US powinna być | ≤ 3,5 mW/cm2 |  |
|  | Wskaźnik jakości sygnału | Tak |  |
|  | Monitorowanie tętna matki (MHR) | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej | Tak |  |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków. (dotyczy monitorowania bliźniaków) | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US (dotyczy monitorowania bliźniaków). | Tak |  |
|  | Ostrzeganie w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US Weryfikacja międzykanałowa. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1 szt. i przetwornik Cardio – 2 szt. | Tak |  |
|  | Jednakowe gniazda przetworników (głowic). Automatyczne rozpoznawanie podpiętego przetwornika | Tak |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu. | Tak |  |
|  | Wodoszczelność przetworników (głowic) | IP68 |  |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu | Tak |  |
|  | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
|  | Zakres sygnału Toco | Minimum 0÷100 |  |
|  | Ustawienie linii podstawowej Toco | 20 jednostek |  |
|  | Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led) | Tak |  |
|  | Współpraca z telemetrią płodową umożliwiającą bezprzewodowe monitorowanie takich samych parametrów | Tak |  |
|  | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | Tak |  |
|  | Standardowe prędkości przesuwania papieru | 1,2 i 3 [cm/min] |  |
|  | Szerokość papieru 150mm, użyteczna szerokość wydruku 128mm | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY | Tak |  |
|  | Wprowadzanie notatek tekstowych | Tak |  |
|  | Wydruk badania dodatkowo zawiera: Imię i nazwisko pacjentki MRN-numer identyfikacyjny pacjentki Godzina, minuta, sekunda, data Prędkość wydruku Wiek ciążowy | Tak |  |
|  | Alarm końca papieru | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa | Tak |  |
|  | Wózek pod kardiotokograf z koszykiem i blokadą kół | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim, instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej. | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego i uruchomienie urządzenia | Tak |  |
|  | Podłączenie do systemu nadzoru położniczego zainstalowanego na oddziale | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Pasy wielorazowe – 4 szt. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca