Kielce, 05.03.2020 r.

Znak: EZ/ZP/22/2020/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. zakup i dostawa zestawu neuromonitoringu nerwu twarzowego oraz wiertarki otochirurgicznej z osprzętem na potrzeby Kliniki Otorynolaryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 w powiązaniu z art. 38 ust. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści w Pakiecie nr 2, LP 2 – 23 wiertarkę Otochirurgiczną z osprzętem i następujących parametrach:

- Zakres pracy obrotów dla wiertarki od 4000 do 80 000 obr /min

- Konsola wiertarki laryngologicznej wysokoobrotowej multifunkcjonalna umożliwiająca podłączenie: wiertarki otologicznej, wiertarki neurochorurgicznej, z modułu noża obrotowo-ssącego, umożliwiająca wybór funkcji i regulację nastaw, wyposażona we wbudowaną pompę perystaltyczną o szerokości 370mm, wysokości 115mm

-  Urządzenie wyposażone w ekran LCD do podglądu sterowania parametrami ułożony pod kątem do operatora

- Ekran LCD ustawiony pod kątem dla najbardziej optymalnej możliwości odczytu parametrów

- Funkcja wyświetlania informacji w postaci wartości numerycznych i graficznych , m.in. funkcji dotyczących pompy, szybkości obrotowej, kierunku obrotów, trybu pracy

- Wbudowana pompa irygacyjna pracująca w zakresie 8-135 ml/min

- Dwa niezależne gniazda do podłączenia noża obrotowo-ssącego i wiertarki umieszczone z boku urządzenia

-Włącznik nożny wielofunkcyjny z kablem dł. 3 m:

- regulacja zakresu pracy

- regulacja kierunku obrotu

- regulacja pracy pompy irygacyjnej – możliwość wyboru płukania ciągłego lub przerywanego

dwa tryby pracy włącznika – tryb ciągły oraz przerywany

- Sygnalizacja akustyczna i na ekranie monitora przy wstecznym obrocie

- System kontrolujący i ostrzegający w momencie przegrzania mikromotora

- Konsola bez wbudowanego modułu do przemywania optyki endoskopów

- Pompa płucząca zintegrowana z urządzeniem głównym z dwoma trybami pracy pompy perystaltycznej: ciągły przy pracy mikromotora oraz na żądanie po mocnym wciśnięciu przycisku nożnego realizowaną ze sterownika oraz nożnego sterownika z regulacją przepływu od 8 do 135 ml/min i regulacją co 10%

- Konsola nie posiada możliwości podłączenia do neuromonitora i współpracy z nim

- Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch niezależnych elementów roboczych: shaver oraz wiertarka

- Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch mikromotorów wiertarki jednocześnie

- Kontener producenta urządzenia do sterylizacji , wraz specjalnymi silikonowymi uchwytami do zamocowania wszystkich elementów zestawu operacyjnego

- Motor generujący hałas podczas pracy na poziomie  62dB mierzony zgodnie normą ISO11498

- Możliwość sterylizacji  Mikromotora w autoklawie ( do 134º) mikromotora wraz z kablem połączeniowym

- Kątnica do wiertarki laryngologicznej, montowanej zatrzaskowo, dedykowana do wierteł dł. 65 - 70 mm, z przełożeniem 1:1, z wewnętrznym kanałem irygacyjnym umożliwiającym jednoczesną irygację i chłodzenie kątnicy : 1 sztuka

- Prostnica 1 : 1 o długości 74 mm +/-1mm, wadze 40 g oraz z wbudowanym wewnętrznym kanałem irygacyjnym pełniącym równocześnie funkcję chłodzenia wewnątrz prostnicy – 1 sztuka

- Możliwość fiksacji 3 długości ustawień wiertła ze znacznikami położenia wygrawerowanymi na ostrzu

- Możliwość stosowania wierteł wielorazowych ( wolframowe , diamentowe )

- Możliwość podłączenia Mikromotora do stapedotomii

- Możliwość rozbudowy wiertarki o shaver o następujących parametrach minimalnych:

Rączka o wadze max, 198g, długości 140mm +/-5mm, średnicy 18mm +/-1mm

Wbudowany kanał płuczący z boku rękojeści

- W oferowanm zestawie konsola Wiertarki z wbudowaną pompą irygacyjną  , Prostnica z wewnętrznym kanałem irygacyjnym , Kątnica z wewnętrznym kanałem irygacyjnym, Mikromotor o prędkości od 4000 do 80 000 obr / min, Stojak na wiertła, Kontener producenta urządzenia do sterylizacji , wraz specjalnymi silikonowymi uchwytami do zamocowania wszystkich elementów zestawu operacyjnego

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

W celu wypełnienia dyspozycji zawartej w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 10.03.2020 do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 10.03.2020 do godz. 10.30

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

w Kielcach

Bartosz Stemplewski