EZ/ZP/25/2020/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 1: Aparat EKG + stolik – 2 sztuki

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019 | Tak |  |
|  | Aparat 12-kanałowy | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) | Tak |  |
|  | Wymiar ekranu 5,7” ; 118 x 89 mm | Tak |  |
|  | Rozdzielczość ekranu (punkty 640 x 480) | Tak |  |
|  | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Interfejs RS232, USB, opcjonalnie LAN i WI-FI | Tak |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą | Tak |  |
|  | Wymiary (mm) - 330x270x74 | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe | Tak |  |
|  | Waga 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) | Tak |  |
|  | Zasilanie 115V/230V, 50Hz | Tak |  |
|  | Szerokość papieru 112 mm | Tak |  |
|  | Rodzaj papieru - rolka/ A4 po podłączeniu drukarki pod USB | Tak |  |
|  | Rodzaj wydruku - termiczny / zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa | Tak |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 | Tak |  |
|  | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona | Tak |  |
|  | Ilość kanałów: 3, 4, 6, 12 | Tak |  |
|  | Ilość odprowadzeń - 12 | Tak |  |
|  | Ilość wyświetlanych odprowadzeń 3,6,12 | Tak |  |
|  | Ilość drukowanych odprowadzeń – 3,4,6,12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2 | Tak |  |
|  | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro | Tak |  |
|  | Detekcja kardiostymulatorów | Tak |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 | Tak |  |
|  | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s), splines | Tak |  |
|  | Filtr autoadaptacyjny | Tak |  |
|  | Sygnał dźwiękowy tętna | Tak |  |
|  | Baza danych min. 400 zapisów EKG w pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Profil automatyczny | Tak |  |
|  | Profil manualny | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia nieograniczonej ilości własnych profili użytkownika | Tak |  |
|  | Tryb LONG (do wykrywania arytmii), długi zapis 1/2 odprowadzenia (minuty) - 10/10 | Tak |  |
|  | Minimum 10 profili LONG | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do komputerowego EKG | Tak |  |
|  | Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię. Spoczynkowe EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny (pełna spirometria wdechowo-wydechowa, 49 parametrów) | Tak |  |
|  | Częstotliwość wzorcowa – 0,05 Hz-170 Hz | Tak |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa - 3,9 μV | Tak |  |
|  | Przetwarzanie analogowo-cyfrowe A/d 13 bitów | Tak |  |
|  | Detekcja kardiostymulatora 100 μs/40000 Hz | Tak |  |
|  | Zakres dynamiki 15,9 mV | Tak |  |
|  | Polaryzacja napięcia ± 400 mV | Tak |  |
|  | Max. zgodność napięcia ± 5 V | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa > 20 MOhm | Tak |  |
|  | Tłumienie sygnału współbieżnego > 98 dB | Tak |  |
|  | Wydajność akumulatora do 90 min | Tak |  |
|  | Czas ładownia akumulatora max 4-6 godzin (przy całkowitym rozładowaniu) | Tak |  |
|  | Dedykowany wózek do aparatu | Tak |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca

EZ/ZP/25/2020/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Zadanie nr 2: Holter EKG – 2 sztuki

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019 | Tak |  |
|  | System Holtera EKG | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów stanowiące jeden z modułów platformy kardiologicznej gromadzącej wyniki z holtera EKG i holtera ciśnieniowego z możliwością rozbudowy o moduł ekg spoczynkowego z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, spirometrii i badań wysiłkowych. Na dzień składania oferty programowanie ma posiadać możliwość rozbudowy o moduł telekonsultacji badań. | Tak |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 12-kanałowymi, 7-kanałowymi i 3 kanałowymi | Tak |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie min. następujących analiz: - analiza HRV wraz z trendami HRV - analiza obniżenia i nachylenia odcinka ST - analiza QT i QTc - detekcja i zaawansowana analiza kardiostymulatorów | Tak |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | Tak |  |
|  | Narzędzie graficzne do ręcznego rozdzielenia morfologii | Tak |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym | Tak |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta. | Tak |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | Tak |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu | Tak |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | Tak |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie | Tak |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. | Tak |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | Tak |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii. | Tak |  |
|  | Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze | Tak |  |
|  | Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | Tak |  |
|  | Trend aktywności pacjenta | Tak |  |
|  | Moduł analizy odcinka PQ Podgląd wartości granicznych PQ. Analiza czasowa wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy. | Tak |  |
|  | Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall | Tak |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych. | Tak |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy impulsów stymulatora do najbliższego pobudzenia. Badanie ilości impulsów przedsionkowych i komorowych. Badanie czasu aktywacji komór po impulsie. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami i-R | Tak |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniem a impulsem stymulatora. Badanie bazowego rytmu stymulatora. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami R-i. | Tak |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora. | Tak |  |
|  | Czas trwania zdarzeń PCM oraz alarmów w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność. | Tak |  |
|  | Trendy oraz podział czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy. | Tak |  |
|  | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | Tak |  |
|  | Trendy wartości HRV | Tak |  |
|  | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST | Tak |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG. | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | Tak |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości nachylenia ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | Tak |  |
|  | Trendy i podział czasu nachylenia ST. | Tak |  |
|  | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT. | Tak |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów QT. | Tak |  |
|  | Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc. | Tak |  |
|  | Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. | Tak |  |
|  | Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc. | Tak |  |
|  | Moduł analizy Poincare – zawierający wykresy Poincare | Tak |  |
|  | Rejestrator holterowski ekg – 2 szt. | Tak |  |
|  | Rejestrator 3-kanałowy | Tak |  |
|  | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń. | Tak |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 1000Hz | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika serca | Tak |  |
|  | Czas ciągłego zapisu min. 48 h | Tak |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel USB i karty pamięci | Tak |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) | Tak |  |
|  | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | Tak |  |
|  | Waga rejestratora z bateriami max. 140 g | Tak |  |
|  | Maksymalne rozmiary rejestratora: 110 x 70 x 25 mm | Tak |  |
|  | W zestawie z każdym rejestratorem futerał z paskiem, przewód pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA | Tak |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca